POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 16.10.2009

DFZ-KARD/DEF/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot. Przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów – defibrylator wraz z elektrodami i zestawem do wprowadzeń dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych i rozdzielizamówienie na poszczególne pakiety ?

- Czy Zamawiający dopuści automatyczną sygnalizację ERI i uszkodzenia elektrody poprzez wibrację urządzenia? Sygnalizacja wibracjami jest korzystniejsza u osób starszych mających problem ze słuchem.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator jednojamowy o wadze 77g?

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator bez programowalnej obudowy urządzenia?

- Czy Zamawiający dopuści kardiowertery – defibrylatory bez elektrod defibrylujących podskórnych? Elektrody defibrylujące podskórne używane są w sytuacji wysokiego progu defibrylacji, w naszych urządzeniach mamy możliwość programowania impulsu defibrylacji, co w większości wypadków pozwala na osiągnięcie bezpiecznego marginesu 10J bez konieczności odszczepiania elektrody defibrylującej podskórnej.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowertery – defibrylatory bez możliwości programowania automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej ?

- Czy Zamawiający dopuści kardiowertery – defibrylatory bez bezprzewodowej komunikacji urządzenia z programatorem ?

- Czy Zamawiający dopuści kardiowertery- bez możliwości dostarczania terapii antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów ?

- Czy Zamawiający dopuści kardiowertery – defibrylatory bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału? Proponujemy bardzo zaawansowany sensing z możliwością programowania parametrów: Treshold Start, Decay Delay, Maksimum sensitivity, refraktory period.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwułamowy o wadze 78g ?

- Cza Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący bez możliwości monitorowania gromadzonego się płynu w tkankach pacjenta ?

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący bez możliwości programowania sensingu LV przy BiV ?

Wyjaśniamy:

AD. Pkt 1  Zgodnie z SIWZ. Zamawiającemu jest znanych kilku dostawców mogących zaoferować kardiowertery bez wyodrębniania z pakietu. Z naszego doświadczenia możemy stwierdzić, iż podzielenie istniejących pakietów i utworzenie nowych nie zawsze prowadzi do złożenia ofert konkurencyjnych cenowo.

AD. Pkt 2  TAK dopuszczamy

AD. Pkt 3   Dopuszczamy kardiowerter-defibrylator jednojamowy o wadze 77g

AD. Pkt 4  TAK dopuszczamy

AD. Pkt 5   TAK dopuszczamy

AD. Pkt 6   NIE zgodnie z siwz

AD. Pkt 7   TAK dopuszczamy

AD. Pkt 8    NIE zgodnie z siwz

AD. Pkt 9   TAK dopuszczamy

AD. Pkt 10  TAK dopuszczamy

AD. Pkt 11 ; Pkt 12  NIE zgodnie z siwz

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych wyjaśnień.

Kierownik Działu ds. Zamówień

Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas