Starachowice 16.09.2010

DFZ – P/38/09/2010/KRD/J/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa kardiowerterów jednojamowych, elektrod dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

Dotyczy poz I

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych o wadze 92g, niewiele różniącej się od parametru wymaganego, posiadających możliwość automatycznej zmiany polarności szoku?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych nie posiadających programowalnego bieguna SVC oraz obudowy urządzenia?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych z algorytmami różniącymi częstoskurcz komorowy od nadkomorowego tj.Onset, Stability, Sustainod VT, które nie są gorsze od algorytmu różnicującego morfologię częstoskurczu komorowego?

- Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod podskórnych?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych (dot.poz.1.14 oraz 1.15) z systemem zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet sygnalizującego uszkodzenie elektrody oraz ERI ale nie informujący o w/w zdarzeniach przy pomocy dźwięku?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych nie posiadających możliwości bezprzewodowej komunikacji z programatorem, ale posiadających możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przy pomocy telemonitoringu?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń oferujących dostarczenie terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów?(dot.pkt.1.19)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar za opóźnienia w dostawie z 2% na 0,5% (par8,pkt1a wzoru umowy)?

Wyjaśniamy:

Ad. Pkt 1.; Pkt.2 ; Pkt.4; Pkt.6  Zamawiający nie wyraża zgody. Parametry zgodnie z siwz.

Ad. Pkt 3 ; Pkt 5;  Pkt. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takich urządzeń.

Ad. Pkt 8   Zamawiający pozostawia zapisy w wzorze umowy bez zmian.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

/ - / Dyrektor

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)