Starachowice 22.11.2010

DFZ – P/48/11/2010/L/K/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa lampy operacyjnej  dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Okres końca roku związany jest z wzmożonymi zakupami i ze względów logistycznych jest trudny do spełnienia. Krótki okres realizacji zamówienia może spowodować doliczenie kwoty potencjalnych kar do ceny oferty  przez oferenta.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o wysokiej bezcieniowości pozbawionej systemu redukcji cieni? Konstrukcja czaszy lampy oraz zastosowana optyka zapewnia wysoką bezcieniowość. Dodatkowy system redukcji cieni nie jest potrzebny, a wpłynąłby  jedynie na podniesienie kosztów lampy, a tym samym kosztów zakupu.

- Czy Zamawiający dopuszcza zwartą jednolitą konstrukcje czaszy lampy pozbawiona wolnych przestrzeni pomiędzy segmentami świetlnymi? Zwarta, jednolita konstrukcja oparta na planie koła ułatwia utrzymanie lampy w czystości.

- Czy Zamawiający dopuszcza regulację plamy świetlnej w zakresie 15-29 cm? Parametr jest lepszy od wymaganego?

- Czy Zamawiający dopuszcza stałe temperaturą barwową wynosząca 4500K? Światło o tej temperaturze odpowiada światłu dziennemu, umożliwia tym samym dokładniejsze odwzorowanie kolorów.

- Czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną regulacją plamy świetlnej pozbawioną mechanicznych elementów? Układ regulacji pozbawiony elementów mechanicznych zapewnia większą bezawaryjność systemu regulacji wielkości plamy świetlnej?

- Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik oddawania barw Ra 95%? Parametr nieznacznie różni się wymaganego.

- Czy Zamawiający dopuszcza regulację temperatury barwowej w zakresie 3600 – 5000? Parametr lepszy od wymaganego .

- Zwracamy się z prośbą o podanie odległości pomiędzy stropem a podłoga sali, w której będzie montowana lampa operacyjna?

- Zwracamy się z prośbą o podanie odległości pomiędzy sufitem podwieszanym a podłoga sali, w której będzie montowana lampa operacyjna?

- Zwracamy się z prośbą o podanie rodzaju materiału z jakiego wykonany jest sufit podwieszany (blacha, płyty gipsowe itp.)?

- Zwracamy się z prośbą o podanie wielkości i kształtu otworu w suficie podwieszanym?

- Czy w miejscu instalacji lampy operacyjnej jest lub jest planowany sufitowy nawiew laminarny? Jeżeli TAK to prosimy o podanie następujących informacji:

- producenta i typ nawiewu laminarnego

- dane adresowe firmy instalującej nawiew laminarny

- wymiar otworu wolnego od nawiewu laminarnego służącego do instalacji zawieszenia lampy operacyjnej (podać w mm)

- wymiar od stropu właściwego do powierzchni dolnej nawiewu laminarnego (podać w mm)?

- Czy w miejscu instalacji zamocowana jest inna lampa operacyjna? Jeżeli TAK to prosimy o podanie następujących informacji:

- producenta i typ lampy operacyjnej

- średnicę śrub zakotwiczonych w stropie (np. M12, M14, M16 lub inne)

- długość śrub wystających ze stropu

- rozstaw śrub w mm (np. 4 śruby rozstawa 198 x 198 mm), przy 6 śrubach prosimy o zmierzenie rozstawu między sąsiadującymi śrubami?

- W przypadku większej ilości śrub, które rozstawione są po okręgu prosimy o podanie następujących informacji:

- średnicy

- rozstawu kątowego

- Czy w okolicy miejsca montażu lamp operacyjnych istnieją ewentualne przeszkody mające istotny wpływ na montaż lamp operacyjnych? Prosimy o podanie rodzaju lamp i w jakiej odległości od miejsca instalacji lampy operacyjnej?

- Czy zamocowany jest przedłużacz (metalowy łącznik pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym)? Jeżeli TAK to prosimy o podanie następujących informacji:

- długość przedłużacza

- średnice przedłużacza

- odległość końca przedłużacza od podłogi

- rozstaw śrub na końcu przedłużacza

- Prosimy o podanie napięcia na przewodach zasilania podstawowego?

- Czy istnieje zasilanie awaryjne z agregatu zasilającego?

- Prosimy o podanie pełnej gotowości zasilacza – w sekundach lub minutach?

- Czy istnieją dodatkowe (nie licząc zasilania agregatem) sieci zasilania awaryjnego np. UPS lub SZR (Szpitalne Zasilanie Rezerwowe Akumulatorowe)?

- Prosimy o podanie parametrów sieci awaryjnej:

- wartość napięcia

- maksymalna moc?

- Prosimy o podanie obecnego miejsca zainstalowania zasilacza (sala gdzie jest zamontowana lampa operacyjna lub inne pomieszczenie [ proszę podać jakie])?

- Prosimy o podanie w cm długości przewodów zasilających od przyłącza stropowego do zasilacza?

- Prosimy o podanie długości przewodów zasilających wyprowadzonych w miejscu mocowania lamp oraz w miejscu montażu zasilacza?

- Prosimy o podanie ilości przewodów doprowadzonych do przyłącza stropowego?

- Czy do przyłącza stropowego doprowadzono przewód uziemienia ochronnego?

- Prosimy o podanie przekroju przewodów miedzianych doprowadzonych do przyłącza stropowego – podać w mm²?

- Prosimy o podanie przekroju przewodów miedzianych doprowadzonych do zasilacza ściennego – napięcie sieciowe (podać w mm²)?

- Prosimy o informację kto odpowiada za montaż płyty stropowej – Zamawiający czy Wykonawca?

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii. Wg wiedzy oferenta Zamawiający podczas poprzedniego przetargu na wyposażenie bloku operacyjnego specyfikował oprócz sprzętu również zestawy montażowe stropowe do kolumn i lamp co miało w zamierzeniu Zamawiającego przygotować kolejne sale operacyjne do następnych instalacji kupowanego sukcesywnie sprzętu. Ponieważ prace te zostały wg naszej wiedzy wykonane Zamawiający dysponuje już wg naszej wiedzy częścią zestawu lampy (zawieszenie + zasilacze + oś główna) co w praktyce oznacza że przedmiotem obecnego zakupu jest prawdopodobnie czasza lampy o specyfikowanych parametrach wraz z ramieniem sprężynowym nie zaś cała lampa. Ponieważ wyjaśnienie tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla kalkulacji ofertowej prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie, iż faktycznie przedmiotem zakupu jest czasza z ramieniem sprężynowym (kompatybilnym z posiadanym zawiesiem) a oś główna wraz z zasilaczem i zawieszeniem sufitowym są już w posiadaniu Zamawiającego.

Wyjaśniamy:

AD 1. Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia ze względu na konieczność rozliczenia środków w terminach podanych w SIWZ.

AD 2 – AD 8. Zamawiający dopuści lampę o podanych parametrach z zastrzeżeniem iż lampa będzie kompatybilna z posiadanym zawieszeniem i lampą „satelitą”. Zgodnie z zapisem w SIWZ w celu właściwego przygotowania oferty wskazane jest zapoznanie się z warunkami i miejscem montażu.

AD 9.  Odległość pomiędzy stropem a podłogą Sali wynosi 326cm.

AD 10. Odległość pomiędzy sufitem podwieszonym a podłogą Sali wynosi 289cm.

AD 11. Sufit podwieszany wykonany z wełny mineralnej i foli, natomiast strop laminarny z stali nierdzewnej.

AD 12. Brak otworu (zamontowana lampa).

AD 13.  W Sali znajduje się już nawiew laminarny. Brak informacji na temat producenta i typu nawiewu laminarnego. Głównym wykonawcą był OKB Ostrowiec Świętokrzyski. Brak otworu (zamontowana lampa). Wymiar od stropu właściwego do powierzchni dolnej nawiewu laminarnego wynosi 370mm.

AD 14. W miejscu instalacji zamocowana jest już lampa. Dwa ramiona, jedno ramię wolne, na drugim znajduje się lampa Trumf Medizin Systeme iLED3 40 VDC – 200VA – 120 000LUX (średnica otworu przy mocowaniu wolnego ramienia 40mm).

AD 15. Brak informacji

AD 16. Brak przeszkód mających istotny wpływ na montaż lampy operacyjnej.

AD 17. Zamontowany jest przedłużacz przy lampie istniejącej. Brak informacji na temat jego wymiarów.

AD 18. Napięcie na przewodach zasilania podstawowego: 230 V AC

AD 19. Zasilanie awaryjne z agregatu zasilającego 230 V AC

AD 20. Czas pełnej gotowości agregatu awaryjnego 2 s (samostart).

AD 21. Istnieje zasilanie rezerwowe z akumulatorów (oświetlenie bezpieczeństwa).

AD 22. Parametry sieci awaryjnej: wartość napięcia 24 DC, maksymalna moc 1200 W.

AD 23 i 24. Zasilacze lamp operacyjnych (ZLO) znajdują się w pomieszczeniu obok Sali operacyjnej tj. w POM. 220 (pomieszczenie przygotowania chorego) – odległość 8 m od przyłącza stropowego. Natomiast zasilacz oświetlenia bezpieczeństwa z którego poprzez układ podnapięciowy wykonane jest zasilanie rezerwowe lamp znajduje się w pomieszczeniu prostowników (304c) piętro nad salą operacyjną – odległość 34 m od przyłącza stropowego. W ZLO znajdują się:

- zasilacz HWS300-48/ME Input: 100-240 VAC 4,7A MAX 50/60 Hz, Output: 48VDC 7A (2szt),

- konwerter TRUMPF KREUZER Medizin Systeme DC-DC Input 20-36 VDC/20A 20-27 VAC/22A, Output VDC/7A (2sz).

AD 25. W ZLO znajduje się zapas przewodów o długości około 20cm. Brak informacji na temat zapasu przewodów w przyłączu stropowym.

AD 26, 28, 29. Do ZLO doprowadzone są przewody: 2 x YDY 3x1,5 mm2 (zasilanie po agregacie prądotwórczym) oraz YLY 2 x 16 mm2 (zasilanie rezerwowe po zasilaczu oświetlenia bezpieczeństwa poprzez układ podnapięciowy). Od ZLO do przyłącza stropowego doprowadzone są przewody YDY 2x 10 mm2 i YDY 2 x 5mm2.

AD 27. Do przyłącza stropowego doprowadzono przewód uziemienia ochronnego DY 6mm2.

AD 30. Płyta stropowa jest zamontowana.

AD 31. Przedmiotem zakupu jest czasza z ramieniem sprężynowym, sterowaniem (kompatybilnym z posiadanym zawiesiem) a oś główna wraz z zasilaczem i zawieszeniem sufitowym są już w posiadaniu Zamawiającego.

W celu właściwego przygotowania oferty wskazane jest zapoznanie się z warunkami i miejscem montażu lampy

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

/ - /  Grzegorz Wojtas

…………………………

(podpis)