Starachowice  20.04.2011

DEZ –   P/12/03/2011/ST/K/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. : Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych  z elektrodami dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot Pakietu III  Proszę o podanie składu wkłucia (czy powinno składać się z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki, czy też Zamawiając oczekuje innego składu elementów ?). Jeżeli wkłucie powinno posiadać strzykawkę, to czy ma ona mieć końcówkę luer czy końcówkę luer-lock ?

- Dot Pakiet I. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów o wadze 25g niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

- Dot Pakiet I. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów o czułości przedsionkowej w zakresie 0,4 – 6,0mV oraz komorowej w zakresie od 0,5 – 7,5mV, niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

- Dot Pakiet I. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznego wykreślania krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie ?

- Dot Pakiet I. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze ?

- Dot Pakiet I. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?

- Dot Pakiet II. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów o czułości komorowej w zakresie od 0,5 – 7,5mV, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

- Dot Pakiet II. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów z okresem refrakcji programowalnym w przedsionku w zakresie 200ms – 775ms i w komorze w zakresie 170ms – 400ms, niewiele różniącym się od parametru wymaganego?

- Dot Pakiet II. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznego wykreślania krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie?

- Dot Pakiet II.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających funkcji automatycznie określającej przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowującej parametry stymulacji przedsionkowej do zamierzonego progu stymulacji?

- Dot Pakiet II. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze?

- Dot Pakiet II. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?

Wyjaśniamy:

AD 1. Skład wkłucia powinien składać się z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki końcówka luer.

AD 2; AD 3; AD 4; AD 7; AD 8; AD 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stymulatorów o takich parametrach

AD 5; AD 6; AD 10; AD 11; AD 12. Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z siwz

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

Grzegorz Wojtas

St. Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

…………………………

(podpis)