Starachowice 12.01.2012

DEZ – P/2/01/2012/DIAZ /P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Numer ogłoszenia: 4828 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, poz. nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi o powierzchni 1,3m2, sterylizowanymi przy pomocy wiązki elektronów o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -13UX |
| --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* |  |  |  |
|  | Mocznik | 196 | 267 | 315 |
|  | Kreatynina | 186 | 246 | 284 |
|  | Fosforany | 181 | 229 | 260 |
|  | Witamina B12 | 138 | 160 | 173 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 1083 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 56 (421) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 |
| Współczynnik przenikania – β2-MG* | 0,70 |  |
| Współczynnik przenikania – Albumina* | ≤ 0,002 | ≤ 0,002 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .

*ISO8637:2004

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, poz. nr 2 - 4 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy pomocy wiązki elektronów o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli, o powierzchniach odpowiednio 1,3m2 dla poz. 2, 1,5m2 dla poz. 3, 1,8m2 dla pozycji 4?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -13LX | REXEED -15LX | REXEED -18LX |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 193 | 259 | 301 | 195 | 266 | 312 | 197 | 271 | 322 |
|  | Mocznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | 186 | 239 | 274 | 190 | 248 | 288 | 193 | 255 | 299 |
|  | Fosforany | 154 | 185 | 201 | 161 | 195 | 214 | 167 | 204 | 226 |
|  | Witamina B12 | 93 | 102 | 106 | 100 | 110 | 116 | 107 | 118 | 125 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 945 | 1064 | 1167 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 9 (68) | 10 (77) | 12 (85) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.8 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, poz. nr 5 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów o powierzchni 1,5m2 o parametrach porównywalnych z dializatorami helixonowymi i charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -15LX |
| --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 195 | 266 | 312 |
|  | Mocznik |  |  |  |
|  | Kreatynina | 190 | 248 | 288 |
|  | Fosforany | 161 | 195 | 214 |
|  | Witamina B12 | 100 | 110 | 116 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 1064 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 10 (77) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.5 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

- Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi dokona podziału pakietu nr 2 na dwa osobne pod pakiety 2a – Dreny do dializy dwu igłowej oraz 2b – dreny do dializy jednoigłowej?

- Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi dopuści w zakresie pakietu nr 3 złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi przy pomocy tlenku etylenu lub dokona podziału przedmiotowego pakietu na dwa osobne pod pakiety 3a – poz. 1 i 2 – Igły tętnicze i żylne oraz 2b – poz. 3 – Igły SN?

- Dot.pakietu nr 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści dializatory polisulfonowe wysokoprzepływowe sterylizowane parą wodną spełniające pozostałe warunki?

Wyjaśniamy:

Ad 1; Ad 2; Ad 3; Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie siwz.

Ad 4; Zamawiający nie przewiduje podziału pakietu nr 2 na osobne pakiety.

Ad 5; Nie dopuszczamy, wymagania zgodnie z siwz. Zamawiający nie dokonuje podziału pakietu.

Ad 6; Zamawiający dopuszcza wyrób sterylizowany parą wodną przy spełnieniu pozostałych warunków.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Kierownik Działu ds. Zamówień Publicznych

/ - / Waldemar Piórkowski

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )