Załącznik nr 2 do siwz - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

PAKIET I

Zestaw 1. Stymulator jednojamowy WIR z elektrodą  - 40szt

Nazwa produktu:………………………………………………………………………………………………..

Producent:………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga max. 25g |  |
| 2. | Gniazda do elektrod IS -1 |  |
| 3. | Rok produkcji 2012 |  |
| 4. | Rodzaje stymulacji: VVI, VVT, VOO, AAI , AAT, AOO, OVO, OAO, VVIR, VOOR, AAIR, AOOR |  |
| 5. | Program nocny |  |
| 6. | Częstość stymulacji: 30-175 /minutę |  |
| 7. | Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V(lub 7,5V) |  |
| 8. | Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms |  |
| 9. | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,25 - 0,4 mV(lub 0,6mV) |  |
| 10. | Czułość komorowa w zakresie 1,0 – 7,5 mV |  |
| 11. | Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny |  |
| 12. | Polarność czułości: unipolarny, bipolarny |  |
| 13. | Automatyczny opis stanu baterii |  |
| 14. | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) - graficznie tak/nie |  |
| 15. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| 16. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulato ra bez użycia innych dodatkowych urządzeń |  |
| 17. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 18. | Elektrody o pasywnej fiksacji A i V sterydowe |  |
| 19. | Elektrody o aktywnej fiksacji A i V sterydowe |  |
| 20. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |
| 21. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 22. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 23. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zestaw 2. Stymulator dwujamowy – DDDR z elektrodami  - 100szt

Nazwa produktu:……………………………………………………………………………                                         Producent:……………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga max. 30g |  |
| 2. | Gniazda do elektrod IS -1 |  |
| 3. | Rok produkcji 2012 |  |
| 4. | Rodzaje stymulacji: DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO |  |
| 5. | Program nocny |  |
| 6. | Częstość stymulacji: 30-175 /minutę |  |
| 7. | Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V |  |
| 8. | Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms |  |
| 9. | Czułość przedsionkowa 0,18 - 0,4 mV |  |
| 10. | Czułość komorowa w zakresie 1,0 – 7,5 mV |  |
| 11. | Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny |  |
| 12. | Polarność czułości: unipolarny, bipolarny |  |
| 13. | Okres refrakcji programowalny w zakresie 150ms – 500ms |  |
| 14. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 15. | Automatyczny opis stanu baterii |  |
| 16. | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) - graficznie tak/nie |  |
| 17. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| 18. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulatora bez użycia innych dodatkowych urządzeń |  |
| 19. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 20. | Elektrody o pasywnej fiksacji A i V sterydowe - |  |
| 21. | Elektrody o aktywnej fiksacji A i V sterydowe |  |
| 22. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
| 23. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 24. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 25. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |
| 26. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 27. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  |
| 28. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |
| 29. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie - 2kpl kabli do analizatora w przypadku gdy Zamawiający nie posiada na stanie odpowiedniego urządzenia |  |
| Zestaw 3. Wkłucia – 50szt |
| 1. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania (zestaw wkłucia powinien składać się z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki końcówka luer |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Asortyment (nazwa handlowa, nr katalogowy jak na fakturze) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator jednojamowy ... | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stymulator dwujamowy… | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody… | 240 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłucia … | 50 |  |  |  |  |  |

Dodatkowe informacje:

Na potwierdzenie parametrów technicznych Oferent będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru na żądanie zamawiającego (w dniu składania ofert nie są wymagane)  w terminie 3 dni roboczych od momentu  zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.

Wykonawca załączy dodatkowo do oferty wykaz cenowy  na nośniku tj. płyta CD/DVD