Załącznik nr 1 formularz właściwości  techniczno – użytkowych.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: | Rok produkcji: |  |

Myjnia - dezynfektor wraz z wyposażeniem

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2012 (nie powystawowe). |  |
| 2. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. |  |
| 3. | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory. |  |
| 4. | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. |  |
| 5. | Pojemność komory (minimalna): |  |
|  | - 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm), |  |
|  | - lub 4 komplety osprzętu anestezjologicznego. |  |
| 6. | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. |  |
| 7. | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. |  |
| 8. | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. |  |
| 9. | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. |  |
| 10. | Trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. |  |
| 11. | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. |  |
| 12. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. |  |
| 13. | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. |  |
| 14. | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. |  |
| 15. | Konstrukcja sterownika jednolita z konstrukcją sterowników pozostałych myjni dezynfektorów |  |
| 16. | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy |  |
| 17. | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych. |  |
| 18. | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). |  |
| 19. | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). |  |
| 20. | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. |  |
| 21. | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. |  |
| 22. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. |  |
| 23. | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. |  |
| 24. | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. |  |
| 25. | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. |  |
| 26. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. |  |
| 27. | Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła. |  |
| 28. | Silniki suszarki bezszczotkowe. |  |
| 29 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). |  |
| 30. | Podgrzewanie powietrza suszącego powietrzem usuwanym z komory |  |
| 31. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). |  |
| 32. | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. |  |
| 33. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. |  |
| 34. | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). |  |
| 35 | Liczba pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy. |  |
| 36 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 37. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 38. | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. |  |
| 39. | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczająca 12 kW. |  |
| 40. | Maksymalna szerokość myjni 650 mm |  |
| 41. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. |  |
| 42. | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. |  |
| 43. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 44. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |
| 45. | Możliwość zastosowania w myjni wózków wsadowych z posiadanych przez zamawiającego myjni firmy GETINGE, model 4656 |  |
| 46. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego, wyposażony w 28 wtryskiwaczy o wysokości 170 mm, maksymalna wysokość szkła do mycia 515 mm |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy