Załącznik nr 2 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia, wymagania minimalne - Komora laminarna – 1kpl

| Lp. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/ WARUNEK | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| 4. | Rok wprowadzenia danego modelu do stosowania | podać |  |  |
| 5. | Rok produkcji - 2012 rok, urządzenie fabrycznie nowe | tak, podać |  |  |

I. Wymagania ogólne

| 7. | Komora laminarna do przygotowania leków cytostatycznych na podstawie C-kształtnej, fabrycznie gotowa do całkowicie zewnętrznej instalacji standardowego monitora komputerowego minimum 19" na wprost twarzy operatora. Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: - szerokość 1350 mm - głębokość 880mm, - wysokość 2240mm. | tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Możliwość podłączenia komputera, drukarki, i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej z wyjściem po stronie zewnętrznej komory- wymagane gniazda min. RS232, USB, PS/2 | tak |  |  |
| 9. | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego laminowanego. | tak |  |  |
| 10. | Stabilna konstrukcja ze stali -powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A), obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą | tak |  |  |
| 11. | Podzielony na segmenty blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej-wymiar blatu min.1250 x 600(mm), wymiar max pojedynczego segmentu 350 x 600 mm, możliwość dezynfekcji w autoklawie, stabilna konstrukcja, odporna na wibracje, zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni pracy | tak, podać |  |  |
| 12. | Szyba frontowa podnoszona/ opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do min 500 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej | tak, podać |  |  |
| II. Certyfikaty |
| 13. | Sprawdzona i certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikowaną odnośnie DIN 12980 i DIN 12469 (dla oferowanego modelu i wersji rozmiarowej) jako komora bezpieczna do prac z substancjami cytotoksycznymi. Certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory. | tak, załączyć do oferty certyfikat i oświadczenie producenta o objęciu certyfikatem wszystkich oferowanych funkcjonalności komory jeśli nie są ujęte w treści certyfikatu |  |  |
| 14. | Deklaracja zgodności z aktualnymi normami WE | tak, załączyć do oferty |  |  |
| 15. | Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta komory | tak, załączyć do oferty |  |  |
| III. Filtracja |
| 16. | System trzy-filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego) | tak, opisać |  |  |
| 17. | Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą; filtr główny segmentowy, wymiana filtra bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia, możliwość transportu zużytego filtra w pojemniku na odpady o pojemności 60 l | tak |  |  |
| 18. | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie DIN EN 1822-1 | tak |  |  |
| IV. Technika zabezpieczająca |
| 19. | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego | tak |  |  |
| 20. | Podciśnienie ochronne | tak, podać |  |  |
| 21. | Gazoszczelna obudowa | tak |  |  |
| V. System sterowania i monitorowania |
| 22. | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora | tak |  |  |
| 23. | Włączanie, przełączanie i wyłączanie za pomocą kodu numerycznego | tak |  |  |
| 24. | Indywidualny kod numeryczny dla pracowników | tak |  |  |
| 25. | Tryb pracy normalny, nocny i czyszczący (tryb oczyszczający rozumiany jako tryb pracy do codziennego mycia i dezynfekcji komory) | tak |  |  |
| 26. | Elektrycznie sterowana szyba frontowa opuszczana do poziomu blatu roboczego, umożliwiająca szczelne zamknięcie przestrzeni roboczej. | tak |  |  |
| 27. | Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej - minimum 2 | tak, podać |  |  |
| 28. | Potencjalnie wolne kontakty do oddzielnego sterowania urządzeń monitorujących w trybie pracy normalnym i nocnym. | tak, podać |  |  |
| 29. | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem pokazania godziny, daty, czasu pracy komory laminarnej, temperatury w przestrzeni roboczej, wilgotności w przestrzeni roboczej | tak, podać |  |  |
| 30. | Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania pozycji szyby, zaopatrzenia w powietrze, strumienia powietrza wejściowego, przepływu wypierającego | tak, podać |  |  |
| 31. | Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza przestrzenią roboczą tj. Pozycji szyby, górnej i dolnej wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego, górnej i dolnej wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego, zaopatrzenia w energię elektryczną | tak, podać |  |  |
| 32. | 24- godzinny akumulatorowo-buforowany alarm w razie awarii sieci | tak |  |  |
| VI. Ergonomia |
| 33. | Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca | tak |  |  |
| 34. | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora; wolna przestrzeń dla kolan (górny, płaski odcinek C-kształtu) minimum 300 mm | tak, dołączyć rysunek wymiarami komory, w tym przestrzeni pod blatem roboczym |  |  |
| 35. | Pochylona o 10 stopni (+/- 5%) szyba frontowa | tak, podać |  |  |
| 36. | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza na tej samej wysokości | tak |  |  |
| 37. | Łatwo rozpoznawalne sygnały poza powierzchnią roboczą w obszarze wzroku z pozycji siedzącej centralnie | tak |  |  |
| 38. | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą i muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnie | tak |  |  |
| 39. | Poziom decybeli poniżej 57dB (A) | tak, podać |  |  |
| 40. | Wibracje maksimum 5um na powierzchni roboczej | tak, podać |  |  |
| 41. | Moc oświetlenia minimum 1200 x w powierzchni roboczej | tak, podać |  |  |
| 42. | Przekrój ekranu (16:9) min. 19" w tylnej ścianie przestrzeni roboczej (na wprost twarzy operatora), celem korzystania z monitora zainstalowanego całkowicie na zewnątrz komory | tak |  |  |
| 43. | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i klawiatury komputerowej , celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane minimum RS 232,USB, PS/2 | tak, podać |  |  |
| VII. Warunki gwarancji |
| 43. | Okres gwarancji min. 12 m-cy | podać |  |  |
| 44. | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji | tak |  |  |
| 45. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48 godzin | tak, podać |  |  |
| 46. | Maksymalny czas usunięcia usterki/awarii gwarancyjnej do 5 dni roboczych | tak, podać |  |  |
| 47. | Podać potencjalne przyczyny utraty gwarancji | tak |  |  |
| 48. | Gwarancja produkcji części zamiennych powyżej 10 lat | tak, podać |  |  |
| 49. | Potwierdzenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego urządzenia oraz, że posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych | tak |  |  |
| 50. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak, dołączyć do oferty |  |  |
| 51. | Instrukcja konserwacji , mycia , dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów | tak |  |  |
| 52. | Wraz z komorą dostarczenie protokołu fabrycznego z wynikami testów kontrolnych danego egzemplarza odnośnie DIN 12980 i DIN EN 12469 - protokół w języku polskim lub angielskim | tak, do oferty należy dołączyć wzór protokołu fabrycznego |  |  |
| 53. | Przeszkolenie personelu obsługi i personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi komory laminarnej (zapewnienie kpl ubrań ochronnych na czas uruchomienia) | tak |  |  |
| 54. | Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych , które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż wykonawca umowy podmiot | tak |  |  |

Informacje dodatkowe:

Powyższe warunki i parametry są wymagane, nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 4 i 5 powyższej tabeli.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisów danych technicznych oferowanego produktu potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych (w języku polskim). Nie dopuszcza się oświadczenia dostawy, że jest w stanie dostarczyć produkt o wymaganych parametrach technicznych lub użytkowych.

Zestawienie cenowe

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość VAT | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |