## PH
| sprawa numer: P/59/09/2013/PH | [5 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz cenowo-asortymentowy
Pakiet nr 1
LP | Asortyment | J. m. | ilość | cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1. | Elektroda diagnostyczna 4-polowa 5F i 6F o stałej krzywiźnie Rozstaw pierścieni do wyboru: 2mm, 5mm, 2-5-2mm, 1 cm Dostępne min. 5 krzywizn Długość elektrody min. 115 cm Podwójnie zbrojony kanał cewnika Materiał cewnika tłumiący drgania | szt. | 60
2. | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 4-polowych o stałej krzywiźnie | szt. | 6
3. | Elektroda diagnostyczna 10-polowa 6F i 7F sterowalna Krzywizna obejmująca zakres mapowania zatoki wieńcowej Rozstaw pierścieni: 2-5-2mm lub 2-6-2 do wyboru Mechanizm sterowania push-pull lub rotacyjny Długość elektrody min. 110 cm | szt. | 100
4. | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 10-polowych sterowanych | szt. | 10
Razem:
Pakiet nr 2
LP | Asortyment | J. m. | ilość | cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1. | Elektrody ablacyjne klasyczne trójpłaszczyznowe Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm Dostępne krzywizny do wyboru: 40-60mm, 45-70mm, 55-75mm Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F W dystalnej elektrodzie cewnika umieszczony jest element do kontroli temperatury (termistor lub termopara) Możliwość sterowania krzywizny w trzech płaszczyznach Rozstaw pierścieni do wyboru: 2-5-2 i 5-5-5 Długość użytkowa: co najmniej 110 cm | szt. | 20
2. | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt. | 4
Razem:
Pakiet nr 3
LP | Asortyment | J. m. | ilość | cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1. | Elektrody ablacyjne klasyczne Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm i 8mm do wyboru Dostępne krzywizny: co najmniej A, B, C, D, E, F lub inne odpowiadające oznaczeniom o zasięgu od 35 mm do 75 mm (± 10%) Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F W dystalnej elektrodzie cewnika umieszczony jest element do kontroli temperatury (termistor lub termopara) Możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania jednej krzywizny cewnika w jednej płaszczyźnie (deflectable tip) Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni Dostępne co najmniej dwa stopnie sztywności materiału, z którego wykonany jest cewnik Długość użytkowa: co najmniej 115 cm | szt. | 40
2. | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt. | 4
3. | Elektrody ablacyjne chłodzone w systemie otwartym Min. 12 otworów irygacyjnych Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): min. 3,5 mm Material pierścienia dystalnego o wysokiej przewodności cieplnej > 3 W/cm xK Dostępne krzywizny: co najmniej cztery do wyboru Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F Długość użytkowa: co najmniej 100 cm Dren do pomy CoolFlow w komplecie | szt. | 40
4. | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt. | 4
Razem:
Pakiet nr 4
LP | Asortyment | J. m. | ilość | cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1. | Koszulki transseptalne zbrojone Koszulka w komplecie z rozszerzaczem i prowadnikiem Krzywizna SL0 lub równoważna Rozmiar koszulki 8,5 F Długość koszulki min. 60 cm Co najmniej dwa otwory irygacyjne na końcówce dystalnej koszulki Koszulka wyposażona w marker cieniujący w obrazie RTG Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i kranik | szt. | 20
Razem:
Pakiet nr 5
LP | Asortyment | J. m. | ilość | cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1. | Koszulki wprowadzające - krótkie 6F, 7F, 8F | szt. | 300
Razem:
Lp | Opis parametrów (dotyczy pakietu nr 5) | Parametr wymagany |  |  |  | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Koszulki wprowadzające - krótkie 6F, 7F, 8F
1 | Nazwa produktu | tak - podać
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | tak - podać
3 | Producent | tak - podać
4 | Sposób sterylizacji produktu | tak - podać
5 | Dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | tak - podać nazwę ,
numer, datę ważności
6 | Koszulki krótkie o długości 12 +/-1 cm, 6F do 8F | tak - podać
7 | Koszulka umożliwiajace zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45⁰ w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym | tak
8 | Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką | tak
9 | Płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki | tak
10 | Koszulka odporna na złamania i zgięcia | tak
UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).
[6 empty] | 0 | 0 | 0