Załącznik nr 1 SIWZ po zmianach

Formularz właściwości techniczno – użytkowych.

Kapilaroskop

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent, miejsce produkcji:** | |  |  |
| **Nazwa, typ, model urządzenia:** | | **Rok produkcji:** |  |
|
|  |  |  |  |
| L.p. | PARAMETR Y GRANICZNE(WYMAGALNE | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | Kapilaroskop 1 szt.  Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2013  (nie powystawowe). | TAK |  |
| 1.1 | System optyczny- modułowy, o wysokiej rozdzielczości i kontraście bez zniekształceń ,możliwość instalacji dodatkowego wyposażenia : kamery video lub aparatu cyfrowego ,oświetlenia koaxialnego ,oświetlenia UV i IR | TAK |  |
| 1.2 | Nasadka - binokularna o nachyleniu 45 stopni z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 50 - 76 mm i dioptryjną do korekcji wad wzroku + / - 6 dioptrii ,oddzielnie dla każdego z okularów. | TAK |  |
| 1.3 | Okulary- szerokokątne WF 10 x / 22 - 2 szt. | TAK |  |
| 1.4 | Głowica optyczna - ZOOM 0,8 x - 5,00 x /współczynnik 1: 6,25 / , płynna zmiana powiększeń | TAK |  |
| 1.5 | Obiektyw - PLAN 1 x bez dystorsji ,baryłkowatości ,nierównoległości i aberracji chromatycznych. | TAK |  |
| 1.6 | Powiększenie - do 8,0 x - 50 x | TAK |  |
| 1.7 | Dystans pracy - 105 mm | TAK |  |
| 1.8 | Mechanizm - mikro / makro z regulacją napięcia śrub | TAK |  |
| 1.9 | Statyw - do światła odbitego ,płaski z płytą preparatową | TAK |  |
| 1.10 | Oświetlenie - zewnętrzne ,zimne źródło światła ,halogenowe 150 W ,z regulacją natężenia ,z gęsimi szyjami 2 ramionami o długości 550 mm | TAK |  |
| 1.11 | Olejek imersyjny 50 ml. | TAK |  |
| 2. | zapis i archiwizacja obrazu badania - rejestracja kamerą cyfrową | TAK |  |
| 2.1 | Kolor – RGB, 24 bity | TAK |  |
| 2.2 | Rozdzielczość - min. 2048x1536 (3.1MP) | TAK |  |
| 2.3 | Wielkość piksela – min 3.2x3.2 mikrona | TAK |  |
| 2.4 | Zakres dynamiki - > 60dB | TAK |  |
| 2.5 | Ekspozycja – od 0,1 milisekundy do 0,3 s | TAK |  |
| 2.6 | Tryby ekspozycji – automatyczny (regulowany poziom szarości) , manualny | TAK |  |
| 2.7 | Migawka - elektroniczna | TAK |  |
| 2.8 | Rozdzielczość – 640x480/ 60 klatek/s | TAK |  |
| 2.9 | Przewód – wbudowany USB 2.0 2,5 m | TAK |  |
| 2.10 | Zasilanie – z gniazda USB | TAK |  |
| 2.11 | Minimalne wymagania systemowe:  USB 2. – port USB  RAM – 512MB  CPU – klasy Intel Pentium 4  CD-ROM – napęd CD  System Windows XP/2000/VISTA/Windows7  Directx – zainstalowane sterowniki DirectX | TAK |  |
| 2.12 | W zestawie:  Płyta CD – CD-ROM z oprogramowaniem pomiarowym i sterownikami  - instrukcja obsługi  Kamera wyposażenie – 3.OMP CMOS  - preparat pomiarowy (wzorzec długości PP 1/100 | TAK |  |
| 2.13. | Funkcje oprogramowania  - polska wersja językowa  - funkcje podglądu na żywo, zapisu fotografii (BMP i JGP)  - możliwość niezależnego wyboru rozdzielczości podglądu na żywo oraz rozdzielczości zapisu  - praca w trybie kolorowym lub monochromatycznym  - ręczne dopasowanie kolorów: barwa, nasycenie, jasność, kontrast, gamma  - funkcje pomiarowe (długość, kąt, pola powierzchni wielokątów, promień) z możliwością kalibracji i zapisu wzorca  - możliwość eksportu wyników pomiarów do pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego  - możliwość zapisu wyników pomiarów w pliku graficznym | TAK |  |
| 2.14. | Instrukcja obsługi i opis techniczny w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 3. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji [miesiące] min. 12 miesięcy (podać ile) | TAK |  |
| 3.1 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] max. 48 godzin (podać ile) | TAK |  |
| 3.2 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
| 3.3 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji min. 1 (podać ile) | TAK |  |
| 3.4 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. min. 10 lat (podać ile) | TAK |  |
| 3.5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min.6 miesięcy | TAK |  |
| 4. | SZKOLENIA  Personel medyczny i techniczny | TAK |  |
| 5. | Inne – (PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ) | TAK |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty

……………………………………..

Podpis Wykonawcy