   Załącznik nr 5 do SIWZ

Zadanie nr 1:	Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – 1 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – 1 szt.
1.	Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – model, typ	podać
2.	Czynnik zabiegowy - powietrze	Tak
3.	Generowane zimne powietrze poniżej minus (-) 32 °C	Tak
4.	Skokowa regulacja nadmuchu zimnego powietrza od 100 do 1000 l / min	Tak
5.	Głowice chłodzące o różnej średnicy (5, 15 oraz 25 mm)	Tak
6.	Prosty i czytelny ekran zabiegowy panelu sterowania	Tak
7.	Urządzenie o zwartej konstrukcji, wyposażone w 4 kółka jezdne	Tak
8.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz	Tak
9.	Gwarancja min. 2 lata	Tak
10.	Serwis w miejscu pracy urządzenia	Tak
11.	Szkolenia pracowników obsługujących urządzenia	Tak
12.	Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 2:	Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną – 3 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną – 3 szt.
1.	Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną - model, typ	podać
2.	2-częściowy stół rehabilitacyjny ( terapeutyczny )	Tak
3.	Długość blatu 1950mm +/- 50 mm	Tak
4.	Szerokość blatu 700mm +/- 50 mm	Tak
5.	Ilość segmentów – 2	Tak
6.	Zakres regulacji wysokości od 500mm +/- 80 mm / do 880mm +/- 80 mm	Tak
7.	Główny napęd stołu: elektryczny	Tak
8.	Regulacja kąta ustawienia zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej	Tak
9.	Otwór na twarz w zagłówku	Tak
10.	Konstrukcja krzyżakowa	Nie
11.	Dopuszczalne minimalne obciążenie podczas elektrycznej regulacji wysokości:150 kg	Tak
12.	Wybór koloru tapicerki	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 3:	Aparaty do elektroterapii z osprzętem – 2 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Dwukanałowe aparaty do elektroterapii z osprzętem – 2 szt.
	Aparaty do elektroterapii z osprzętem - model, typ	podać
	Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii 2 pacjentów (2xelektroterapia) z możliwością transportu do domu pacjenta i rehabilitacji przyłóżkowej	Tak
	Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem o przekątnej min 4”	Tak
	Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów (z możliwością rozszerzenia o kolejne kanały)	Tak
	Zapasowy zestaw kabli i elektrod płaskich oraz akcesoriów mocujących te elektrody.	Tak
	Wymagane rodzaje podstawowych prądów:	Tak
	elektrodiagnostyka	Tak
	prąd galwaniczny	Tak
	prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP	Tak
	prądy Traberta, Ultra-Reiz	Tak
	prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące	Tak
	prądy Faradaya i neofaradyczne	Tak
	prądy Kotza (rosyjska stymulacja)	Tak
	impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane	Tak
	interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa	Tak
	izopolarne pole wektorowe	Tak
	tonoliza	Tak
	mikroprądy	Tak
	2 wyświetlacze LED pokazujące czas i parametry zabiegu	Tak
	Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim	Tak
	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych	Tak
	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów	Tak
	Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparat	Tak
	Możliwość współpracy z aparatem do terapii podciśnieniowej	Tak
	Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu	Tak
	Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu	Tak
	Tryby prądu stałego i stałego napięcia	Tak
	Autotest elektrod i kabli	Tak
	Możliwość zmiany polaryzacji elektrod	Tak
	Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim	Tak
	Wymiary max 160 x 140 x 400 mm	Tak
	Waga maksymalna 3 kg	Tak
21.	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe	Tak
22.	Przystosowany do mobilnego stolika współpracujacego z umieszczonym na nim aparatem	Tak
23.	Gwarancja min.2 lata	Tak
24.	Serwis w miejscu pracy urządzenia	Tak
25.	Szkolenia pracowników obsługujących urządzenia	Tak
26.	Deklaracja zgodności zgodnie z dyrektywą 93/42/UE	Tak
27.	Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną – dotyczy wyrobów medycznych klasy IIa	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 4:	Platforma stabilometryczna – 1 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Platforma stabilometryczna do analizy i treningu równowagi – 1 szt.
1.	Platforma stabilometryczna - model, typ	podać
2.	Umożliwia ocenę umiejscowienia rzutu środka ciężkości na podłoże w czasie postawy stojącej	Tak
3.	Obrazuje i wylicza procentowo lub wagowo rozkład obciążenia prawej i lewej kończyny	Tak
4.	Posiada gotowe protokoły testowe	Tak
5.	Możliwość tworzenia własnych testów i profili ćwiczeń	Tak
6.	Posiada biofeedback: wzrokowy i dźwiękowy oraz gry do ćwiczeń z biofeedback’iem	Tak
7.	Archiwizacja danych pacjenta	Tak
8.	Komunikacja z komputerem za pomocą łącza USB	Tak
9.	W zestawie oprogramowanie do zbierania i / analizy danych	Tak
10.	Minimalne wymiary platformy: 300x500 mm	Tak
11.	Gwarancja min. 2 lata	Tak
12.	Instalacja urządzenia i szkolenia pracowników obsługujących urządzenie w miejscu pracy urządzenia	Tak
13.	Odczyt kcal	Tak
14.	Odczyt prędkości	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 5:	Aparat do laseroterapii i ultradźwięków – 1 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Aparat do laseroterapii i ultradźwięków z osprzętem - 1 szt.
1.	Aparat do laseroterapii i ultradźwięków – model, typ	podać
2.	Przenośny aparat z wbudowanym akumulatorem do wykonywania zabiegów laseroterapii i terapii ultradźwiękowej przy łóżku pacjenta	Tak
3.	Wyposażony w sondę podczerwoną do laseroterapii z dodatkowym światłem o mocy - 400 mW	Tak
4.	Okulary ochronne przed promieniowaniem laserowym dla pacjenta i terapeuty	Tak
5.	Wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5 cm2, 1/3 MHZ	Tak
6.	Tryb pracy ciągły i impulsowy zarówno lasera i ultradźwięków	Tak
7.	Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu	Tak
8.	Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem o przekątnej min.: 4”	Tak
9.	Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim	Tak
10.	Wymiary minimalne: 160 x 140 x 400 mm	Tak
11.	Waga minimalna: 3 kg	Tak
12.	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe	Tak
13.	Przystosowany do mobilnego stolika współpracującego z umieszczonym na nim aparatem	Tak
14.	Gwarancja min.2 lata	Tak
15.	Serwis w miejscu pracy urządzenia	Tak
16.	Szkolenia pracowników obsługujących urządzenia	Tak
17.	Klasa według MDD 93/42/EEC - IIb	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………