   Załącznik nr 5 do SIWZ
Aparat RTG z ramieniem C

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/rozmiar	Potwierdzenie, parametr oferowany
	INFORMACJE OGÓLNE
1	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013/2014	TAK
2	Wyroby medyczne oznaczone znakiem CE. Kopia dokumentów potwierdzających nadanie znaku CE oraz certyfikat / deklaracja zgodności. Potwierdzenie zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.	TAK
	GENERATOR
1	Zasilanie, jednofazowe	230V/ 50 Hz
2	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego	+/- 10%
3	Moc generatora	min. 2 kW, max 2,5 kW
4	Typ generatora, wysokiej częstotliwości	min. 20 kHz
5	Radiografia cyfrowa	TAK
6	Możliwość przełączania trybu ręcznego i automatycznego dostosowania parametrów ekspozycji	TAK
7	Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji	TAK
8	Nożny włącznik ekspozycji i zapisu	TAK
9	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii	40-110 kV
10	Prąd radiografii analogowej	min. 20 mA
11	Kolimator szczelinowy z rotacją	TAK
12	Automatyka doboru parametrów skopii	TAK
	LAMPA RTG
1	Lampa ze stacjonarną anodą	TAK
2	Ilość ognisk	min. 2
3	Wymiary małego ogniska	max. 0,5 mm
4	Wymiary dużego ogniska	max. 1,5 mm
5	Pojemność cieplna lampy (anody)	min 45 kHU
6	Pojemność cieplna kołpaka	min. 950 kHU
7	Szybkość chłodzenia lampy (anody)	min 45 kHU/min
	RAMIĘ C
1	Głębokość ramienia C	min 68 cm
2	Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń)	min 75 cm
3	Odległość SID	min 96 cm
4	Zakres ruchu poziomego ramienia C	min 20 cm
5	Zakres ruchu pionowego ramienia C	min 42 cm
6	Zmotoryzowany ruch pionowy	TAK
7	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej	min. ±200° (400°)
8	Zakres ruchu orbitalnego	min 120°
9	Ramie C zbalansowane w każdej pozycji	TAK
10	Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu.	TAK
	WZMACNIACZ OBRAZU
1	Średnica nominalna	min 9"
2	Ilość pól wzmacniacza obrazu	min 3
3	Podać wielkość pól	TAK, podać
	PRZETWARZANIE OBRAZU
1	Wyostrzanie krawędzi	TAK
2	Powiększanie obrazu	TAK
3	Lista pacjentów	TAK
4	Prezentacja mozaiki obrazów jednego pacjenta nie mniej niż 9 / obrazów /ekran	TAK, podać
5	Raport dawki pacjenta	TAK
6	Funkcja Last Image Hold	TAK
	ARCHIWIZACJA
1	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1000 obrazów / o rozdzielczości 768 x 576	TAK, podać
2	Zapis automatyczny / ręczny	TAK
3	USB do zapisywania obrazów w technice plug-and-play - 2szt. o pamięci 2 GB	TAK
	WARUNKI DODATKOWE
1	Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą)	TAK
2	Oprogramowanie (interfejs użytkownika) w języku polskim	TAK
3	VIDEOPRINTER	TAK
4	Bezpośrednio pomiar dawki promieniowania	TAK
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1	Okres gwarancji ( min. 24 m-ce) - zgodny z ofertą	TAK, podać
2	Min. 1 bezpłatny przegląd w ciągu każdego roku obowiązywania okresu gwarancyjnego - zgodnie z instrukcją serwisową	TAK
3	Czas reakcji serwisu do 48h w dni robocze	TAK
4	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski	TAK, podać adres, załączyć dokument potwierdzający autoryzację
5	Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych / w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych / z zagranicy, od momentu pisemnego zgłoszenia	TAK
6	Przedłużenie okresu gwarancji przy naprawach trwających dłużej niż / 7 dni.	TAK

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji jeśli jest to możliwe: tabela „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny/rozmiar” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie, parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Podpis Wykonawcy:

………………………