Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

Pakiet I

Kardiowerter defibrylujący resynchronizujący wraz z kompletem elektrod

i zestawem do wprowadzania – 15 kpl

Nazwa produktu: ( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze )

Producent: …………………………………………………………………………

Kryterium oceny -  cena 70%; parametry techniczne – jakość 30%

| Lp | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Porty DF1/DF4 do wyboru |  |  |
| 4. | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  |
| 5. | Energia defibrylacji dostępne 35 J | TAK |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 7. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 8. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 9. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją | TAK |  |
| 10. | Możliwość programowania V – V delay | TAK |  |
| 11. | Możliwość rozpoznawania i przerywania arytmii przedsionkowych | TAK |  |
| 12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 13. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem ( odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 14. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  |
| 15. | Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia oversensingu fali „T” bez ingerencji w programowalne parametry czułości urządzenia | TAK |  |
| 16. | Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia zakłóceń na elektrodzie RV | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 19. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 20. | Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 21. | Polarność stymulacji LV : uni/bipolarna | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 22. | Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u | TAK |  |
| 23. | Co najmniej trzy różne konfiguracje impulsu stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna | TAK |  |
| 24. | Co najmniej dwa programowalne parametry czułości komorowej oprócz parametru max. czułości | TAK |  |
| 25. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru różne długości | TAK |  |
| 26. | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 27. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |
| 28. | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości | TAK |  |
| 29. | Elektrody do LV uni i bipolarne | TAK |  |
| 30. | Elektrody do LV o aktywnej fiskacji | TAK |  |
| 31. | Zestaw do cewnikowania | TAK |  |

Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy – 4 kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wkłucia – 30 szt. Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |
| 3. | Dostarczenie PEN DRIVE bezpłatnie na czas trwania umowy do archiwizacji danych z kontroli - 1 PEN DRIVE na 5 urządzeń |  |

Podpis Wykonawcy:

………………………