Numer sprawy P/30/05/2014/ORT/13                                                                   Starachowice dn. 09.06.2014r.

ChM Sp. z o.o.

Lewickie 3b

16-061 Juchnowiec  Kościelny

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów ortopedycznych

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2014/S 101-176438 z dn. 27.05.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 1-12 dotyczą pakietu nr 6:

Pytanie nr 1:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6 wkrętów stalowych łódkowatych 3,5 mm

o długości 18-40 mm zamiast 12-40 mm?

Pytanie nr 2:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 7 wkrętów stalowych gąbczastych 6,5 mm

o długości 35-120 mm zamiast 30-120mm dla wkręta o dł. części gwintowanej =32mm?

Ad.1-2: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3:

Zestaw nr 2 poz. 1-13 – Czy Zamawiający wymaga płyt blokowanych posiadających rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne? Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość stabilnego unieruchomienia zapewniającego kątową stabilizację w miejscu złamania oraz uzyskania kompresji w obu kierunkach, natomiast w procesie leczenia ogranicza przyrastanie tkanek w otworach co ułatwia usuwanie płyt.

Pytanie nr 4:

Zestaw nr 2 poz. 14-20 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkrętów korowych i blokowanych z gniazdem sześciokarbowym tzw. TORX?

Ad.3-4: Tak. Niniejszą odpowiedzią Zamawiający wprowadza zaproponowane wymagania.

Pytanie nr 5:

Zestaw nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 18 wkrętów korowych samogwintujących tytanowych 4,5mm o dł. od 20-90 mm zamiast od 16-90 mm?

Pytanie nr 6:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1 gwoździa krótkiego  o dł. 180-240mm zamiast 180-280mm oraz długiego prawego i lewego o dł. 280mm?

Pytanie nr 7:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 4-4.3 gwoździ śródszpikowych piszczelowych tytanowych, długość L=285-420mm( ze skokiem co 15mm), średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej.  Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°.  3° zagięcie części dalszej gwoździa. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację.  Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10). Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.

Pytanie nr 8:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6.1 wkrętów blokujących o długości 30-60 mm zamiast 26-60 mm?

Pytanie nr 9:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 7 wkrętów blokujących o długości 25-80 mm zamiast 28-80 mm?

Pytanie nr 10:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 7 dodatkowego wkręta blokującego 3,5 mm

o długości  20-70 mm przeznaczonego do blokowania w części dystalnej gwoździ do kości ramiennej kompresyjnych oraz rekonstrukcyjnych (z poz. 5,6) o średnicy 6 i 7 mm?

Pytanie nr 11:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 8 stabilizatora dynamicznego DHS o długości

68 do 356 mm zamiast 70 do 350 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Pytanie nr 12:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 9 stabilizatora dynamicznego DCS o długości

86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Ad.5-12: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza przedstawione w treści pytań rozwiązania.

Pytania nr 13-14 dotyczą zapisów projektu umowy i umowy przechowania.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w §2 ust. 1  umowy przechowania oraz w §2 ust. 6 umowy  zgodzi się doprecyzować, że implanty stanowiące zestaw nr 1 tj. Osteosynteza z pakietu nr 6 nie będą składane do banku implantów lecz będą realizowane na podstawie zamówień sukcesywnych? Nadmieniamy, iż zwyczajowo nie tworzy się depozytu tzw. „wyrobów drobnych” tj. wkrętów, śrub, drutów, grotów, płytek zwykłych, wierteł i t.p. Z doświadczenia wiadomo, iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr katalogowego zużytych w trakcie zabiegu implantów, co z uwagi na ich drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania, dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.

Ad.13: Wyrażamy zgodę. Dla zestawu nr 1 pakietu nr 6 nie będzie podpisywana umowa przechowania.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający w §2 ust. 1 umowy przechowania oraz w §2 ust. 6 umowy zgodzi się doprecyzować, iż w odniesieniu do  implantów drobnych stanowiących zestaw nr 1 tj. Osteosynteza z pakietu nr 6 nie wymaga użyczenia instrumentarium, gdyż asortyment w w/w zestawie stanowią wyroby powszechnie znane nie wymagające stosowania specjalistycznego instrumentarium do ich implantowania?

Ad.14: Wyrażamy zgodę , iż w odniesieniu do  implantów drobnych stanowiących zestaw nr 1 tj. Osteosynteza z pakietu

nr 6 Zamawiający nie będzie wymagał użyczenia instrumentarium.

Z poważaniem