l.dz. P/40/06/2014/HEM Starachowice 31.07.2014r.

Wykonawcy

postępowania przetargowego

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki nr sprawy P/40/06/2014/HEM. Nr ogłoszenia 2014/S 127-226355

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

1. Czy w Pakiecie nr 22 Zamawiający dopuści torquery o świetle wewnętrznym dla prowadników o średnicy od 0,010” do 0,020”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, za mała średnica światła wewnątrz.

2. Czy w Pakiecie nr 24 Zamawiający dopuści złożenie oferty z cewnikami

diagnostycznymi o średnicach wewnętrznej dla 6 F – 0,049 cala, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, za mała średnica wewnątrz cewnika

3. Czy w Pakiecie nr 26 Zamawiający dopuści końcówkę prowadnika o kształcie zakrzywionym (angled) i prostej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na inna krzywiznę

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 35 dopuści złożenie oferty z opaską do ucisku punktowego po nakłuciu tętnicy promieniowej o następujących parametrach:

- zestaw zapewniający wystarczający i płynnie regulowany, ucisk t. promieniowej w zakresie 100 do 250 mmHg (ucisk regulowany przy użyciu pokrętła ze wskaźnikiem stosowanego ciśnienia, elastyczny i komfortowy element uciskający tętnicę),

- zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy,

- część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy, wyrób nie zawiera latexu?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje ucisku za pomocą strzykawki

5. Dotyczy zestawu 41. Parametr 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrodę 4 polową, sterowalną w trzech płaszczyznach do zatoki wieńcowej.

Odp.; Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 15 cewników prowadzących bez dostępnych cewników z otworami bocznymi w rozmiarze 5F, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

7. Czy w zakresie Pakietu nr 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbrojonych cewników do trombektomii z powłoką hydrofilną w części dystalnej w jednym rozmiarze 5,1F wyposażonych w metalowy oplot o zmiennej gęstości na długości 123,5 cm w części proksymalnej kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 5F i 7F w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym 17 cm, zastawka zamykającą w zestawie do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 1,15mm; światło ssące: 0,95mm2 umożliwiające przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102cc/minutę?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników o rozmiarze 5,1F

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 6 na następujący:” W okresie obowiązywania umowy, ceny brutto mogą ulec zmianie jedynie w przypadkach zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT ”? Wykonawca zobowiązując się do utrzymania cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian stawek podatkowych, przedkładające się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 16 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane , jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję

wierzytelności”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

10. Dotyczy Pakietu nr 23. Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie ramp dwu kranikowej 550 PSI.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Paragraf 4 ust. 5 . Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy pakiet 27

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania koszulek wprowadzających  zbrojonych z wyraźnie widocznym  metalowym oplotem oraz w pozycji 27c dopuści koszulki w rozmiarze 6 i 7 F/45 cm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający może doprecyzować ilość stentów w Pakiecie nr 8? Wyjaśniamy, iż w Załączniku nr 1a w Pakiecie nr 8 jest 5 sztuk, natomiast w parametrach wymaganych jest 50 sztuk stentów.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje 50 szt. stentów . W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany złącznika nr 1a zamieszczając poprawiony załącznik nr 1a na swojej stronie internetowej. W związku ze zmianą ilości stentów w Pakiecie 8 Zamawiający żąda wniesienia od wykonawców nowego wadium dla Pakietu nr 8 w wysokości 216,00 zł. Zamawiający również zmienia w załączniku nr 1a Pakiet nr 9 ilość zamawianego stengrafu wieńcowego na balonie na 5 szt. zamiast 10 szt. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 parametry wymagalne Pakietu nr 9 winno też być 5 szt. W związku ze zmianą ilości towaru w Pakiecie nr 9 Zamawiający zmienia wysokość wnoszonego wadium na kwotę 162,00 zł

14.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 sztuki próbki w Pakiecie nr 8 zamiast 2

sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 szt. próbki.

15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 2 sztuk próbek w Pakiecie nr 14 zamiast 4 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 szt. próbki

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 sztuki próbki w Pakiecie nr 26 zamiast 2 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 szt. próbki

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 2 sztuk próbek w Pakiecie nr 28 Pozycji a) zamiast 6 sztuk oraz na dostarczenie 2 sztuk próbek w Pozycji b) zamiast 4 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie po 2 szt. próbek dla Pakietu nr 28

18. Dotyczy Pakiet nr 5 – Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balnowy do pre i postdilatacji techniką „Kissing baloon”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu wińcowego na balonie do rozgałęzień i cewnika balonowego do pre i postdilatacji techniką „kissing baloon”

Pozycja 5a) stent wieńcowy na balonie

- ciśnienie minimalne 10 atm.

Pozycja 5b) Cewnik balonowy do predylatacji i pstdilatacji techniką „kissing ballon”

- średnice balonu od 1,5 mm do 4 mm, z odstępami średnic co 0,25 mm w przedziale średnic 1,25-1,5 mm; 2,0-3,0 mm; oraz średnice 3,5 i4,0 mm?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odp.: Nie, Zamawiający oczekuje cewnika ≤ 9 atm., brak wymaganego przedziału średnic.

19. Dotyczy pakiet nr 6 – Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu wieńcowego na balonie do naczyń krętych:

- ciśnienie RBP 12,16 bar dla średnicy 4,0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

20. Dotyczy Pakiet nr 12 – Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnik balonowego pokrytego lekiem o działaniu antyproliferacyjnym:

-RBP 14,19 bar, 12,16 bar dla średnicy 4,0 mm

- przedział średnic balonu od 2,5 mm do 4,0 mm

 Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy Pakiet nr 25- Prowadnik diagnostyczny

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika diagnostycznego:

- prowadniki o trzech długościach w tym minimalnej 150, 200, 260 cm

 Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

22. Dotyczy Pakiet nr 29 – przedłużenia niskociśnieniowe krótkie

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużeń niskociśnieniowych krótkich:

- długość 25-30cm

 Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy Pakiet nr 30 – przedłużenia do pomp infuzyjnych

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużeń do pomp infuzyjnych:

-długość 150 cm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

24 Pakiet nr 34 „Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi

. Czy Zamawiający wymaga przetworników ciśnień pojedynczych z połączeniem kablem

 interfejsowym bezpinowym wodoszczelnym

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego Pakietu przetworników ciśnień oraz wydzielenie do odrębnego pakietu przewodów łączących, tworząc w ten sposób dwa odrębne pakiety – jeden na same przetworniki, drugi na przewody łączące, umożliwiając tym samym złożenie oferty tylko na przetworniki ciśnień?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłącznie do oddzielnych pakietów.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty tylko i wyłącznie na przetworniki ciśnień bez oferowania przewodów łączących?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek przetworników do 1-2 szt. ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

28. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia jako próbek przewodów łączących?

Odp. Nie Zamawiający nie wyraża zgody

29.Dotyczy pakietu nr 1:

 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 – „Zestaw do angiplastyki do użycia w przypadkach nagłych ” - dopuści;

Stenty kobaltowo chromowe w przedziale średnic od 2,25 mm do 4,0 mm z możliwością doprężenia do średnicy 4,75 mm przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych o minimalnym wymaganym RBP 16 bar dla średnicy do 4,0 mm i 15 bar dla średnicy 4,0 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający oczekuje parametrów, minimalne: RBP wymagane 18 bar i 16 bar.

30. Dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 – „Stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy z zestawem prowadników do udrożnienia naczyń wieńcowych ” – dopuści;

stent o RBP 16 bar dla średnic 2,25 do 3,5 mm i 15 bar dla średnicy 4,0 mm

cewnik balonowy o długości; 6; 10; 12; 15; 20; 25; 30mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 – „stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i post dylatacji techniką kissing balloon” – dopuści cewnik balonowy długości; 6; 10; 12; 15; 20; 25; 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

32. Dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 – „stent wieńcowy stalowy/ kobaltowo chromowy na balonie” – dopuści stent kobaltowo-chromowy w przedziale średnic od 2,25 mm do 4,0 mm z możliwością doprężenia do średnicy 4,75 mm przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych o długościach; 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, wymagany przedział średnic do 4,5 mm

33. Dotyczy Pakietu nr 10. Czy zamawiający w Pakiecie nr 10 – „Cewnik balonowy do doprężania stentów” – dopuści

Cewnik balonowy o długościach; 6; 9; 12; 15; 21 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

34. Czy w § 5 ust.1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

35. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie § 9 ust.1

1. W wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy – Pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy (w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy)
2. W wysokości 0,5% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie /niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku w wprowadzonymi zmianami Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 w nawiązaniu do art. 12 ust.2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia termin składania ofert na dzień 22 sierpnia 2014r., godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/-/Dyrektor PZOZ w Starachowicach