L.p. P/59/09/2014/OKO Starachowice 10.10.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 329936 – 2014

Dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa okulistycznej aparatury medycznej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1 Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści perymetr z zakresem testowanego pola 100º ?

Pytanie nr 2 Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści autokeratorefraktometr o parametrach jak poniżej:

POMIAR ZDOLNOŚCI ZAŁAMYWANIA

Sferyczna zdolność załamywania (S)

Zakres Pomiarowy -25.00 D do +22.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Cylindryczna zdolność załamywania (C)

Zakres Pomiarowy 0 D do ±10.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Astygmatyzm osiowy (A)

Zakres Pomiarowy 0° do 180°

 Jednostka wyświetlania 1°

POMIAR KRZYWIZNY ROGÓWKI (K1, K2, AVG)

Zakres Pomiarowy 5.00 mm do 11.00 mm / 30.68 D do 67.50 D (n=1.3375)

Jednostka wyświetlania 0,01 mm

ASTYGMATYZM ROGÓWKOWY I OŚ (C, A)

Zakres pomiarowy (C) 0 D do 10 D (n=1.3375)

Zakres pomiarowy (A) 0° do 180°

Obszar pomiaru - rogówka Ø 3,0 mm (przy krzywiźnie rogówki 8,00 mm)

Zakres PD 50 mm do 86 mm

Minimalna średnica źrenicy Ø 2,0 mm

Odległość wierzchołkowa 0 mm - 16.0 mm

JEDNOSTKA GŁOWNA

Wbudowana drukarka Drukarka termiczna

Wyjście RS 232 C

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacza LCD 5,7”

Podkładka pod brodę sterowana elektr.

WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE Wymiary SGW 297 x 500 x 448 mm

Waga ok. 17,0 kg , Napięcie 100 VAC do 240 VAC

Częstotliwość 50/60 Hz Pobór Energii 80 VA do 100 *VA*

Pytanie nr 3 (Pakiet 2, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści jasność bodźca 0,03 do 10 000asb?

Pytanie nr 4 (Pakiet 2, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści zakres badania 100°?

Pytanie nr 5 (Pakiet 2, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z manualną regulacją podbródka

Na które odpowiadamy

Ad 1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Ad 2. Nie, Zmawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu o takich parametrach

Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 5. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z manualną regulacją podbródka

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach