Numer sprawy P/15/03/2015/SD/11                                                                      Starachowice dn. 16.03.2015 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

dializatorów, przewodów i igieł dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 51 816 - 2015 z dn. 10.03.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -             (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 1. Dializatory.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, a w szczególności dla: mocznika, kreatyniny

i fosforanów, sterylizowane promieniami Gamma o n/w parametrach:

Poz. Nr 1. Powierzchnia 1,3m2, pojemność: 69ml i o klirensach dla 200ml/min:

Mocznik: 191, kreatynina: 176, fosforany: 151, współczynnik UF10,5

Poz. Nr 2. Powierzchnia 1,6m2, pojemność: 86ml i o klirensach dla 200ml/min:

Mocznik: 195, kreatynina: 184, fosforany: 161, współczynnik UF12,9

Poz. Nr 3. Powierzchnia 1,8m2, pojemność: 105ml i o klirensach dla 200ml/min:

Mocznik: 196, kreatynina: 188, fosforany: 165, współczynnik UF14,6

Poz. Nr 4. Powierzchnia 1,4m2, pojemność: 75ml i o klirensach dla 200ml/min:

Mocznik: 192, kreatynina: 178, fosforany: 155, współczynnik UF11,4

spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ, umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych?

Nadmieniamy, że dializatory z unikatową mikroondulowaną błoną polysulfonową cechują się wysokimi walorami kliniczno-użytkowymi, które są porównywalne, a nawet przewyższają parametry określone w Specyfikacji SIWZ.

Ad. 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet nr 1, Lp1.
Czy Zamawiający dopuści dializatory F6HPS polisulfonowe niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną: pojemność

78 ml, powierzchnia 1,3 m2, klirensy przy QB=200 (ml/min): mocznik 186, kreatynina 173, fosforany 148, 
współczynnik UF  13 ?

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakiet nr 1, Lp2.

Czy Zamawiający dopuści dializatory F7HPS polisulfonowe niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną: pojemność

96 ml, powierzchnia 1,6 m2, klirensy przy QB=200 (ml/min):mocznik 188, kreatynina 175, fosforany 155, 
współczynnik UF  16 ?

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakiet nr 1, Lp3.

Czy Zamawiający dopuści dializatory F8HPS polisulfonowe niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną: powierzchnia 1,8 m2, klirensy przy QB=200 (ml/min): mocznik 190, kreatynina 177, fosforany 159, współczynnik UF  18 ?

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakiet nr 1, Lp4.

Czy Zamawiający dopuści dializatory FX8 z błoną heliksonową , sterylizowane parą wodną: powierzchnia 1,4 m2, klirens przy QB= 200 (ml/min)  fosforanów 160 ml/min  ?

Ad. 2-5: Zamawiajacy wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl