Sprawa nr P/10/02/2015/ST/23                                                                                             Starachowice  02.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatorów

parowych (2 szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 143 324-2015 z dnia 15.06.2015r. /

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 44:

Dot. SIWZ

Dot. Zał. 5 – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

Czy Zamawiający dla pozycji 6 dopuści komorę poziomą, prostopadłościenną, naroża zaokrąglone, powierzchnia wewnętrznie szlifowana / polerowana, z płaszczem grzejnym żebrowanym lub pierścieniowym / żebrowanym pełnym płaszczem grzejnym, zapewniającym równomierne podgrzanie całej powierzchni komory oraz umożliwiającym okresową wizualną inspekcję spawów, wykonaną ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana terminie. Komora wyposażona w porty walidacyjne (dla kontroli ciśnienia i temperatury), komora wyposażona w szyny umożliwiająca łatwe wtaczanie wózka wsadowego?

Zwracamy z się prośbą o odstąpienie od wymogu określenia chropowatości. Każdy sterylizator parowy oferowany na rynku posiada komorę wykończoną w sposób dostosowany do rozwiązań w nim zastosowanych i pozwalający na jego łatwe czyszczenie i inspekcję spawów.

Ad.44: Zamawiający nie odstąpi  od wymogu określenia chropowatości , ponieważ uzyskanie określonego parametru

zależy przede wszystkim od rodzaju jego obróbki i świadczy o poziomie jakości wykonania. Uzyskanie

zamawianego poziomu chropowatości nie odbiega od wartości standardowych  w oferowanych urządzeniach.

Pytanie nr 45:

Czy konstrukcja komory ma zapewnia wizualną kontrolę wszystkich spawów?

Ad.45: Prosimy o ofertę zgodną ze SIWZ.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez portów nie wymagające do walidacji portów (walidacja elektroniczna bezprzewodowa)?

Ad.46: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania urządzeń bez portów walidacyjnych.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dla pozycji 8 dopuści urządzenie, którego drzwi komory sterylizatora są wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie, bez określania stopnia chropowatości drzwi?

Zwracamy z się prośbą o odstąpienie od wymogu określenia chropowatości. Każdy sterylizator parowy oferowany na rynku posiada drzwi wykończone w sposób dostosowany do rozwiązań w nim zastosowanych.

Ad.47: Prosimy o ofertę zgodną ze SIWZ.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający dla pozycji 28 dopuści „kolorowy, dotykowy przeszklony ekran sterowania o przekątnej ekranu 5,7” z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, czasie pozostałego do zakończenia cyklu. Wszystkie komunikaty w języku polskim”?

Ad.48: Zamawiający nie dopuszcza ekranu sterowania o przekątnej mniejszej niż 7” ze względu na małe wymiary,

zwiększające ryzyko pomyłkowego wybrania przez obsługę komendy na ekranie dotykowym. Zamawiający

użytkuje urządzenie z ekranem dotykowym 10”, które swoimi rozmiarem w trakcie kilkuletniej eksploatacji jest

optymalne w  bez pomyłkowej obsłudze przez personel.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający dla pozycji 29 i 30 dopuści urządzenie, które manometry ciśnienia w komorze oraz ciśnienia pary zasilającej były umieszczone wewnątrz urządzenia a wartości z nich będą pokazywane są na kolorowym wyświetlaczu?

Ad.49: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, którego manometry ciśnienia w komorze oraz ciśnienia pary zasilającej

były umieszczone wewnątrz urządzenia a wartości z nich jedynie będą pokazywane na kolorowym wyświetlaczu,

ze względów bezpieczeństwa obsługi. Wskazania manometrów są widoczne bez względu na zasilanie

elektryczne.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający dla pozycji 48 dopuści urządzenie, którego moc wynosi 51 kW?

Ad.50: Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy 51 kW.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dla pozycji dopuści wykonawcę posiadającą autoryzację serwisu na oferowanego urządzenia, którego siedziba znajduje się na terenie Polski, jednocześnie podtrzymując czas reakcji serwisu max 48 godzin w dni robocze.

Uzasadnienie:

Zawężenie kryterium odległości serwisu od siedziby Szpitala nie ma żadnego wpływu na wykonywanie czynności serwisowych a jedynie powoduje niemożność złożenia oferty firmą oddalonym powyżej 160 km od Szpitala.

Ad.51: Niniejszą odpowiedzią Zamawiający anuluje wymaganie określone w pkt 52, a związane z lokalizacją

serwisu ( do 160 km ).  Dopuszczamy każdą lokalizację na terenie Polski.

Pytanie nr 52:

Prosimy o podanie dla punktu 60 odległości  stacji przygotowującej demineralizację wody a sterylizatorami?

Czy wraz z ofertą na sterylizator parowy należy uwzględnić dostawę stacji uzdatniania wody, czy Szpital zaopatruje urządzenie w wodę demineralizowaną?

Ad.52: Szpital posiada własną stację uzdatniania wody i zaopatruje sterylizatornię  w wodę demineralizowaną. Odległość

pomiędzy sterylizatorem a   dostępnym przewodem  wody demineralizowanej wynosi ok. 10 m.

Pytanie nr 53:

Prosimy o podanie dla punktu 61 odległości instalacji sprężonego powietrza a sterylizatorami?

Czy wraz z ofertą na sterylizator parowy należy uwzględnić dostawę sprężarki, czy Szpital zaopatruje urządzenie w sprężone powietrze?

Ad.53: Szpital posiada własną instalację sprężonego powietrza i zaopatruje sterylizatornię w sprężone powietrze.

Odległość pomiędzy sterylizatorem a dostępnym przewodem sprężonego powietrza wynosi ok. 10 m.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podanego w punkcie 65 ponieważ uniemożliwia on złożenie ofert przetargowych mniejszym firmą?

Ad.54: Wyrażamy zgodę i odstępujemy od wymogu określonego w pkt 65 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 55:

Prosimy o potwierdzenie, ze szerokość sterylizatorów obok siebie z dostępami serwisowymi to maksymalnie 340 cm.

Ad.55:  Zamawiający potwierdza, że szerokość sterylizatorów obok siebie z dostępami serwisowymi to maksymalnie

340 cm.

Pytanie nr 56:

Czy dopuści dla punktu 44 program diagnostyczny pozwalający na podgląd stanu pracy podzespołów poprzez układ sterowania oraz oprogramowanie diagnostyczne stanowiące wyposażenie sterylizatora?

Ad.56: Zamawiający dopuszcza program diagnostyczny pozwalający na podgląd na ekranie sterownika stanu pracy

podzespołów poprzez układ sterowania oraz oprogramowanie diagnostyczne stanowiące wyposażenie

sterylizatora.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty, oświadczeń co najmniej dwóch producentów zewnętrznych systemów komputerowych, działających w Polsce, o możliwości podłączenia systemu do oferowanego sterylizatora parowego ? Brak takiego wymogu na etapie postępowania, może spowodować w przyszłości ograniczenie możliwości wyboru dostawcy systemu oraz sztucznie zawyżyć jego cenę.

Ad.57: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty, oświadczeń co najmniej dwóch producentów zewnętrznych

systemów komputerowych, działających w Polsce, o możliwości podłączenia systemu do oferowanego

sterylizatora parowego. Powodem takiego stanowiska jest fakt , iż producenci myjni  i sterylizatorów posiadają

na ogół  ujednolicone sterowniki i karty sieciowe, kompatybilne i czytelne dla dostępnych na rynku  różnych

systemów komputerowej dokumentacji.

Pytanie nr 58:

Czy zamawiający dopuści do postępowania komorę sterylizatora z kanałem uszczelki wystającym o około 20 mm ? Jest to rozwiązanie czysto konstrukcyjne nie mające żadnego wpływu na użytkowanie sterylizatora.

Ad.58:  Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający dopuści uszczelkę o trwałości  600 cykli? Wymóg zastosowania uszczelki  o trwałości 2000 cykli preferuje konkretne rozwiązanie a koszt wymiany uszczelki  w naszym sterylizatorze ( niskie koszty zakupu i wymiany) równoważą koszty wymiany uszczelki wytrzymującej 2000 cykli.

Ad.59:  Zamawiający nie dopuści uszczelki o trwałości  600 cykli. Zakładana ilość cykli sterylizacyjnych   wymuszałaby

konieczność zakupu i  wymiany kompletu uszczelek minimum 3 razy w roku.  Określona minimalna trwałość

uszczelek  2000 cykli  pozwoli na  zmniejszenie kosztów ich zakupu i wymiany do 1 raz na rok lub rzadziej .

Pytanie nr 60:

Dot. pkt. 32:

Czy Zamawiający pod pojęciem „drukarka panelowa do wydruku raportów  przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej, z trwałym wydrukiem odpornym m.in. na działanie temperatury” rozumie drukarkę atramentową?

Ad.60: Zamawiający pod pojęciem: „ drukarka panelowa dla wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie

załadowczej, z trwałym wydrukiem odpornym m.in. na działanie temperatury” rozumie zarówno drukarkę

atramentową jak i termiczną, która spełnia ww. określone warunki. Wymóg trwałości wydruku jest podyktowany

koniecznością wieloletniej archiwizacji dokumentacji medycznej. Zamawiający rozumie, że trwałość wydruku

zależy  między innymi od sposobu przechowywania dokumentacji, a  pamięć zamawianego sterownika

wbudowanego w sterylizatorach i  archiwizacja elektroniczna zapewnia odtworzenie parametrów  dowolnego cyklu

sterylizacyjnego.

Pytanie nr 61:

Dot. Informacje dodatkowe, pkt. 2:

Czy Zamawiający wymaga załączenia potwierdzenia wystawionego przez producenta zaoferowanych sterylizatorów parowych będących urządzeniami medycznymi o kompatybilności z zaoferowanym Systemem Komputerowym?

Uzasadnienie: Podłączenie Wyrobów Medycznych podlegających ustawie o wyrobach medycznych do Systemu Komputerowego powinno zostać potwierdzone przez producentów w/w urządzeń, co zabezpieczy Zamawiającego przed nieautoryzowaną ingerencją producenta Systemu Komputerowego w wyrób medyczny.

Ad.61:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza potwierdzenie przez producenta zaoferowanych sterylizatorów

parowych kompatybilności z zaoferowanym Systemem Komputerowym.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż ulega zmianie treść załącznika nr 4 do SIWZ – projektu umowy.

Do § 8 ust.1 dodaje się punkt „c” o poniższej treści:

„c)  w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień po przekroczeniu terminów o których mowa w § 2 ust.5 pkt „a”

lub w § 2 ust.7”

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )