Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ  I URUCHOMIENIE STERYLIZATORÓW CIŚNIENIOWO-PAROWYCH, DEMONTAŻ  STARYCH URZĄDZEŃ

Sterylizator parowy o pojemności 8 JW  ( jednostek wsadu ) – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji : 2015 Fabrycznie nowe

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ / OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora nie większe niż: - szerokość sterylizatorów umożliwiająca zabudowę dwóch sterylizatorów z zachowaniem przestrzeni serwisowej, - wymiary przestrzeni do zabudowy: długość 3400 mm, szerokość (głębokość ) 1650 mm, wysokość 2000 mm. | TAK |  |
|  | Pojemność: 8 jednostek wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 1 JW = 600 x 300 x 300 mm (dł. x szer. x wys. ) Komora sterylizatora umożliwiająca umieszczenie jednorazowo 8 koszy sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej oraz z prawej lub lewej strony komory. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. Dopuszczamy również możliwość transportu urządzenia drogą wskazaną przez Zamawiającego tj. poprzez wykonanie otworu transportowego po stronie sterylnej (wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim pod warunkiem spełnienia zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt. | TAK |  |
|  | Komora pozioma, prostopadłościenna, naroża zaokrąglone, powierzchnia wewnętrzna szlifowana/polerowana Ra 0,8µm (minimum), z płaszczem grzejnym żebrowanym lub pierścieniowym/żebrowanym pełnym płaszczem grzejnym, zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory oraz umożliwiającym okresową wizualną inspekcję spawów, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. Komora wyposażona w porty walidacyjne (dla kontroli ciśnienia i temperatury), komora wyposażona w szyny umożliwiające łatwe wtaczanie wózka wsadowego. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory. | TAK |  |
|  | Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana (w stopniu jak powierzchnia komory). | TAK / PODAĆ |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody. | TAK |  |
|  | Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki , dociskanej parą wodną lub drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem z detektorem przecieku powietrza do komory sterylizatora. Trwałość uszczelki min. 2000 cykli sterylizacji (załączyć oświadczenie producenta sterylizatora o wymaganej trwałości uszczelki). | TAK / PODAĆ |  |
|  | Drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora. | TAK |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, zębatek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  |
|  | Zawory parowe z napędem pneumatycznym | TAK / PODAĆ |  |
|  | Oblachowanie czołowe (panele) wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć stosowną deklarację zgodności). | TAK |  |
|  | Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285 / EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 lub PN-EN 554 / EN 554 (port walidacyjny w komorze). Sterylizator oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć stosowne deklaracje zgodności). | TAK / PODAĆ |  |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji (walidacji) instalacyjnej po zainstalowaniu sterylizatorów potwierdzone pisemnym raportem przekazanym użytkownikowi o przeprowadzonej walidacji. | TAK |  |
|  | System oszczędzania wody chłodzącej. | TAK (opisać)/ PODAĆ |  |
|  | System oszczędzania energii. | TAK (opisać)/ PODAĆ |  |
|  | Mechaniczna pompa próżniowa z uszczelnieniem wodnym, zapewniająca wytworzenie próżni min. 30 mbar, bezobsługowa bez dodatkowych elementów zwiększających zużycie wody. System eżektorowy niedopuszczalny. | TAK |  |
|  | Wytwornica pary elektryczna, własna, wbudowana w obrys sterylizatora, zasilana wodą demineralizowaną. Wykonanie kotła, i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI izolowana termicznie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sterylizatora z wbudowanej w obrys sterylizatora elektrycznej własnej wytwornicy pary oraz dodatkowo instalacja z zaworami w celu alternatywnego zasilania sterylizatora z zewnętrznej wytwornicy pary będącej w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Sterowanie wbudowaną wytwornicą (włączanie/wyłączanie grzałek, dostarczenie wody do zbiornika wytwornic) realizowane przez układ sterowania sterylizatora. Zamawiający wymaga możliwości poprawnej pracy sterylizatora również przy zasilaniu parą z zewnętrznego źródła. Zamawiający dopuszcza urządzenia z niezależnym sterowaniem wbudowanej wytwornicy pary pod warunkiem że komunikaty i alarmy z wytwornicy będą wyświetlane na ekranie sterownika sterylizatora np. brak wody, niskie ciśnienie pary. | TAK |  |
|  | System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary. | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo. | TAK |  |
|  | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 7”, z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, czasu pozostałego do zakończenia cyklu. Wszystkie komunikaty w języku polskim. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Manometry ciśnienia w komorze oraz ciśnienia pary zasilającej umieszczone w panelu czołowym po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Panel z wyświetlaczem po stronie wyładowczej z funkcją otwierania, zamykania i uszczelniania drzwi. Manometr po stronie wyładowczej informujący o ciśnieniu w komorze. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Dotykowy ekran sterowania i panel z wyświetlaczem | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej, z trwałym wydrukiem odpornym m.in. na działanie temperatury. | TAK |  |
|  | Wydruk parametrów procesu w języku polskim zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w komorze oraz temperatury w komorze z podwójnych czujników) i kolejne jego fazy (załączyć przykładowy wzór wydruku z wbudowanej drukarki) | TAK |  |
|  | Port USB lub inny umożliwiający pobranie danych archiwalnych cyklu sterylizacji. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej z sygnalizacją ich użycia. Wyłączniki umieszczone poza ekranem dotykowym | TAK / PODAĆ |  |
|  | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną | TAK |  |
|  | Program rozgrzewający i testu szczelności | TAK |  |
|  | Program Bowie Dick 134ºC - 3,5 min | TAK |  |
|  | Min. 1 program sterylizacyjny 121ºC (wymienić i opisać) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Min. 3 programy sterylizacyjne 134ºC w tym: - program 134 ˚C, 7 minut - program 134 ˚C, 5 minut - program 134 ˚C, 7 minut – do wsadu ciężkiego dla wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych. Wszystkie o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika, min. 4 programy | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy | TAK |  |
|  | Program diagnostyczny przedstawiający podgląd pracy podzespołów, w szczególności stan pracy poszczególnych podzespołów sygnalizowany na ekranie sterownika. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień parametrów procesu sterylizacji zabezpieczony kodem | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 2000 cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze PC, zapisu na USB i/lub wydruku. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze szeregowe i/lub ethernet umożliwiające podłączenie do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | TAK / PODAĆ |  |
|  | Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 51 kW | TAK / PODAĆ |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament, wanna ociekowa | TAK |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory na 8 JW – 4 szt. - konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą - bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy - mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory sterylizatora parowego na 8 JW umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych – 3 szt. - konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - dwie półki wykonane z profilu giętego i prętów poprzecznych, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w co najmniej trzech różnych położeniach | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację). Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. Autoryzowany serwis na terenie Polski w odległości max 160 kilometrów od zamawiającego. Czas reakcji serwisu (podjęta naprawa) max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie . | TAK/PODAC |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowy – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK/PODAC |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat. | TAK/PODAC |  |
|  | Gwarancja (min 2 lata) ….. liczona od daty podpisania protokołu odbioru | TAK/PODAĆ |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni, szkolenie trwające min 15 godzin. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami | TAK |  |
|  | Szkolenie w języku polskim z obsługi i serwisu aparatu dla min 3 pracowników działu technicznego wskazanych przez Zamawiającego z udostępnieniem kodów serwisowych, Szkolenie trwające min 2 dni robocze w siedzibie producenta. Jeśli odległość jest większa niż 600 km, to w siedzibie serwisu autoryzowanego. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami producenta lub przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta. | TAK |  |
|  | Ostatni przegląd techniczny będzie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. Proszę podać wykaz minimalny zadań wykonanych przez serwisanta i wymienionych materiałów eksploatacyjnych na przeglądzie | TAK/PODAC |  |
|  | Wykonanie przyłącza energetycznego – dopuszcza się wizję lokalną. Zamawiający wymaga poprowadzenia dwóch osobnych kabli z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w piwnicy przez nową skrzynię rozdzielczą przy sterylizatorach oraz nowe wyłączniki zasilania do urządzeń jak również przygotowanie przyłączy (z zabezpieczeniami) w rozdzielni | TAK |  |
|  | Wykonanie przyłącza wody demineralizowanej – dopuszcza się wizję lokalną | TAK |  |
|  | wykonanie instalacji i przyłącza sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Zabudowa sterylizatorów ze stali nierdzewnej wykonana w miejscu powstałym po usunięciu posiadanych sterylizatorów. Zabudowa szczelna, wypełniająca lukę pomiędzy zaoferowanymi sterylizatorami a istniejącymi ścianami. Drzwi do przestrzeni serwisowych wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 63 | Wykonawca wykona demontaż starych autoklawów, oraz przetransportuje je do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie obiektu zamawiającego. | TAK |  |
| 64 | Wykonawca dostarczy komputer stacjonarny, parametry komputera maja zapewnić płynną archiwizację danych oraz umożliwić w przyszłości pracę z dowolnym systemem kontroli obiegu materiałów w Centralnej Sterylizatorni. W skład komputera ma wchodzić: komputer PC, monitor min. 17 cali, drukarka kolorowa i UPS. | TAK |  |
| 65 | Minimum 5 etatowych pracowników serwisu z certyfikatami producenta do napraw oferowanego sprzętu | TAK |  |

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (karty katalogowe z fotografiami lub rysunkami, deklaracje zgodności i certyfikaty) w języku polskim, potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym (w dokumentach tych należy czytelnie wskazać i oznaczyć dany wymagany zadeklarowany parametr).

2. Sterylizatory mają umożliwić połączenie  z zewnętrznym system komputerowym, dlatego:

- dostawca w ramach umowy zobowiązany jest wyposażyć dostarczane urządzenie w kompletny interfejs sprzętowo-programowy wraz z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem                  i wykonaniem odpowiedniej instalacji komputerowej, do rejestracji danych ze sterylizatorów oraz podglądu ich pracy w czasie bieżącym,

- dostawca w ramach umowy ma obowiązek dostarczyć wszelkie informacje niezbędne

do podłączenia dostarczanego urządzenia do systemu komputerowego.

W/w materiały powinny być dostarczone w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej.

3. Parametry " Tak " oraz parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane.

5. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą  gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

6.  Do ofert należy dołączyć  foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań              i  parametrów technicznych.

7.  Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę   poszczególnych  elementów zadania.

Podpis Wykonawcy:

………………………