Numer sprawy P/34/06/2015/LEK/13                                                                  Starachowice dn. 16.07.2015 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów

farmaceutycznych, leków (w tym z programów lekowych) i wyrobów medycznych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 173458 – 2015 z dn. 10.07.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 1-15: dot. pakietu nr 5

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie pasków testowych do stosowanych przez Szpital w ramach wcześniejszej umowy przetargowej, sprawnych glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego

we krwi oraz minimalizujący zafałszowania pomiaru;

d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s;

f)  Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej

szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców

oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;

g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim)

zgodnie z wymogami producenta;

h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy;

i)  zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl (obejmujący w całości wymagany zakres 20-600mg/dl),

przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego

Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Ad.1:

pkt a: Tak, Zamawiający wymaga

pkt b: Dopuszczamy glukometry bez komunikatu na wyświetlaczu.

pkt c: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

pkt d: Wielkość zasysanej próbki krwi do 0,7 ul - zgodnie z SIWZ.

pkt e: Czas pomiaru od chwili zassania próbki do 5 s - zgodnie z SIWZ.

pkt f:  Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pkt g: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pkt h: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pkt i:  Dopuszczamy zakres pomiaru 10-900mg/dl

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów o parametrach pomiarowych i zakresie zastosowań nie gorszych od opisanych powyżej?

Ad.2: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ i przedstawionymi zapisami w formie odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów przeznaczonych zgodnie z instrukcjami

do pomiaru stężenia glukozy we krwi żylnej i kapilarnej?

Ad.3: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Ad.4: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Ad.5: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Ad.6: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez automatycznego odrzucania możliwości wykonania pomiaru w chwili, w której próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione. Niezależne badania pokazują, że wykonanie pomiaru z wykorzystaniem zbyt małej próbki krwi przez paski testowe do glukometrów skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku.

Ad.8: Zamawiający nie dopuszcza glukometrów wykonujących pomiar przy zbyt małej ilości krwi.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą komunikatu na wyświetlaczu?

Ad.9: Dopuszczamy glukometry bez komunikatu na wyświetlaczu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z enzymem GDH-PQQ, interferującym z maltozą? Pomiar wykonany za pomocą takich pasków jest obarczony bardzo dużym błędem u pacjentów dializowanych lub przyjmujących leki, których składnikiem bądź metabolitem jest maltoza - co stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów w rezultacie podjęcia nieprawidłowego leczenia na skutek odczytania zawyżonego wyniku stężenia glukozy we krwi?

Ad.10: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą chipa lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 435 mg/dl w górę?

Ad.12: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru min: 20-600mg/dl

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Ad.13: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, których opakowania nie są dostarczane w polskiej wersji językowej? Opakowania w zagranicznej wersji językowej nie są dostosowane do rynku polskiego i utrudnią pracę personelowi.

Ad.14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%, standardowym dla nowszych modeli pasków?

Ad.15: Tak, Zamawiający wymaga – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na ratunek” do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 7 ?

Ad.16: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści paski o zakresie pomiarowym 20-500 mg/dl?

Ad.17: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru min. 20-600mg/dl.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści paski przeznaczone specjalnie do stosowania w warunkach szpitalnych , i dla zapewnienia jak największej dokładności przeprowadzanych badań – kodowane?

Ad.18: Wymagana jest funkcja autokodowania.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający uznaje że pojedynczo pakowane paski usuwane z glukometru bezdotykowo ( przy użyciu opakowania – każdy pasek pakowany oddzielnie ) spełnia kryterium automatycznego wyrzutu paska zapewniającego bezdotykowe usuwanie paska?

Ad.19: Zamawiający nie uznaje.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści paski pakowane pojedyńczo ( każdy pasek osobno)?

Ad.20: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści paski pakowane w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk?

Ad.21: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści glukometry, które wykonują badanie w czasie do 7 sek. jednocześnie spełniają wszystkie pozostałe warunki specyfikacji?

Ad.22: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wymaga, aby paski testowe miały datę ważności po otwarciu fiolki x 50 szt. minimum 6 miesięcy?

Ad.23: Zamawiający wymaga aby paski testowe miały datę ważności po otwarciu minimum 6 miesięcy.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 1 i 2 aby Ceftazydymu posiadał rejestrację poniżej 3 miesiąca życia oraz zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?.

Ad.24: Tak, Zamawiający wymaga.

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej