Numer sprawy P/41/07/2015/OKO/18                                                             Starachowice dn. 10.09.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę soczewek

wewnątrzgałkowych oraz zestawów niezbędnych do przeprowadzenia operacji

zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury witrektomii wraz

z przekazaniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej

do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy dla PZOZ z siedzibą

w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2015/S 150-276957 z dn. 06.08.2015r./.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 61-63 dot. załącznika nr 5 poz. nr 7: pak operacyjny

Pytanie nr 61:

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie z zestawu nóż 1.2mm do paracentezy oraz nóż typu Slit2,6mm.

Ad.61: Tak, Wyrażamy zgodę na pak operacyjny w dwóch opakowaniach sterylnych tj. wydzielenie do oddzielnego

opakowania w/w noży a do drugiego pozostałych materiałów.

Pytanie nr 62:

Czy zamawiający dopuści kubek plastikowy o pojemności 250ml?
Ad.62: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 63:

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie ze składu  2 par rękawiczek?

Ad.63: Wyrażamy również zgodę na wydzielenie do oddzielnego opakowania sterylnego 2 par rękawiczek.

Pytania nr 64-65 dot. załącznika nr 5 poz. nr 11: pak do witrektomii 23G

Pytanie nr 64:

Czy zamawiający dopuści kubek plastikowy o pojemności 250ml?

Ad.64: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 65:

Czy zamawiający wydzieli z zestawu:

- witrektom 23G kompatybilny z oferowanym aparatem?
- światłowód 23G kompatybilny z oferowanym aparatem?
- pęsetę jednorazową 23G do wyboru zamawiającego?
- dren do podaży powietrza?
Ad.65: Tak, Wyrażamy zgodę na wydzielenie w/w materiałów do oddzielnych opakowań sterylnych.

Pytania nr 66-87 dot. załącznika nr 6: aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej 1szt.

wraz z akcesoriami

Pytania nr 66-70: Punkt II Panel irygacji/aspiracji:

Pytanie nr 66:

podpunkt 2: Czy zamawiający dopuści maszynę posiadającą tylko pompę Venturiego?

Ad.66: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 67:

Podpunkt 3: Czy zamawiający dopuści maszynę bez możliwości regulacji zakresu przepływu aspiracyjnego co wynika

z typu pompy (Venturi)?

Ad.67: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68:

Podpunkt 7: Czy zamawiający dopuści maszynę z kasetami posiadającymi jednorazowe dreny aspiracyjne?

Ad.68: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 69:

Podpunkt 9: Czy zamawiający dopuści maszynę z kasetami posiadającymi jednorazowe dreny aspiracyjne które

nie są dzielone w połowie długości?

Ad.69: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 70:

Podpunkt 11: Czy zamawiający dopuści maszynę z kasetami posiadającymi tylko jednorazowe dreny aspiracyjne?

Ad.70: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytania nr 71-76: Punkt III Panel fakoemulsyfikacji:

Pytanie nr 71:

Podpunkt 12: Czy zamawiający dopuści maszynę posiadającą  możliwość fakoemulsyfikacji tylko z pompą Venturiego?

Ad.71: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72:

Podpunkt 14: Czy zamawiający dopuści maszynę bez systemu ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako?

Ad.72: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 73:

Podpunkt 15: Czy zamawiający dopuści aparat z częstotliwości pracy głowicy mniejszą niż 40,0 kHz?

Ad.73: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 74:

Podpunkt 18: Czy zamawiający dopuści aparat który posiada inną głowicę do fakofragmentacji i inną

do fakoemulsyfikacji?

Ad.74: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 75:

Podpunkt 20: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości stosowania igieł z dodatkowymi

krawędziami w lejkowatym zakończeniu igły U/S?

Ad.75: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 76:

Podpunkt 21: Czy zamawiający dopuści aparat bez limitacji mocy fako do czasu uzyskania nastawionego

podciśnienia natomiast posiadający  tryb pracy „zimne fako” – który powoduje mniejsze

wydzielanie ciepła podczas pracy igły i zapewnia bezpieczniejszy przebieg zabiegu?

Ad.76: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytania nr 77-85: Punkt IV Witrektomia:

Pytanie nr 77:

Podpunkt 24: Czy zamawiający dopuści aparat posiadający tylko pneumatyczny napęd witrektomu?

Pytanie nr 78:

Podpunkt 25: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia witrektomu elektrycznego

wielokrotnego użytku?

Pytanie nr 79:

Podpunkt 26: Czy zamawiający dopuści maszynę bez końcówek do witrektomii z napędem elektrycznym?

Pytanie nr 80:

Podpunkt 27: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia witrektomu elektrycznego?

Pytanie nr 81:

Podpunkt 28: Czy zamawiający dopuści aparat z zakresem ilości cięć do 5000 cięć/min?

Pytanie nr 82:

Podpunkt 29: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości uzyskania ilości cięć/min większej niż 5000?

Pytanie nr 83:

Podpunkt 30: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości zastosowania elektrycznych i pneumatycznych

mikronożyczek?

Pytanie nr 84:

Podpunkt 31: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości zastosowania oświetlacza LED sterowanego z urządzenia

natomiast z mozliowścia zastosowania żródeł światła Xenon i Rtęć?

Pytanie nr 85:

Podpunkt 32:  Czy zamawiający dopuści aparat posiadający różne rodzaje kaset do operacji na odcinku

przednim, tylnym i procedur łączonych?

Ad.77-85: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie nr 86:

Pytania: Punkt XV  Stolik mobilny z tacą na narzędzia :

Czy zamawiający dopuści aparat posiadający ruchomą tacę na narzędzia zintegrowaną z aparatem?

Ad.86: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 87:

Pytania: Punkt XVI Urządzenie z wbudowaną sprężarką – brak konieczności zasilania z zewnętrznego źródła:

Czy zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej sprężarki wymagający zewnętrznego źródła zasilania powietrzem?

Ad.87: Zamawiający dopuszcza aparat bez wbudowanej sprężarki, pod warunkiem, iż stopień sprężania powietrza ze

szpitalnej sieci o ciśnieniu 4,5 - 4,7 bar będzie wystarczający dla prawidłowej pracy aparatu, w przeciwnym

wypadku będzie wymagany zewnętrzny kompresor  dostarczony przez Wykonawcę.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar  Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl