   Załącznik nr 6 do SIWZ

Aparat do fakoemulsyfikcji oraz witrektomii przedniej i tylnej - 1 szt.
wraz z akcesoriami

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Aparat do fakomelulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej	Wymóg / graniczny	Potwierdzenie lub parametr oferowany
0	Aparat do fakomelulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej – rok produkcji 2015	TAK
I	Skład aparatu do fakomemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej	TAK
1	Jednostka centralna – 1 szt / Podstawa jezdna z kroplówką – 1szt / Głowica do fakoemulsyfikacji i fakofragmentacji w tylnym odcinku oka / – 6szt / Końcówki I/A – 6 komplety / Endodiatermia wielorazowa 23G – 1szt / Diatermia pęsetkowa wielorazowa – 1szt / Przewód do diatermii wielorazowy – 1 szt / Wielorazowy klucz do odkręcania igieł – 6 szt	TAK
II	Panel irygacji/aspiracji	TAK
2	Pompa aspiracji: perystaltyczna i Venturiego	TAK
3	Zakres przepływu aspiracyjnego>45 cc/min	TAK
4	Zakres uzyskiwania podciśnienia. 600 mmHg	TAK
5	Reflux	TAK
6	Stały napływ irygacyjny	TAK
7	Dren aspiracyjny wielokrotnego użycia o pogrubionej ściance	TAK
8	Linearna kontrola VACCUM podczas używania pompy Venturiego	TAK
9	Dren aspiracyjny wielokrotnego użytku dzielony w połowie długości	TAK
10	Możliwość stosowania wymuszonej irygacji	TAK
11	Jednorazowe i wielorazowe dreny aspiracyjne	TAK
III	Panel fakoemulsyfikacji	TAK
12	Możliwość fakoemulsyfikacji z pompą perystaltyczną i Venturiego	TAK
13	Jednoczesna linearna kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji	TAK
14	System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako	TAK
15	Standardowa częstotliwość pracy głowicy fako >40,0 kHz	TAK
16	Tryb burst	TAK
17	Głowica do fakoemulsyfikacji z minimum czterema kryształami elementu piezoelektrycznego	TAK
18	Fakofragmentacja z tą samą głowicą co do fakoemulsyfikacji	TAK
19	Regulacja mocy fako	TAK
20	Możliwość stosowania igieł z dodatkowymi krawędziami w lejkowatym zakończeniu igły U/S	TAK
21	Tryb bezpieczny – limitacja mocy fako do czasu uzyskania nastawionego podciśninia	TAK
22	Akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych	TAK
IV	Witrektomia	TAK
23	Witrektomia przednia i tylna	TAK
24	Obsługa witrektomu z napędem elektrycznym i pneumatycznym	TAK
25	Możliwość podłączenia witrektomu elektrycznego wielokrotnego użytku	TAK
26	Wymienne końcówki do witrektomii z napędem elektrycznym	TAK
27	Częstotliwość cięć witrektomu elektrycznego > 1800 cięć/min	TAK
28	Częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego > 5900 cięć/min	TAK
29	Możliwość uzyskania do 12000 cięć/min	TAK
30	Możliwość stosowania mikronożyczek pneumatycznych lub elektrycznych	TAK
31	Możliwość zastosowania oświatlacza LED sterowanego z urządzenia	TAK
32	Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym i procedurach łączonych.	TAK
V	Diatermia	TAK
33	Możliwość wykonywania exo i endodiametrii	TAK
34	Możliwość stosowania linearnej kontroli diametrii	TAK
35	Dostępne końcówki do endodiatermi 20, 23 i 25G	TAK
VI	Iluminacja światłowodowa	TAK
36	Możliwość podłączenia różnych typów światłowodów - panoramiczne, punktowe	TAK
37	Dostępne światłowody o wielkościach 20, 23, 25G	TAK
VII	Moduł podaży oleju silikonowego	TAK
38	Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego	TAK
39	Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego	TAK
VIII	Moduł odsysania oleju silikonowego	TAK
40	Linearna kontrola odsysania	TAK
IX	Moduł wymiany powietrza	TAK
41	Wizualna kontrola ciśnienia powietrza podawanego	TAK
42	Podaż powietrza z w zakresie 0-100 mmHg	TAK
X	Programowanie i zapamiętywanie parametrów min. 15	TAK
XI	Zasilanie 220 – 240V/50Hz	TAK
XII	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych	TAK
XIII	Możliwość dowolnego ustawienia funkcji na sterowniku nożnym	TAK
XIV	Zmiana programów poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny	TAK
XV	Stolik mobilny z tacą na narzędzia	TAK
XVI	Urządzenie z wbudowaną sprężarką – brak konieczności zasilania z zewnętrznego źródła	TAK
XVIII	Możliwość podłączenia zintegrowanego lasera 532um sterowanego z ekranu witrektomu	TAK

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji jeśli jest to możliwe: tabela „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Wymienione parametry i opisy są warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez wykonawcę wyższych parametrów należy wpisać ich wartości.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem nowym, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji,
a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne ze aparatem.

Podpis Wykonawcy:

 ………………………