Numer sprawy P/42/08/2015/Sz/14                                                                  Starachowice dn. 09.09.2015 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionek,

farmaceutycznych, leków (w tym z programów lekowych) i wyrobów medycznych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 227928 – 2015 z dn. 03.09.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy w Zamawiający dopuszcza i wymaga złożenia oferty w postaci pasków testowych kompatybilnych z posiadanymi

i stosowanymi przez Zamawiającego w ramach wcześniejszej umowy przetargowej, sprawnymi glukometrami GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie      od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej

z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim); h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 szt.); i) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl (obejmujący w pełni wymagany zakres 20-600mg/dl) przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Ad.1:

pkt a: Tak, Zamawiający wymaga

pkt b: Dopuszczamy glukometry bez komunikatu na wyświetlaczu.

pkt c: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga

pkt d: Wielkość zasysanej próbki krwi do 0,7 ul - zgodnie z SIWZ.

pkt e: Zamawiający wymaga aby czas pomiaru od chwili zassania próbki wynosił do 5 s

pkt f:  Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

pkt g: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pkt h: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pkt i:  Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów o parametrach pomiarowych i zakresie zastosowań nie gorszych od opisanych powyżej?

Ad.2: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ i przedstawionymi zapisami w formie odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Ad.3: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Ad.4: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga automatycznego wyrzutu paska po badaniu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy >100mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Ad.5: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?

Ad.6: Zamawiający dopuszcza  zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez automatycznego odrzucania możliwości wykonania pomiaru w chwili,          w której próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Niezależne badania pokazują, że wykonanie pomiaru                      z wykorzystaniem zbyt małej próbki krwi przez paski testowe do glukometrów skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku.

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Ad.9: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z enzymem GDH-PQQ, interferującym z maltozą? Pomiar wykonany za pomocą takich pasków jest obarczony bardzo dużym błędem u pacjentów dializowanych lub przyjmujących leki, których składnikiem bądź metabolitem jest maltoza - co stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów w rezultacie podjęcia nieprawidłowego leczenia na skutek odczytania zawyżonego wyniku stężenia glukozy we krwi?

Ad.10: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą chipa lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 435 mg/dl w górę?

Ad.12: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru min: 20-600mg/dl

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Ad.13: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, których opakowania nie są dostarczane w polskiej wersji językowej? Opakowania w zagranicznej wersji językowej nie są dostosowane do rynku polskiego i utrudnią pracę personelowi.

Ad.14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, standardowym dla nowszych modeli pasków?

Ad.15: Zamawiający wymaga paski testowe z zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z pomiarem wykonywanym nie później niż 5 sekund od chwili wprowadzenia próbki, co znacząco oszczędzi czas rutynowej pracy personelu?

Ad.16: Zamawiający wymaga aby czas pomiaru od chwili zassania próbki wynosił do 5 s

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Ad.17: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Ad.18: : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 10 pasków, których termin ważności po otwarciu fiolki 50 szt. wynosi minimum

6 miesięcy?

Ad.19: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 10 aby glukometry posiadały 3 płyny kontrolne do niskich, średnich i wysokich wartości, co da Zamawiającemu możliwość kontroli poprawności działania glukometru na każdym z ww. zakresów?

Ad.20: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 10 pasków testowych współpracujących z dwoma glukometrami: jeden ładowany baterią płaską, drugi niepotrzebujący baterii, ładowany bezpośrednio z gniazdka 220V?

Ad.21: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 22:

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasków do glukometrów o parametrach: biosensoryczna metoda pomiaru, wielkość próbki krwi nie większa niż 0,8 mikrolitra, zakres pomiaru 10-600mg/dl, funkcja automatycznego wyrzutu paska po badaniu, każde opakowanie pasków kodowane chipem.

Ad.22: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ i przedstawionymi zapisami w formie odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?

Ad.23: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

Ad.24: Zamawiający nie wyraża zgody – wymagamy funkcji automatycznego kodowania pasków.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się    w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne ?

Ad.25: Zamawiający wymaga instrukcji obsługi w języku polskim a w ramach instrukcji m.in. mogą być również

przedstawione wszelkie dodatkowe informacje.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.

Ad.26: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Ad.27: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru min: 20-600mg/dl

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40oC ? W rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.

Ad.28: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem       i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Ad.29: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający wymaga,  aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?

Ad.30: Zamawiający wymaga paski testowe z zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?

Ad.31: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.

Ad.32: Zamawiający nie wymaga pasków oddzielnie pakowanych.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający wymaga wykrywania   zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny.

Ad.33: Zamawiający nie dopuszcza pasków nie posiadających funkcji odrzucania zbyt małej ilości krwi pobranej

przez pasek.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?

Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

Ad.34: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?

Ad.35: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?

Ad.36: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy     u pacjentów z ciężkimi chorobami ?

Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.

Ad.37: : Zamawiający wymaga instrukcji obsługi w języku polskim a w ramach instrukcji m.in. mogą być również

przedstawione wszelkie dodatkowe informacje.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.

Ad.38: Zamawiający w SIWZ nie przedstawił zapisów ograniczających składanie ofert przez producentów.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

Ad.39: Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia min. 4 miesiące od daty otwarcia opakowania.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami,  jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny ?

Ad.40: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach klinicznych jest niezbędne ?

Ad.41: Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu glukometrów nie posiadających w instrukcji wytycznych

do dezynfekcji.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny

Ad.42: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ i przedstawionymi zapisami w formie odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 43:

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski Superior, które charakteryzujące się między innymi takimi parametrami:

a) metoda pomiaru biosensoryczna

b) wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr

c) zakres pomiarowy 20-600 mg/dl

d) funkcja automatycznego kodowania glukometru

e) automatyczny wyrzut paska po badaniu

f)  zasysanie próbki krwi przez kapilarę umiejscowioną na szczycie paska testowego

g) zasilanie z ogólnodostępnych baterii litowych 3V typu CR2032

h) czas pomiaru 5 sekund

i)  pamięć wewnętrzna pomiarów - 512

j)  wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim

k) zastosowany enzym GOD

l)  możliwość alternatywnego miejsca nakłucia – dłoń

ł)  temperatura przechowywania pasków 2-30oC

m) temperatura wykonania pomiaru 10-40oC

n)  zakres hematokrytu 30-55%

o)  kalibracja do osocza krwi

p)  pomiar z krwi kapilarnej

r)   brak kontaktu krwi z glukometrem

s)  opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania

Ad.43:

a) metoda pomiaru biosensoryczna - zgodnie z SIWZ

b) wielkość zasysanej próbki krwi do 0,7 ul - zgodnie z SIWZ

c) zakres pomiarowy 20-600 mg/dl - zgodnie z SIWZ

d) zgodnie z SIWZ

e) automatyczny wyrzut paska po badaniu - zgodnie z SIWZ

f)  Zamawiający dopuszcza zasysanie próbki krwi przez kapilarę umiejscowioną na szczycie paska testowego

g) Zamawiający dopuszcza zasilanie z ogólnodostępnych baterii litowych 3V typu CR2032

h) wymagany czas pomiaru od chwili zassania próbki do 5 sekund

i)  Zamawiający dopuszcza pamięć wewnętrzną pomiarów - 512

j)  Zamawiający wymaga wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim

k) Zamawiający dopuszcza zastosowany enzym GOD

l)  Zamawiający dopuszcza możliwość alternatywnego miejsca nakłucia – dłoń

ł)  Zamawiający dopuszcza temperaturę przechowywania pasków 2-30oC

m) Zamawiający dopuszcza temperaturę wykonania pomiaru 10-40oC

n)  Zamawiający wymaga paski testowe z zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%

o)  Zamawiający dopuszcza kalibrację do osocza krwi

p)  Zamawiający dopuszcza pomiar z krwi kapilarnej

r)   Zamawiający dopuszcza brak kontaktu krwi z glukometrem

s)  Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia min. 4 miesiące od daty otwarcia opakowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 uPZP Wykonawca udziela odpowiedzi

i wyjaśnień do SIWZ w terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 8 PZP.

Zgodnie zatem z zapisem SIWZ rozdział II gdzie przedstawiony jest wpis, iż powyższe „postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp (Rozp. Prezesa Rady Ministrów  Ministrów  z dnia 23 grudnia 2013r. ( Dz. U. z 2013r. poz.1735 ze zm. )” co potwierdza „ogłoszenie o zamówieniu” zamieszczone w „Biuletynie zamówień publicznych” . W związku z powyższym, nieaktualnymi w tym postępowaniu stają się zapisy rozdziału X SIWZ które nawiązują do postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp oraz do „ogłoszeń o zamówieniu” publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej