L.dz. P/48/09/2015/LAB Starachowice 08.10.2015r.

Wykonawcy postępowania

nr ogłoszenia 254762 - 2015

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora systemu do elektroforezy, analizatora koagulologicznego, aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące powyższego przetargu na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczania fibrynogenu wyłącznie za pomocą metody Clausa przy wykorzystaniu płynnego gotowego do użytku odczynnika o trwałości do 10 dni na pokładzie analizatora oraz 2 miesiące w temperaturze lodówki? Pytanie motywujemy tym, ze wyliczanie fibrynogenu z PT obarczone jest dużym błędem i zgodnie z ogólnie przyjętymi zalecaniami akceptowalne jest wyłącznie dla wartości prawidłowych. Oznaczenie fibrynogenu innymi metodami jest równoznaczne z odrzuceniem metody rekomendowanej, a zarazem jedynej do oznaczania stężeń fibrynogenu poza zakresem normy.  Oferent oszacuje ilość materiałów potrzebnych do wykonania badania tak aby nawet przy rzadkim, pojedynczym oznaczaniu np. tylko 1 próbka na fibrynogen dziennie ilość odczynnika wystarczyła na cały okres trwania zamówienia.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taki analizator

Pytanie nr 2

Czy zamawiający poprzez zapis „możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych” rozumie analizator którego metoda pomiarowa usuwa interferencje osoczy żółtaczkowych i lipemicznych? Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez jednoznaczną odpowiedź.

Odp.: Zamawiający wymaga jak w pkt. 8 automatycznej kompensacji zmętnienia pierwotnego

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści aplikacje odczynnikowe w języku polskim oraz czytelne i intuicyjne oprogramowanie w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim

Pytanie nr 4

Zadanie 1 – odczynniki do elektroforezy białek na żelu agarozowym wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy:

Czy Zamawiający wymaga żeli utrwalanych termicznie bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga wpięcia do systemu informatycznego Marcel?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga stabilności płynu barwiącego i odbarwiającego po rozcieńczeniu min. 6 mies. w temperaturze pokojowej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania nr 1 – pkt. 1 zestawu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych dla systemu do elektroforezy białe na żelu agarazowym (Załącznik nr 2 do Siwz

Czy Zamawiający dopuści 15 próbek na jednym żelu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje do 10 próbek na jednym żelu zgodnie z Siwz

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ulotki (instrukcje ) odczynnikowe, zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie, bądź na płycie CD?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga aby instrukcje były podpisane na każdej stronie

Pytanie nr 10

Dotyczy wymagań dla odczynników zadanie nr 3 pkt. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca załączył do oferty przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla kilku pozycji z pakietu?

Uzasadnienie: Certyfikaty kontroli jakości wystawiane są dla danej serii produktu, a w

momencie składania oferty nie można jeszcze określić konkretnego nr serii dla produktów,

które będą dostarczane do Zamawiającego, stąd pytanie o możliwość dołączenia

przykładowych certyfikatów.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 11

Dotyczy wymagań dla odczynników zadanie nr 3 pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikaty kontroli jakości oraz instrukcje odczynnikowe były umieszczone w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do pierwszej dostawy ?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga aby oryginalne instrukcje producenta były dostarczone do oferty i do pierwszej dostawy

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 3 poz. 4 wymagań dotyczących odczynników: Czy Zamawiający dopuści system, dla którego możliwość pobierania krwi i płynów ustrojowych innych niż krew jest potwierdzona metodyką producenta dla pozycji z tabeli asortymentowej 2-4, co umożliwia wykonanie badania zarówno dla drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) jak i beztlenowych, zaś odczynniki z poz. 1 są przeznaczone do posiewów krwi?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 3 poz. 6 wymagań dotyczących odczynników: Czy Zamawiający wymaga, aby butelki nietłukliwe wykonane były z tworzywa sztucznego nie ulegającego pęknięciu i uszkodzeniu w czasie obsługi w laboratorium lub podczas pobierania materiału od pacjenta, co zapobiega kontaktowi personelu z materiałem zakaźnym oraz utracie unikalnego materiału badanego?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Pytania do umowy (zał. nr 4):

§2 ust. 3 – Dotyczy zadania nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności produktu min.6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego – tak jak jest to zawarte w wymaganiach dla pakietu nr 3?

Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku opisanym w ust 2 niniejszego paragrafu, w terminie

5 dni roboczych od daty wysłania powiadomienia uzupełnić brakujące dokumenty.”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Siwz umowy §4 ust. 3 który otrzymuje brzmienie”

„Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku opisanym w ust 2 niniejszego paragrafu, w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania powiadomienia uzupełnić brakujące dokumenty”

Pytanie nr 16

§10 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Siwz umowy §10 ust. 5 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 5 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.”

Pytanie nr 17

§11 ust. 1 pkt 1 lit. c – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie zapisu i uzna za należyte wykonanie umowy możliwość incydentalnego podzielenia dostawy?

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśli ten zapis i dokonuje zmiany treści Siwz umowy §11 ust. 1 pkt 1 lit. c wzoru umowy który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1. 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy:
   1. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,
   2. za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w dniu dostarczenia towaru i przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską.
   3. w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,
   4. za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów”

Pytanie nr 18

§11 ust. 1 pkt 1 lit. e – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie zapisu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

§11 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

,,10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej

umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia

Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy.”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na::

,,W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu dzierżawy z winy Wydzierżawiającego,

Dzierżawca może naliczyć i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł brutto za każdy

dzień opóźnienia.”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Siwz umowy §4 ust. 2 który otrzymuje brzmienie „W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu dzierżawy z winy Wydzierżawiającego, Dzierżawca może naliczyć i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia”

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez możliwości wyliczenia wartości fibrygenu równoległe przy pomiarze PT? Wyliczenie fibrygenu równolegle z PT nie daje wyników wiarygodnych, szczególnie w przypadku fibrygenu patologicznego. Wynik jest zafałszowany i należy wykonać dodatkowe oznaczenie fibrygenu (referencyjną metodą Claussa). Nie istnieje zatem żadne uzasadnienie, ani ekonomiczne, ani tym bardziej jakościowe, aby taki parametr wprowadzać do Siwz. Tego typu odczynnik do PT znajduje się w ofercie tylko jednej firmy odczynnikowej. Umieszczenie tego parametru w Siwz w rażący sposób narusza zasady uczciwej konkurencji (z łamanie art. 7 par. 1 Pzp)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza inną metodę oznaczania fibrygenu z zastrzeżeniem aby stosownie przeliczyć ilości odczynników.

Pytanie nr 22

Załącznik nr 2 do SIWZ zadanie 3 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych aparatu aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych dot. Parametru nr 4 - Ilość miejsc w aparacie 50-60

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania aparatu o pojemności 60-120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych. Możliwość zaoferowania analizatora o większej niż 60 ilości miejsc pomiarowych nie ma żadnego wpływu na proces diagnostyczny oraz obsługę oferowanego aparatu do posiewów krwi. Jednocześnie daje Zamawiającemu korzyść w postaci zachowania ciągłości pracy przy jakimkolwiek zwiększeniu ilości wykonywanych oznaczeń posiewów krwi w laboratorium bakteriologicznym.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania aparatu o poj. 60-120 miejsc inkubacyjno - pomiarowych

Pytanie nr 23

Załącznik nr 2 do SIWZ zadanie 3 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych dot. Parametru nr 6 - Możliwość dwukierunkowej transmisji danych do i z LIS ( firmy Marcel)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z pytaniem czy „Możliwość dwukierunkowej transmisji danych do i z LIS (firmy Marcell)” oznacza, iż oferowany system ma posiadać jedynie możliwość współpracy, co zostanie potwierdzone dostarczeniem odpowiedniego protokołu transmisji danych oferowanego aparatu, czy Zamawiający wymaga podłączenia i wykonania modułu transmisji danych przez Wykonawcę oferowanego aparatu do posiadanego oprogramowania Marcell ?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga potwierdzenia możliwości dwukierunkowej transmisji danych do i z LIS firmy Marcel

Pytanie nr 24

Załącznik nr 2 do SIWZ zadanie 3 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych dot. Parametru nr 10 - Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej

Wnosimy o modyfikację tego parametru na „Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora lub inne rozwiązanie równoważne umożliwiające wykrycie próbki dodatniej na etapie preinkubacji próbek przed umieszczeniem ich w analizatorze lub system umożliwiający preinkubację próbek przed umieszczeniem ich w analizatorze bez uszczerbku na wykrywalności do 48 godzin”.

Zamawiający konstruując treść pakietu w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyspecyfikowanym jako „Dostawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z zapotrzebowaniem odczynnikowym w zadani 3 „ Odczynniki wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych na okres 36 miesięcy” oraz treść pkt. 8 parametrów wymaganych jednoznacznie określił , iż hodowla i detekcja mają się odbywać w obrębie jednego aparatu i ma być dokonywana automatycznie w zaoferowanym aparacie, który dokonuje odczytu za pomocą metody kolorymetrycznej lub fluorescencyjnej zgodnie z zapisami w pkt. 9 parametrów wymaganych dotyczących oferowanego analizatora.

Wizualna ocena sensora butelki dodatniej nie ma żadnego uzasadnienia zarówno pod względem funkcjonalności jak i metodyki prowadzonych badań na bazie wyspecyfikowanego przedmiotu Zamówienia. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż wymóg dotyczący wizualnej oceny wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia czujnika/sensora w dnie butelki hodowlanej jest niezgodny z metodyką oraz zastosowaniem podłoży do automatycznych systemów do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych. Podłoża stosowane do systemów automatycznych mogą być jedynie i wyłącznie wykorzystywane i poddawane ocenie wzrostu drobnoustrojów przez automatyczny system hodowlany , który wykorzystuje specjalna metodę detekcji ( wskazaną przez Zamawiającego w pkt. 9: kolorymetrię lub metodę fluorescencyjną,, w zależności od rodzaju systemu hodowlanego. Wizualny odczyt badanych próbek (niezgodny z metodyką producenta) może prowadzić do nieprawidłowej oceny stopnia zabarwienia sensora oraz podejmowania błędnych decyzji w procesie diagnostycznym, co może wpłynąć na uzyskanie błędnego wyniku badania oraz wdrożenie nieprawidłowego trybu leczenia pacjentów. Informujemy jednocześnie, iż pozostawienie wymogu opisanego pkt. 10 parametrów ogranicza konkurencję i umożliwia złożenie ważnej oferty przetargowej wyłącznie firmie bioMerieux Polska Sp. z.o.o.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację parametru

Pytanie nr 25

Załącznik nr 2 do SIWZ zadanie 3 - Wymagania dotyczące odczynników aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych parametr nr 4 Do oferty dołączyć oryginalne instrukcje używania producenta produktu zawierające potwierdzenie możliwości zastosowania podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych jałowych płynów ustrojowych oraz Zadania nr 3 – Odczynniki wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych na okres 36 miesięcy dot. Pkt. 1 – 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie , iż Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych oraz potwierdzenie spełnienia tego faktu w materiałach producenta? Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż możliwość prowadzenia prawidłowej diagnostyki sepsy menigokokkowej jest możliwe w przypadku możliwości hodowli drobnoustrojów z niewielkiej ilości materiału – płynu mózgowo – rdzeniowego od pacjentów. Wymóg dotyczący możliwości prowadzenia diagnostyki i hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych już od 0,5 ml ma szczególne znaczenie w aspekcie : „Rekomendacji postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, oraz Rekomendacji diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznych – zalecanych przez zalecane przez: Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych Dr hab. n. med. Andrzeja Horbana oraz przez: Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Prof. dr hab. n. med. Walerię Hryniewicz, gdzie rekomendowaną objętością pobranego materiału zarówno do badan analitycznych jak i mikrobiologicznych jest : 1 ml PMR: str. 35 rekomendacji: „Optymalna objętość materiału wymagana do badań zarówno analitycznych jak i mikrobiologicznych to 1 ml PMR.”

Odp.: Zamawiający wymaga potwierdzenia i oryginalne instrukcje używania producenta produktu hodowli drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych z płynów jam ciała dla podłoży z tabeli asortymentowej poz. 2-4

Pytanie nr 26

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 4 i 5 do SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust. 6 na poniższy:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odp.: Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści Siwz umowy § 3 ust. 6 który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Pytanie nr 27

Pytanie dot. wzoru umowy:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie poda prognozowanej ilości zamówień. Zamawiający nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 28

Pytanie – dot. wzoru umowy § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 11 ust. 1 odstępując od zapisu :

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy.”

* 1. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,
  2. za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,
  3. w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,
  4. za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

po przez zmianę powyższego zapisu na

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości 5 % wartości brutto produktów zamówionych, w następujących wypadkach:

* 1. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,
  2. za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,
  3. w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,
  4. za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

Kara umowna, którą przedstawił Zamawiający jest nie adekwatna do wartości zamówień cząstkowych, może dojść do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29

Pytanie dot. wzoru umowy dzierżawy § 6 ust.1 :

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 6 ust.1 formułując je w następujący sposób:

Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób

upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

1. zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 800 do 1600;
2. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;
3. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Laboratorium pracuje w systemie 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu. W każdym dniu dostępna jest osoba decyzyjna – dyżurujący diagnosta laboratoryjny pod nr 41 273 98 42

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zm.) dokonuje następującej zmiany w treści SIWZ dotyczącej treści wzorów umowy.

Zamawiający zmienia treść Siwz wzoru umowy dzierżawy nr P/48/09/2015/LAB które otrzymują brzmienie:

§ 3.

1. Wydzierżawiający oświadcza, iż przedmiot dzierżawy stanowi jego własność, posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty i zezwolenia, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami na rzecz osób trzecich oraz jest sprawny pod względem technicznym i wolny od wad fizycznych.

2. Wydzierżawiający w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się:

a) dostarczyć własnym staraniem przedmiot dzierżawy do siedziby Zamawiającego

b) przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy,

c) zapewnić bezpłatny serwis przedmiotu dzierżawy

§ 5.

1. Wydzierżawiając zapewni przez cały okres dzierżawy bezpłatny serwis przedmiotu dzierżawy w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

2. W związku z postanowieniem ust.1 Wydzierżawiający zobowiązany jest wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej na przedmiot dzierżawy, dokonywać niezbędnych przeglądów i konserwacji a także wykonywać wszystkie naprawy nie objęte gwarancją.

Zamawiający zmienia treść Siwz wzoru umowy dostawy nr P/48/09/2015/LAB które otrzymuje brzmienie:

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania niniejszej umowy, dostarczać wymieniony w § 2 przedmiot umowy, w ilościach wynikających z zamówień składanych, przez pracownika Zamawiającego, pisemnie (fax.), zwanych w dalszej części umowy Zamówieniami.
2. Każdorazowo w Zamówieniu podawana będzie nazwa i ilość zamawianego przedmiotu umowy z poszczególnych pozycji Załącznika nr 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie max do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zm.) dokonuje następującej zmiany w treści Siwz:

dział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 245

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

1. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2015r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 212

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl