l.dz. P/57/09/2015/AB Starachowice 13.11.2015 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

 nr ogłoszenia 296024-2015

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leczniczych środków technicznych sprzęt do ablacji dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące postępowania j.w. na które odpowiadamy:

Pytanie 1 do pakietu nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę WEBSTER Quadrapolar, o następujących parametrach: 4-polowa, 5F i 6F o stałej krzywiźnie, rozstaw pierścieni do wyboru: 2mm, 5mm, 2-5-2mm, 1 cm, 3 krzywizny do wyboru ( A- Josephson type, F- Cournand type, D-Damato type),długość elektrody 115 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 do pakietu nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści elektrodę AVAIL quadrapolar, o następujących parametrach: 4-polowa 6F i 5F o stałej krzywiźnie, obejmującej zakres mapowania zatoki wieńcowej o rozstawie pierścieni: 2-5-2mm, 5mm, 10mm do wyboru, długość elektrody 115 cm?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza, wymagalna elektroda sterowalna.

Pytanie 3 do pakietu nr 1 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrodę WEBSTER decapolar, o następujących parametrach: Elektroda diagnostyczna 10-polowa 6F i 7F sterowalna, krzywizna obejmująca zakres mapowania zatoki wieńcowej Rozstaw pierścieni: 2-5-2mm lub 2-8-2 do wyboru Mechanizm sterowania push-pull, długość elektrody 92 cm (D,F) i 115 cm (D)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wymagalna długość elektrody 110 cm

Pytanie 4 do pakietu nr 1 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści elektrody EZ Steer, o następujących parametrach: Elektroda ablacyjna klasyczna, długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm i 8mm dostępne krzywizny: D-F, D-D, F-F, F-J. Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F,możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania jednej krzywizny cewnika w jednej płaszczyźnie (deflectable tip) zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu, długość użytkowa 115 cm?

 Pytanie 5 do pakietu nr 1 poz 9 Czy Zamawiający dopuści elektrody EZ Steer Thermocool/ Thermocool SF, o następujących parametrach: Elektrody ablacyjne chłodzone, długość pierścienia dystalnego (tip electrode): min. 3,5 mm. Dostępne krzywizny (B,D,F,J, D-D,D-F,F-F,F-J), Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F (unidirectional), 8F ( uni i bidirectional).Długość użytkowa: 115 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem materiału pierścienia dystalnego o wysokiej przewodności cieplnej > 3W/cmxK

Pytanie nr 6 Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający, z uwagi na zbyt restrykcyjne warunki umowne, wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej dostawy zamiast wartości umownej niedostarczonych wyrobów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

 Pytanie nr 6 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu: „Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Z upoważnienia Dyrektora

Sprawę prowadzi: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl