## Arkusz1
Sprawa P/63/11/2015/E
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 1 - ECHOKARDIOGRAF
Wymagania techniczne aparatu |  | Parametry wymagalne Zamawiającego | Parametry oferowane
1. | Producent/Wykonawca | TAK/podać
Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
2. | Nazwa i typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2015 | TAK
Konstrukcja i konfiguracja
1. | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 650 000 | TAK/podać
2. | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli | TAK/podać
3. | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | TAK
4. | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (+/- 180°), góra-dół (15 cm), pochył przód-tył (+/-45°) | TAK/podać
5. | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK/podać
6. | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | TAK
7. | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót min. +/- 180° | TAK/podać
8. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | TAK/podać
9. | Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 300 dB | TAK/podać
10. | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1TB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK/podać
11. | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK/podać
12. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 18.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | TAK/podać
13. | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm | TAK/podać
14. | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK
15. | Aparat wyposażony w zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania. | TAK
Obrazowanie i prezentacja obrazu
16. | Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm | TAK/podać
17. | Obrazowanie harmoniczne | TAK
18. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK
19. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2700 Hz | TAK/podać
20. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK
21. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,5m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | TAK/podać
22. | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK
23. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV), Min. 0,5-20 mm | TAK/podać
24. | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 19m/s. (przy zerowym kącie bramki) | TAK/podać
25. | Oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie | TAK
26. | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | TAK
27. | Doppler Tkankowy Kolorowy Spektralny oraz kolorowy, | TAK
28. | Anatomiczny M-mode | TAK
29. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK
30. | Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | TAK
31. | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych (w tym TCD), | TAK/podać
Funkcje użytkowe
32. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK/podać
33. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK/opisać
34. | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK/opisać
35. | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK/opisać
36. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK/opisać
37. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK/opisać
38. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | TAK/podać
39. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK/opisać
40. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK
41. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK
42. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK
43. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK
44. | Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie | TAK
45. | Obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR | TAK
Głowice ultradźwiękowe
46. | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 690 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | TAK, podać typ i opisać zastosowaną technologię
Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty
47. | Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | TAK, Podać typ i parametry,
48. | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK, Podać typ i parametry,
49. | Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90). Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | TAK, Podać typ i parametry,
50. | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 70°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne | TAK, Podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
51. | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 350 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne | TAK, Podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
52. | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm. Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej | TAK, Podać typ i parametry
53. | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształó54.w (min. 250 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 500 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 3.0 – 11.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 160°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne | TAK, Podać typ i parametry
55. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne | TAK, Podać typ i parametry
56. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK, Podać typ i parametry
57. | Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na głowicach liniowych i endowaginalnej oraz elastografia typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby | TAK/opisać
58. | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | TAK
59. | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | TAK
60. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 35 VPS; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) | TAK, podać
61. | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6MHz; min. 350 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (min. 3-9 MHz, min. 160° (FOV) do obrazowania 3D/4D | TAK, podać
62. | Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET/CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK
63. | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 512; długość głowicy (FOV) 38 mm ( +/- 1 mm ) | TAK, podać
64. | Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). Min. ocena i generowania wyników obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci tabeli oraz 17-segmentowego wykresu tarczowego (tzw. „oko byka“) | TAK, opisać
65. | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: | TAK, podać
a) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu
b) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości
c) Oprogramowanie do oceny globalnej lewej komory w badaniach stress echo z użyciem technologii Speckle tracking
66. | Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz); liczba elementów akustycznych min. 250 | TAK, podać
Kąt widzenia min. 100°
Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
67. | Głowica endokawitarna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 11.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 145°, ilość elementów akustycznych min. 250 | TAK, podać
68.
69. | Zasilanie 230V +/- 10 % | TAK
70. | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne osób dorosłych, naczyniowe | TAK
71. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK
72. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK/podać
73. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | TAK
74. | Potwierdzenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego aparatu USG i głowic, oraz zapewni autoryzowany serwis producenta. | TAK
75. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni | TAK
76. | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. | TAK
77. | Termin dostawy: do 4 tygodni od daty podpisania umowy | TAK, podać
Pakiet nr 2 - Zestaw wideoendoskopii przewodu pokarmowego
Lp | Opis wymagania techniczne aparatu | Parametry wymagalne | Parametry oferowane
1. | Producent/Wykonawca | TAK, podać
Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
2. | Nazwa i typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2015 | TAK
A. | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p - 1 szt.
1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | TAK
2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | TAK
3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | TAK
4. | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | TAK
5. | Wejścia HDTV: HD-SDI | TAK
6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | TAK
7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | TAK
8. | Polskie czcionki komunikatów procesora | TAK
9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | TAK
10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | TAK
11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | TAK
12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK
13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | TAK
14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | TAK
15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | TAK
16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | TAK
17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | TAK
18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | TAK
19. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. | TAK
20. | Moduł komunikujący procesor z systemem archiwizacji badań | TAK
21. | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię | TAK
B. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt.
1. | Lampa Ksenon 300 Watt | TAK
2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | TAK
3. | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | TAK
4. | Automatyczna regulacja mocy światła | TAK
5. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | TAK
6. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | TAK
7. | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | TAK
8. | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię | TAK
9. | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. | TAK
C. | MONITOR HD – 1 szt
1. | Rozdzielczość 1920X1080 px. | TAK
2. | Przekątna ekranu – 26” | TAK
3. | Proporcje ekranu: 16:9 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK
4. | Wejścia/ wyjścia video min: 3G SDI, DVI | TAK
D. | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt.
1. | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | TAK
2. | Wieszak na dwa endoskopy | TAK
3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK
4. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. | TAK
5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | TAK
6. | 4 półki do ustawienia urządzeń, min.2 półki z możliwością regulacji wysokości | TAK
E. | SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt.
1. | Płynna regulacja mocy ssania | TAK
2 | Zbiorniki wielorazowe lub jednorazowe min.1 litrowe, umieszczane na szynie z boku wózka | TAK
3. | Nominalna moc ssania min. 85 kPa | TAK, podać
4. | Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 20l /min | TAK, podać
5. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK
6. | Zabezpieczenie przed przelaniem | TAK
F. | Pompa WaterJET - 1 szt.
1 | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK
2 | Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego | TAK
3 | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. | TAK
4 | Regulacja mocy przepływu w zakresie od 1 do 9 stopni | TAK, podać
5 | Maksymalny przepływ min. 750 ml/min. | TAK, podać
6 | Pojemnik na wodę w zakresie od 1 do 2 litr. | TAK, podać
G. | Wideokolonoskop HDTV1080p - 1 szt.
1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK
2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK
3. | Grubość sondy endoskopowej – max.12,8 mm | TAK
4. | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | TAK, podać
5. | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm | TAK, podać
6. | Zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK
7. | Pole widzenia – 140 stopni | TAK
8. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK
9. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | TAK
10. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK
11. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK
12. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK
13. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK
14. | Kompatybilność z posiadanym zestawem video Olympus typ Exera III oraz myjniami automatycznymi Olympus typ ETD bez konieczności stosowania adapterów | TAK
15. | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać
H. | Wideogastroskop HDTV1080p - 1 szt.
1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK
2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK
3. | Grubość sondy endoskopowej – max. 9,2 mm | TAK, podać
4. | Kanał roboczy – min. 2,8 mm | TAK, podać
5. | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm | TAK, podać
6. | Zginanie końcówki endoskopu: min. G: 210 stopni, D:90 stopni, L:100 stopni, P:100 stopni | TAK
7. | Pole widzenia – 140 stopni | TAK
8. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | TAK
9. | Długość sondy roboczej – 1030 mm | TAK
10. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK
11. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK
12. | Kompatybilność z posiadanym zestawem video Olympus typ Exera III oraz myjniami automatycznymi Olympus typ ETD bez konieczności stosowania adapterów | TAK
13. | Gwarancja min 24 miesiące | TAK
I. | Wideogastroskop terapeutyczny HDTV1080p - 1 szt.
1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK
2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK
3. | Grubość sondy endoskopowej – max. 10,9 mm | TAK
4. | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | TAK
5. | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm | TAK
6. | Zginanie końcówki endoskopu: min. G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | TAK
7. | Pole widzenia – 140o | TAK
8. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK
9. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | TAK
10. | Długość sondy roboczej – 1030 mm | TAK
11. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK
12. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK
13. | Kompatybilność z posiadanym zestawem video Olympus typ Exera III oraz myjniami automatycznymi Olympus typ ETD bez konieczności stosowania adapterów | TAK
14. | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu oraz bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza , zużycie mechaniczne naciągów) - przez okres 36 miesięcy. | TAK
15. | Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy | TAK, podać
Uwaga do pakietu nr 2!
Zamawiający będzie oceniał w kryterium oceny ofert okres gwarancji całego zestawu z wyłączeniem wideogastroskopu terapeutycznego HDTV1080p (dział I, pkt. 14 w pakiecie nr 2) gdzie wymaga 36 miesięcy okresu gwarancji, tzw. endocasco.
Pakiet nr 3 - Aparat do diagnostyki urodynamicznej
Lp | Wymagania techniczne aparatu | Parametry wymagalne | Parametry oferowane
1. | Producent/Wykonawca | TAK, podać
Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
2. | Nazwa i typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2015 | TAK
A. | Jednostka główna
1. | Niezależny jezdny zespół pomiarowy | TAK
2. | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych | TAK, podać
3. | Zestaw komputerowy w konfiguracji minimum: komputer min. 2,6 GHz; monitor kolorowy LCD min. 15’’; drukarka laserowa; napęd CD-R/W; dysk twardy min. 120GB; pamięć RAM 512MB; system operacyjny Windows 7 – lub nowszy; pakiet biurowy lub zestaw komputerowy Laptop o porównywalnych właściwościach | TAK, podać
4. | Krzesło mikcyjne | TAK
5. | Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth | TAK
6. | Fotel do badań urodynamicznych wyposażony w: elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska, pochylenia pleców oraz pozycję Trendelenburga; sterowanie siłownikami z pilota nożnego; blokadę kół; uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego; specjalny mechanizm uchylny pozwala schować miskę pod siedzisko; podkolanniki, miskę z odpływem, panel stołu, wieszak na ręczniki. Długość całkowita min. 1800 mm Szerokość całkowita max. 900 mm Szerokość siedziska min. 600 mm Szerokość oparcia min. 600 mm Min. wysokość siedziska w pozycji fotelowej : 470 mm Max. wysokość siedziska w pozycji fotelowej: 1000 mm | TAK
B. | Programy pomiarowe
1. | UROFLOMETRIA | TAK
2. | Pomiar przepływu maksymalnego | TAK
3. | Pomiar przepływu średniego | TAK
4. | Pomiar czasu mikcji | TAK
5. | Pomiar czasu przepływu | TAK
6. | Pomiar czasu do maksymalnego przepływu | TAK
7. | Pomiar objętości | TAK
8. | Pomiar przyspieszenia | TAK
9. | Nomogram pediatryczny | TAK
10. | Obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora | TAK
11. | Nakładanie krzywej wzorcowej przepływu zależnej od objętości mikcji i płci na krzywą przepływu pacjenta | TAK
12. | Funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu | TAK
13. | Wagowy przetwornik pomiarowy | TAK
14. | Zakres pomiaru prędkości przepływu min 0 ÷ 50 ml/s. | TAK, podać
15. | Rozpoznawanie artefaktów przepływu z określeniem czułości | TAK
16. | Zakres pomiaru objętości przepływu min 0 ÷ 1200 ml | TAK, podać
17. | Maksymalny czas przepływu min 0 ÷ 7200 s. | TAK, podać
C.
1. | CYSTOMETRIA WODNA I MIKCYJNA | TAK
2. | Ilość kanałów min 3 kanały | TAK, podać
3. | Pomiar ciśnienia brzusznego 0-320 cm H2O | TAK, podać
4. | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0-320 cm H2O | TAK, podać
5. | Pomiar ciśnienia wypieracza 0-320 cm H2O | TAK, podać
6. | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 0-140 ml/min | TAK, podać
7. | Pomiar objętości podanej do pęcherza 0-1500 ml | TAK, podać
8. | Pomiar EMG +/- 1000µV, | TAK, podać
9. | częstotliwość 20-1200 Hz | TAK, podać
10. | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. | TAK
11. | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza | TAK
12. | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza | TAK
13. | Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku) | TAK
14. | Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza | TAK
15. | PROFILOMETRIA | TAK
16. | Prędkość Pullera min 0,5 – 3 mm/s | TAK, podać
17. | Zakres ruchu Pullera min 0 – 340 mm | TAK, podać
18. | Pomiar ciśnienia w cewce moczowej 0-320 cm H2O | TAK, podać
19. | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0-320 cm H2O | TAK, podać
20. | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej | TAK
21. | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora | TAK
D. | Pozostałe parametry
1. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta | TAK
2. | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania | TAK
3. | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania | TAK
4. | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego | TAK
5. | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń | TAK
6. | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej | TAK
7. | Protokóły z badań: | TAK
| a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW); | TAK
| b) cystometria (CMG) + Valsalva + LPP; | TAK
| c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); | TAK
| d) profilometria cewkowa (UPP) | TAK
8. | Materiały zużywalne do badań urodynamicznych dla 10 pacjentów: cewników do cystometrii powietrznej 7 Fr; cewników powietrznych rektalnych 7 Fr ; kabla do cewników do cystometrii powietrznej; kabla do cewników rektalnych powietrznych; elektrod EMG; dwukanałowych cewników do cystometrii 7 Fr o długości 47 cm; dwukanałowego cewnika rektalnego 9 Fr o dł.47 cm z balonem 3 ml (10x30mm); Dreny pompy wodnej | TAK Podać typy
9. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać
10. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać
11. | wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim | TAK
12. | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK
13. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni, należy dostarczyć urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | TAK
14. | Max. dopuszczalna liczba napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, wymiana elementu urządzenia na nowy | TAK
15. | Bezpłatna instalacja urządzenia | TAK
16. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK
17. | Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy | TAK, podać