## Pakiet nr 1
Sprawa P/30/05/2016/AM
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 1
| Konsola lekarska | szt. 1
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji (wymagany 2016): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. | Konsola lekarska AW 4.7 Volume Share 7
1 | Ogólnodiagnostyczna | tak
2 | Dwumonitorowa do trójwymiarowej obróbki badań TK | tak
3 | Niezależna od konsoli operatorskiej | tak
4 | Umożliwiająca archiwizację badań na wielu nośnikach cyfrowych | tak
Konfiguracja sprzętowa
5 | Stacja robocza HP Z820 | tak
6 | CPU; 2xIntel Xeon E5-2630 Six Core 2.6 GHz | tak
7 | CPU z 15 MB pamięci L3 Cache każdy i 1866 Mhz Dual Front Side Bus | tak
8 | Pamięć RAM: 32 GB (5x4GB) DDR3 1866 Mhz ECC DIM | tak
9 | Karta graficzna NVIDIA Qadro NVS 310,512 MB | tak
10 | Dysk twardy: 1x300GM SAS 10k rpm na system operacyjny i oprogramowanie | tak
11 | Dysk twardy: 2x300GM SAS 10k rpm na dane | tak
12 | Kolorowy monitor: 2x19" 1280x1024 | tak
Oprogramowanie
13 | Volume Viewer do przestrzennej analizy obrazów CT | tak
14 | VessellQ Xpress do analizy badań naczyniowych | tak
15 | Auto Bone Xpress do automatycznego usuwania struktur kostnych | tak
16 | OncoQuant do diagnostyki medycznej | tak
17 | Thoracic VCAR do ilościowych pomiarów płuc | tak
II | Wykonanie aktualizacji obecnie posiadanej stacji AW 4.5 do wersji 4.7 zgodnie z aktualną konfiguracją
18 | Oprogramowanie Volume Viewer | tak
19 | Oprogramowanie VessellQ Xpress | tak
20 | Oprogramowanie Auto Bone Xpress | tak
21 | Oprogramowanie do perfuzji wielonarządowej | tak
22 | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii | tak
Inne wymagania Zamawiającego
23 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak/podać
24 | Termin dostawy max. 8 tygodni | tak/podać
Termin dostawy - max. 8 tygodni od daty podpisania umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ oraz musi spełniać warunki kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.
Pakiet nr 2
I. | Stół operacyjny | Kpl. 1
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji 2016 (Zamawiający dopuszcza 2015 r.): fabrycznie nowy (Zamawiający dopuszcza stół operacyjny podemonstracyjny z 2015 roku)
Lp. | Minimalne wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. | Stół operacyjny
1 | Stół podemonstracyjny rok produkcji min. 2015 lub nowszy | tak/podać
2 | Stół operacyjny z blatem min 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy | tak/podać
3 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥150 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. | tak/podać
4 | Napęd stołu elektromechaniczny | tak
5 | Podstawa stołu w kształcie litery U z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron. | tak
6 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe | tak
7 | Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych) | tak
8 | Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów) | tak
9 | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe, zdejmowane o grubości min. 50 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | tak
10 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem. | tak
11 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: | tak
11a | - regulacja wysokości | tak
11b | - przechyły boczne | tak
11c | - Trendelennburga / Antytrendelennburga, | tak
11d | - pozycja flex/reflex | tak
11e | - płyta nożna | tak
11f | - płyta plecowa dolna | tak
11g | - pozycja standardowa „0” | tak
11h | - wysuwanie nóżek podwozia | tak
11i | -jazda stołu w obu kierunkach | tak
12 | Możliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu boczny, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia. | tak
13 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | tak
14 | Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów. | tak
15 | Regulacja wysokości blatu ≤ 700 mm do ≥ 1100 mm | tak
16 | Całkowita szerokość blatu 580 mm (+/- 10 mm) | tak
17 | Przechyły boczne ≥ 25º | tak
18 | Przechyły Trendelenburga 30º +/- 5º | tak
19 | Przechyły Antytrendelenburga 30º +/- 5º | tak
20 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250 mm | tak
21 | Podgłówek regulowany w zakresie ≥ +/- 550 z podwójną regulacją. | tak
22 | Podnóżek regulowany w zakresie ≥ + 90º /- 90º w płaszczyźnie góra dół z możliwością rozchylenia na boki | tak
23 | Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie ≥ +800/- 400 | tak
24 | Płyta plecowa górna regulowana w zakresie ≥ +900/- 500 | tak
25 | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu ≥ 440 kg | tak
Wyposażenie
26 | Przedłużenie szyny bocznej – 1 szt. | tak
27 | Wieszak kroplówki - 1 szt. | tak
28 | Ramka ekranu anestezjologiczna – 1 szt. | tak
29 | Pas do mocowania pacjenta - 1 szt. | tak
30 | Ginekologiczne podpory Goepla – 2 szt. | tak
31 | Zacisk standardowy – 3 szt. | tak
32 | Bariatryczne podpory pod stopy – 2 szt. | tak
33 | Podpora boczna regulowana – 2 szt. | tak
34 | Anestezjologiczna podpora ręki na przegubie kulowym – 1 szt, | tak
35 | Anestezjologiczna podpora ręki regulowana – 1 szt. | tak
36 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi o właściwościach przeciwodleżynowych z otworem w podstawie, wykonany z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną z możliwością ułożenia i pełnej stabilizacji głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb zabiegu, z antypoślizgową podstawą, dostępny w 3 rozmiarach S,M,L, Wyposażony w uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem – 2 szt. | tak
37 | Świadectwo CE | tak
38 | Okres gwarancji w zakresie od 24 do 60 miesięcy | tak/podać
39 | Termin rozpoczęcia gwarancji rozpoczyna się po podpisaniu protokołu instalacji i odbioru przez użytkownika | tak
40 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | tak/podać
41 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | tak
42 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
43 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa | tak
44 | Wykonawca wraz z dostawą i montażem aparatury medycznej dołączy aktualny paszport techniczny urządzenia | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
II. | System do ogrzewania pacjenta | 1 szt.
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji 2016 r.: fabrycznie nowy
Lp. | Minimalne wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany
II. | System do ogrzewania pacjenta
1 | Rozprowadzenie ciepła przy pomocy wody w specjalnych matach grzewczych | tak
2 | Możliwość podłączenia jednej lub dwóch mat grzewczych w różnych kształtach i rozmiarach, zmiana maty bez użycia narzędzi, maty połączone za pomocą szybkozłączek | tak
3 | Precyzyjna regulacja temperatury z wyświetlaczem elektronicznym | tak
4 | Temperatura maty grzewczej regulowana za pomocą przycisków, przycisk zabezpieczający przypadkowe ustawienie temperatury powyżej 38°C | zakres regulacji 35-39°C
5 | Konstrukcja umożliwiająca postawienie urządzenia na stole lub na mobilnym stojaku. | tak
6 | Zasilanie 230V, 50/60Hz | tak
7 | Moc urządzenia | min. 530W
8 | Pojemność zbiornika | min. 0,7l do max 1,4l
9 | Czas rozgrzewania w zakresie 20 do 37°C | od 5 do 10 min
10 | Wyłącznik bezpieczeństwa przy temperaturze 41,5°C | tak
11 | Waga nie więcej niż 9,5kg | tak
12 | Wymiary 200x290x330mm +/- 10% | tak
13 | Maty w pełni przezierne dla promieni RTG | tak
14 | Wydajność pompy | min 19l/min
15 | Wskaźnik zapełnienia zbiornika urządzenia na przednim panelu | tak
16 | Kontrolka informująca o nieprawidłowościach w przepływie wody | tak
17 | Możliwość podglądu przepływu wody za pomocą okienek weryfikacyjnych – dla każdej z dwóch mat osobno | tak
18 | Przycisk uruchamiający automatyczny test funkcji całego urządzenia | tak
19 | Uchwyty do przenoszenia wbudowane w górną część urządzenia, min 2 szt | tak
20 | Boczny uchwyt do powieszenia przewodów przyłączeniowych | tak
21 | Przewody o długości min 3m | tak
22 | Wbudowany system informacji o następujących nieprawidłowościach: | tak
22a | - alarm o zbyt niskim poziomie wody | tak
22b | - alarm o zaniku zasilania | tak
22c | - alarm o zbyt dużej różnicy temperatur między ustawioną a osiągniętą | tak
22d | - alarm o zbyt niskiej temperaturze urządzenia | tak
23 | Wbudowany system informacji o następujących nieprawidłowościach: | tak
23a | - alarm o zbyt niskim poziomie wody | tak
23b | - alarm o zaniku zasilania | tak
23c | - alarm o zbyt dużej różnicy temperatur między ustawioną a osiągniętą | tak
23d | - alarm o zbyt niskiej temperaturze urządzenia | tak
24 | Napełnianie urządzenia za pomocą wlewu w górnej części, odkręcanego bez użycia narzędzi, opróżnianie za pomocą korka spustowego w tylnej ścianie. | tak
25 | Uchwyt mocujący do stołu operacyjnego | tak
26 | Mata grzewcza poliuretanowa miękka o wymiarach 1700x500mm +/-30mm | tak
27 | Okres gwarancji w zakresie od 24 do 60 miesięcy | tak/podać
28 | Termin rozpoczęcia gwarancji rozpoczyna się po podpisaniu protokołu instalacji i odbioru przez użytkownika | tak
29 | Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | do 10 lat od daty zakupu
30 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | tak/podać
31 | Urządzenia fabrycznie nowe | tak
32 | Świadectwo CE | tak
33 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | tak
34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
35 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa | tak
36 | Wykonawca wraz z dostawą i montażem aparatury medycznej dołączy aktualny paszport techniczny urządzenia | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 3
| Aparat KRIO do kriochirurgii - okulistyka | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2016): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | tak
2 | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B | tak
3 | Maksymalny pobór mocy: 150 VA | tak
4 | Klasa IP obudowy: IP 21 | tak
5 | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych | tak
6 | Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) / 38 ÷ 53 bar (N2O) | tak
7 | Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) / 55 bar (N2O) | tak
8 | Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY | tak
9 | Minimalna temperatura końcówki roboczej: do -88°C | tak
10 | Wymiary aparatu: 390 (Sz.) x 420 (Gł.) x 190 (Wy.) mm | tak
11 | Ciężar: około 11,5 kg | tak
12 | Dotykowy ekran LCD 7” | tak
13 | Miernik ciśnienia gazu w sondzie (na ekranie LCD) | tak
14 | Miernik przepływu gazu przez sondę (na ekranie LCD) | tak
15 | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | tak
16 | Pedał sterujący dwuprzyciskowy | tak
17 | Aparat z funkcją automatycznego czyszczenia sond (krioaplikatorów ) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu. | tak
18 | Aparat znajduje zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych: ginekologia, leczenie bólu, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, flebologia, urologia. | tak
19 | Urządzenie wyposażone w system RFID (elektroniczna komunikacja urządzenia z sondą), który gwarantuje bardziej efektywne i precyzyjne mrożenie (aparat automatycznie dostosowuje parametry do charakterystyki sondy). | tak
20 | Dzięki temu podczas zabiegu nie ma potrzeby kontrolowania przepływu i ciśnienia w sondzie. | tak
21 | Urządzenie wyposażone w system wstępnego czyszczenia sondy, który sprawdza przepływ na niskim ciśnieniu, przepływu podczas wstępnego mrożenia i automatycznie wykonuje czyszczenie jeśli jest taka potrzeba. | tak
22 | Aparat można wyposażyć w sondy o różnych kształtach i wielkościach, przeznaczone dla wielu specjalności medycznych. Dostępne są kriosondy jednorazowe lub wielorazowego użytku. | tak
23 | Menu aparatu daje możliwość wyboru sekwencji mrożenia, która zapewnia zaprogramowanie czasu i wykonanie pełnego cyklu mrożenie - rozmrażanie – mrożenie. | tak
24 | Urządzenie jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz, na którym przedstawiane są dokonane ustawienia i parametry oraz wydaje informacyjne komunikaty głosowe. | tak
25 | Okres gwarancji na oferowane urządzenie min. 24 m-ce | tak/podać
26 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | tak
Przeglądy okresowe:
27 | - pierwszy przegląd wymagany jest po trzech latach od momentu zakupu urządzenia, | tak
28 | - kolejne przeglądy wykonywane są co roku. | tak
29 | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | tak
30 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | tak
31 | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | tak
32 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
Wyposażenie
33 | Mikrosonda do ciała szklistego dł42mm ∅ 1,0mm - 1 szt. | tak
34 | Sonda do jaskry dł 22mm∅ 3,0mm - 1 szt. | tak
35 | Sonda do wrastajacych rzęs dł.6mm mikroigła ∅ 0,7mm - 1 szt. | tak
36 | Mikro sonda do siatkówki dł.23mm ∅ 1,6mm - 1 szt. | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 4
| Analizator parametrów krytycznych | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2016): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Opis wymagań minimalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Przewodnik krok po kroku na ekranie | tak
2 | Automatyczne i ustandaryzowane mieszanie przed analizą | tak
3 | Ważność odczynników w analizie do 30 dni | tak
4 | Chipowe rozpoznawanie instalowanych materiałów | tak
5 | Edytowane ustawienia ostrzeżeń | tak
6 | Automatyczne wykrywanie i ustawianie blokad układu np.. Skrzepy | tak
7 | Automatyczna kontrola jakości | tak
8 | Trzy dedykowane roztwory do właściwej kontroli jakości | tak
9 | Ciągłe kontrolowanie systemu oraz pomiarów | tak
10 | Automatyczne działania korekcyjne | tak
11 | Standardowe protokoły | tak
12 | Pełna łączność IT z systemem zarządzania analizatorami i systemem szpitalnym OPTIMED | tak
13 | Poprawne dane pacjenta automatycznie wysyłane do analizatora i łaczone z właściwym wynikiem | tak
14 | Czas pomiaru | 35-40 s
15 | Przenośny i kompaktowy | tak
16 | Pełna sprawność na zasilaniu bateryjnym | tak
17 | Strzykawka podawana bez adapterów | tak
18 | Możliwość oznaczenia 44 próbek w ciągu godziny | tak
19 | Parametry mierzone: pH, pC02, p02, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, CK+, cNa+, cCa2+, Ccl-, cGlu, cLac, ctBil Na,K,Cl,Ca, Hct;02Hb;HHb;COHb/MetHb;tHb; S02, | tak
20 | Parametry pochodne: HCO3, ABE, SBE, mOsm, Ca (ph=7,4), luka anionowa, Hct, Fshunt | tak
21 | Bezpłatny serwis gwarancyjny | tak
22 | Telefoniczny dostęp do serwisu | tak
23 | Oprogramowanie w j. polskim | tak
24 | Wbudowana drukarka | tak
25 | Pamięć wyników pacjenta min. 2000 | tak
26 | Pamięć wyników kalibracji min. 1000 | tak
27 | Możliwość druku wyniku pacjenta w formie graficznej, wykres równowagi kwasowo-zasadowej | tak
28 | Możliwość archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach pamięci | tak
29 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta takich jak: nr identyfikacyjny pacjenta, nr identyfikacyjny operatora, oddział, temperatura pacjenta, typ próbki, waga pacjenta, wiek, płeć, czas pobrania, Imię i nazwisko pacjenta | tak
30 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | tak
31 | Wbudowany moduł automatycznego mieszania próbki podawanej w strzykawce | tak
32 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak
Termin dostawy - max. 4 tygodni od daty podpisania umowy
Pakiet nr 5
| Macerator | szt 1
Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2016): fabrycznie nowy i niepowystawowy
Lp. | Parametr/opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Zestawienie min. wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.
1 | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | tak
2 | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | tak
3 | Górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem oraz uszczelniającym komorę | tak
4 | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu sie bakterii na obudowie urządzenia | tak
5 | Urządzenie obsługiwane ręcznie | tak
6 | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej | tak
7 | Liczne zabezpieczenia: czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | tak
8 | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | tak
9 | Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 970-1000mm wys. x 440-450mm głęb. x 360-400 mm szer. | tak
10 | Odpływ kanalizacyjny – rura 38-50mm | tak
11 | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- 50 kg | tak
12 | Zużycie wody na jeden cykl : max.11 litrów | tak
13 | Wydajność: 1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl | tak
14 | Czas jednego cyklu maceratora max. 53 sekundy | tak
15 | Napięcie zasilania: 230V | tak
| Moc silnika 485 W | tak
| Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE | tak
16 | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów | tak
17 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | tak
18 | Gwarancja na urządzenie, wystawiona na zaoferowane urządzenie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy (w zakresie 12-60 miesięcy). | tak - podać
Termin dostawy - max. 4 tygodnie od daty podpisania umowy