   Załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 1

OKULISTYCZNY OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Tomograf fabrycznie nowy z roku 2016 wraz z przystawką do badania przedniego odcinka oka	TAK
2.	Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem	TAK
3.	Zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 22”	TAK
4.	Technologia pomiaru - Swept Source	TAK
5.	Angiografia OCT (angio OCT) bez podawania środka cieniującego	TAK
6.	Rozdzielczość pozioma tomografu: nie gorsza niż 20μm	TAK
7.	Rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 8μm	TAK
8.	Zakres kompensacji wady wzroku badanego pacjenta: nie mniejszy niż -30 D do + 40 D	TAK
9.	Zakres wielkości skanu: / - poziomo: 3 do 12mm / - pionowo: 3 do 12mm	TAK
10.	Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta :nie większa niż 2.5mm	TAK
11.	Częstotliwość skanowania min. 70 000 A-skanów/sek	TAK
12.	Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka	TAK
13.	Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę	TAK
14.	Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku	TAK
15.	Dostępne profile skanowania: 3D, kołowy, liniowy, krzyżowy, radialny	TAK
16.	Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów	TAK
17.	Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka	TAK
18.	Okres gwarancji: min 24 miesiące	TAK
19.	Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu.	TAK
20.	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim oraz instrukcje oryginalną w języku producenta	TAK
21.	Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim	TAK - podać
22.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie min.24 miesiące	TAK
23.	Termin dostawy: max 3 tygodnie od daty podpisania umowy	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 2

Scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego - 1 zestaw

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	System nadzoru okołoporodowego (wersja - 6 stanowisk nadzoru okołoporodowego) – rok produkcji 2016	TAK
2.	Wyposażenie: / - 3 stanowisko monitorujące (oprogramowanie i sprzęt komputerowy: komputer AIO, drukarka laserowa) / - 1 stanowiska robocze (oprogramowanie, i sprzęt komputerowy: komputer AIO) / - 1 stanowisko mobilne (oprogramowanie i sprzęt komputerowy: tablet) / - 1 stanowisko serwerowe (oprogramowanie i sprzęt komputerowy: serwer rakowy)	TAK
3.	- oprogramowanie w języku polskim	TAK
4.	- współpraca z oferowanym kardiotokografami	TAK
5.	- archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat	TAK
6.	- alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach	TAK
7.	- wyniki analizy pokazywane podczas monitorowania w czasie rzeczywistym, graficznie na krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (m.in.: zmienności krótkoterminowe STV, skurcze, deceleracje, akceleracje, tachykardia, bradykardia)	TAK
8.	- bezprzewodowa komunikacja aparatów KTG ze stanowiskiem (centralą) monitorującą monitorowanie ciąży bliźniaczej	TAK
9.	- automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz / - wykonania reanalizy badania KTG (ponowne wykonanie analizy danego badania po jego zakończeniu ze zmienionymi parametrami analizy).	TAK
10.	- możliwość rozbudowy o monitory podglądowe przy stanowiskach porodowych do ciągłej obserwacji zapisu KTG (z analizą graficzną) z przypisanego aparatu	TAK
11.	- możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska monitorujące	TAK
12.	- możliwość rozbudowy o stanowiska podglądowe	TAK
13.	- możliwość rozbudowy o minimum 8 stanowisk nadzoru okołoporodowego	TAK
14.	- współpraca z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym	TAK
15.	- okres gwarancji min 24 m-ce	TAK
16.	- termin dostawy: max 4 tygodnie od daty podpisania umowy	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 3

Kardiotokograf ( ciąża bliźniacza) - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm	TAK
3.	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu	TAK
4.	Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz	TAK
5.	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2	TAK
6.	Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu	TAK
7.	Znacznik zdarzeń	TAK
8.	Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza)	TAK
9.	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika	TAK
10.	Alarm końca papieru	TAK
11.	Automatyczne monitorowanie ruchów płodu	TAK
12.	Wbudowana drukarka termiczna	TAK
13.	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min	TAK
14.	Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru	TAK
15.	Monitorowanie ciąży bliźniaczej	TAK
16.	Współpraca z telemetrią płodową KTG	TAK
17.	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco	TAK
18.	Wodoszczelność przetworników (głowic)	TAK
19.	Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych)	TAK
20.	Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego	TAK
21	okres gwarancji min 24 m-ce	TAK
22	termin dostawy: max 4 tygodnie od daty podpisania umowy	TAK
	Wyposażenie
23	wózek pod KTG lub mocowanie ścenne	TAK
24	przetwornik Toco (1 sztuka)	TAK
25	przetworniki Cardio (2 sztuki)	TAK
26	znacznik ruchów płodu dla pacjentki	TAK
27	pasy mocujące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 4

Videobronchoskop - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię zestawem do videoendoskopii Olympus Exera 190	TAK
3.	Okres gwarancji min. 36 miesięcy	TAK
4.	Obrazowanie w systemie HDTV	TAK
5.	Kąt widzenia min. 120 stopni	TAK
6.	Minimum 4 przyciski sterujące na głowicy endoskopu	TAK
7.	Kierunek widzenia 0 stopni	TAK
8.	Głębia ostrości min. 3-100 mm	TAK
9.	Średnica zewnętrzna sondy max 6,2 mm	TAK
10.	Zagięcie końcówki Góra/Dół 180º/130º	TAK
11.	Długość robocza min. 600 mm	TAK
12.	Demontowalne, autoklawowalne i rozbieralne przyłącze ssaka	TAK
13.	Kanał roboczy min. 2,8 mm	TAK
14.	Funkcja obrotu sondy prawo/lewo min. 120º/120º	TAK
15.	Jednostopniowe wodoszczelne złącze	TAK
16.	Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła	TAK
17.	Wymagany konektor do posiadanej przez pracownię myjni typu ETD	TAK
18.	Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu oraz bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza , zużycie mechaniczne naciągów) - przez okres min. 36 miesięcy.	TAK
19.	termin dostawy: max 6 tygodni od daty podpisania umowy	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………