   Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 1

Dermatom z siatkownicą - 1 zestaw

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
I.	Dermatom zasilany akumulatorowo	TAK
1.	Dermatom fabrycznie nowy i niepowystawowy – rok produkcji 2016	TAK
2.	dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner	TAK
3.	tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	TAK
4.	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220W	TAK
5.	oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści	TAK
6.	szerokość cięcia regulowana od 8 mm do 78mm	TAK
7.	grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm	TAK
8.	ostrza mocowane beznarzędziowo	TAK
9.	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora w zestawie	TAK
10.	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie	TAK
11.	akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	TAK
12.	możliwość zasilania z sieci elektrycznej	TAK
13.	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	TAK
14.	skok ostrza 3,1 mm	TAK
15.	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	TAK
II.	Siatkownica	TAK
1.	siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry	TAK
2.	współpraca z trzema różnymi matrycami	TAK
3.	walec tnący w zestawie	TAK
4.	możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego	TAK
5.	korba z grzechotką w zestawie	TAK
6.	regulacja siły docisku walca do matrycy	TAK
7.	śruba mikrometryczna	TAK
8.	wymiary 150x195x105 mm +/-10mm	TAK
9.	waga max 4600 g	TAK
III.	Kosz stalowy do dermatomu	TAK
1.	kosz stalowy, perforowany	TAK
2.	wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm	TAK
3.	uchwyt napędu/piły 1 szt.	TAK
4.	uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.	TAK
5.	uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.	TAK
IV.	Kosz stalowy do siatkownicy	TAK
1.	kosz stalowy, perforowany	TAK
2.	wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm	TAK
3.	uchwyt siatkownicy, korby z grzechotką, walca tnącego	TAK
V.	Wanna kontenera	TAK
1.	wanna kontenera 3/4	TAK
2.	wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm +/-3%	TAK
3.	rączki blokowane pod kątem 90°	TAK
VI.	Pokrywa kontenera	TAK
1.	pokrywa kontenera 3/4	TAK
2.	wykonana z peek	TAK
3.	niebieska	TAK
4.	filtr mikroporowy, teflonowy na min. 5000 cykli sterylizacji 2 szt.	TAK
VII.	Tabliczka identyfikacyjna
1.	tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc	TAK
VIII.	Ostrza	TAK
1.	ostrza do dermatomu	TAK
2.	ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, jednorazowe w opakowaniu zbiorczym 10 szt.	TAK
IX.	Matryce do siatkownicy	TAK
1.	matryce do siatkownicy do powiększania powierzchni przeszczepu	TAK
2.	matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym	TAK
3.	matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym	TAK
4.	matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:6, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym	TAK
X.	Pozostałe warunki
1.	Termin dostawy do 5 tygodni	TAK
2.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 2

Procesor tkankowy - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Pojemność od 120 kaset	TAK
3.	System kontroli emisji oparów	TAK
4.	Co najmniej 12 stacji na reagenty w tym 2 stacje parafinowe	TAK
5.	Wyświetlacz parametrów procesu	TAK
6.	Zapamiętywanie programów	TAK
7.	Wymienne pojemniki na odczynniki	TAK
8.	Wbudowany filtr węglowy	TAK
9.	Pojemniki plastikowe odporne na czynniki chemiczne	TAK
10.	Termin dostawy do 5 tygodni	TAK
11.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 3

Defibrylator - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa	TAK
3.	Defibrylacja ręczna i tryb AED	TAK
4.	Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	TAK
5.	Algorytm w trybie AED, wykrywający ruch pacjenta.	TAK
6.	Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym.	TAK
7.	Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED.	TAK
8.	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24	TAK
9.	Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s	TAK
10.	Ekran monitora kolorowy	TAK
11.	Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali	TAK
12.	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe	TAK
13.	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK
14.	Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg	TAK
15.	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci.	TAK
16.	Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm	TAK
17.	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V	TAK
18.	Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń	TAK
19.	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min	TAK
20.	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv	TAK
21.	Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym.	TAK
22.	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min	TAK
23.	Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA	TAK
24.	Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń	TAK
25.	Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie	TAK
26.	Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie.	TAK
27.	Termin dostawy: max 6 tygodni od daty podpisania umowy	TAK
28.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 4

Łóżka medyczne hydrauliczne + szafki przyłóżkowe z blatem bocznym

Łóżka medyczne – 4 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Łóżka fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK
3.	Wymiary zewnętrzne łóżka: / Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm) / Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 980 mm (wymiar leża 850x2000)	TAK
4.	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami.	TAK
5.	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach.	TAK
6.	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt w części nożnej z możliwością wykorzystania jako półka do odkładania pościeli.	TAK
7.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	TAK
8.	Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.	TAK
9.	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.	TAK
10.	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: / - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20), / - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (±2°).	TAK
11.	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.	TAK
12.	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym	TAK
13.	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 380 - 820 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej.	TAK
14.	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie.	TAK
15.	Bezpieczne obciążenie min. 225	TAK
16.	Elementy wyposażenia łóżka: / Materac dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) / Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. / Wieszak kroplówki / Uchwyt uniwersalny / Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wykonane z aluminium. Mocowane do szczytów za pomocą tworzywowych zacisków zgodne z normą PN-EN 60601-2-52	TAK
17.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym biały.	TAK
18.	WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, / Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, / Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.	TAK
19.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK
20.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK
21.	Termin dostawy: max 7 tygodni od daty podpisania umowy	TAK

Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 4 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Szafki fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Wymiary szafki: / Wymiary blatu głównego: 500 x 400 mm, (+/- 30 mm) / Wymiary półki bocznej: 580 x 350 mm, (+/- 30 mm) / Wysokość: 850 mm, (+/-30 mm) / Szerokość: 500 mm, (+/-30 mm) / Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) / Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750 – 1050 mm (+/- 30 mm)	TAK
3.	Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV	TAK
4.	Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV	TAK
5.	Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka	TAK
6.	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa	TAK
7.	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo	TAK
8.	Koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem	TAK
9.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK
10.	Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający	TAK
11.	Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki wypełnień szczytów przy łóżkach	TAK
12.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem	TAK
13.	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego w momencie dostarczenia produktów	TAK
14.	Gwarancja: 24 miesiące	TAK
15.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK
16.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK
17.	Termin dostawy: max 7 tygodni od daty podpisania umowy	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 5

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - 4 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Materace fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016	TAK
2.	Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca.	TAK
3.	Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca	TAK
4.	Maksymalna waga pacjenta do 210 kg	TAK, podać
5.	Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony we:	TAK
5.1	wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy,	TAK
5.2	tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły	TAK
5.3	tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta,	TAK
5.4	tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5 minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty,	TAK
5.5	wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta	TAK
5.6	wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej	TAK
5.7	wskaźnik konieczności wezwania serwisu	TAK
5.8	przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca	TAK
5.9	przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji	TAK
5.10	wskaźnik CPR	TAK
6.	Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa	TAK
7.	Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta	TAK
8.	Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym	TAK
9.	Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze)	TAK
10.	Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami	TAK
11.	Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca 13 cm. (+/-2cm)	TAK
12.	Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego	TAK
13.	Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze.	TAK
14.	Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka.	TAK
15.	Maksymalna waga materaca do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny	TAK
16.	Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zarówno producenta jak i wykonawcy jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia	TAK
17.	Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i wykonawcy jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia	TAK
18.	Termin dostawy: max 8 tygodni od daty podpisania umowy	TAK
19.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 6

Materac przeciwodleżynowy stacjonarny - 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Materac przeciwodleżynowy dla pacjentów z odleżynami lub narażonych na odleżyny	TAK
2.	nowy i niepowystawowy – rok produkcji 2016	TAK
3.	Materac przeciwodleżynowy wykonany w technologii żelowej (materiał elastomerowy), będący wyrobem medycznym ,przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV), nie wymagający zasilania elektrycznego	TAK
4.	Model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany dla potrzeb przetargu	TAK
5.	Materac jednoczęściowy, zbudowany z pianki i otwartych kolumn żelowych. Wyposażony w piankowe leżysko, 2 warstwy kolumn żelowych (większych i mniejszych) oraz piankowej ramy zapewniającej stabilność materaca.	TAK
6.	Materac o nachylonej części piętowej ograniczającej ryzyko uszkodzenia pięt	TAK
7.	Materac przeciwodleżynowy wyposażony w dodatkowa warstwę kolumn żelowych w celu rozkładu ciśnienia we wrażliwej okolicy krzyżowej tak, aby zapobiegać odleżynom i zapewniać odpowiedni komfort pacjentowi. / Materac z możliwością wyposażenia w system dotleniania tkanek.	TAK
8.	Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka. Materac o wysokości 15 cm +/- 1 cm	TAK
9.	Materac o wymiarach 203x89x15 +/- 5 mm lub 213x89x15 +/- 5 mm dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka	TAK
10.	Konstrukcja żelowa materaca o otwartych kolumnach elastomerowych w kształcie kartki zapewnia maksymalna pamięć materiału, elastyczność i wytrzymałość.	TAK
11.	Warstwa żelowa o dużych kolumnach umiejscowiona w części krzyżowej zapobiega przemieszczeniu się pacjenta w nogi łóżka, kiedy wezgłowie jest uniesione.	TAK
12.	Materac wyposażony w 2 częściowy pokrowiec wykonany z nylonu, z okapnikiem, oddychający, z mikroklimatem, odprowadzający ciepło i wilgoć z ciała pacjenta, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny). Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej.	TAK
13.	Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Materac nie zawiera lateksu.	TAK
14.	System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 228 kg włącznie.	TAK
15.	Ognioodporny pokrowiec wewnętrzny pozwalający zmniejszyć siły tarcia i spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2	TAK
16.	Waga materaca nie przekraczająca 33 kg.	TAK
17.	Gwarancja 10 lat na materac, 3 lata na pokrowiec	TAK
18.	Instrukcja obsługi w j. pol, deklaracja zgodności, certyfikaty	TAK
19.	Termin dostawy: max 4 tygodnie od daty podpisania umowy	TAK
20.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………