   Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 1

Lampa szczelinowa z fotografią - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
I	Lampa szczelinowa - urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2016 lub 2017	TAK
1.	Typ powiększeń: 5-stopniowe	TAK
2.	Powiększenie okularu: 12,5x	TAK
3.	Stopnie powiększenia 5x, 10x, 16x, 25x, 50x	TAK
4.	Regulacja dioptriażu okularu: +/- 8D	TAK
5.	Regulacja PD: 55mm do 80mm	TAK
6	Źródło oświetlenia: 5W biały LED	TAK
7	Szerokość szczeliny: 0 do 16 mm	TAK
8	Kąt obrotu szczeliny: 90 stopni w prawo i lewo	TAK
9	Długość szczeliny: 1 do 16 mm	TAK
10	Pionowy kąt pochylenia lampy: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°	TAK
11	Filtry: transparentny, zielony, niebieski	TAK
12	Rotacja lampy: 90 stopni w prawo i lewo	TAK
II	Cyfrowa kamera wbudowana w lampę szczelinową	TAK
1	CCD: 1/2.5" CMOS	TAK
2	Rozdzielczość: 2592×1944 ppi, 5-megapixel	TAK
3	Wyjście Video:HD 1296×972 pixels	TAK
4	Częstotliwość klatek: 30 fps	TAK
5	Interfejs USB3.0	TAK
III	Komputer	TAK
1	System operacyjny: Windows®7, 8.1, 10 / 64 bit	TAK
2	Pamięć komputera: 2 GB lub więcej	TAK
3	CPU: Intel Core i5, 1.5 GHz lub więcej	TAK
4	Interface USB3.0	TAK
5	Rozdzielczość monitora: 1366×768 pixels lub więcej	TAK
IV	Oprogramowanie umożliwiające podgląd obrazu w czasie rzeczywistym oraz wykonanie i archiwizację zdjęć i filmów	TAK
V	Stolik elektromechaniczny na dwa urządzenia	TAK
VI	Pozostałe warunki
1.	Termin dostawy do 3 tygodni	TAK
2.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………
Zadanie nr 2

Ultrasonograf - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1	Aparat usg, fabrycznie nowy i niepowystawowy, rok produkcji 2016r lub 2017,	TAK
2	Waga aparatu bez głowic max 70 kg	TAK
3	Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz	TAK
4	Dynamika systemu min 170 dB	TAK
5	Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 2	TAK
6	Monitor TFT o orientacji pionowej i przekątnej min 19 cali	TAK
7	Min dwa gniazda głowic znajdujące się po obu stronach obudowy monitora na wysokości min 125 cm od podłoża	TAK
8	Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm.	TAK
9	Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm.	TAK
10	Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję	TAK
11	Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo min 360°	TAK
12	Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 500 GB. / Możliwość archiwizacji obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pendrive oraz na płytę CD.
13	Głębokość skanowania min 0,5 cm – 28 cm	TAK
14	Frame rate (liczba klatek na sekundę) min 600	TAK
15	Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne	TAK
16	Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC	TAK
17	Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE min 3000	TAK
18	Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. do: urologii, ginekologii, położnictwa, jamy brzusznej, badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, badań kolorektalnych, brachyterapii	TAK
19	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym / min 0,1 cm/s-10,8 m/s	TAK
20	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym / min 0,1 cm/s – 8,6 m/s	TAK
21	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20mm	TAK
22	Aparat Kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego głowicą convex , z zakresem pracy 2,5-6,0 MHz, – BK Medical 8820e	TAK
23	Aparat Kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego głowicą proktologiczną, objętościową 360º, z zakresem częstotliwości pracy 6,0 - 16,0 MHz- Bk Medical 2050	TAK
24	Videoprinter czarno – biały
	Możliwości Rozbudowy Aparatu	TAK
25	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną dwupłaszczyznową convex-linia	TAK
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 320	TAK
	b) Częstotliwość pracy głowicy min 6-12 MHz	TAK
	c)Dwa przycisku na głowicy do odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn	TAK
26	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną trzypłaszczyznową convex-convex-convex	TAK
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 320	TAK
	b) Częstotliwość pracy głowicy min 6-12 MHz	TAK
	c) Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie / płaszczyzn	TAK
	d) kanał biopsyjny przez środek głowicy	TAK
27	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające fuzję obrazów MRI z obrazami ultrasonograficznymi – do biopsji prostaty	TAK
	Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
28	Okres gwarancji min. 24 miesiące na aparat i głowice	TAK
29	Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski	TAK
30	Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem.	TAK
31	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.	TAK
32	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów.	TAK
33	Termin dostawy do 6 tygodni	TAK
34	Wykup aparatu USG model: BK Medical 2202-BLU o numerze seryjnym 1878813 za 27 675,00 zł. netto	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 3

Myjnia endoskopowa - 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016 lub 2017	TAK
2.	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów i bronchoskopów	TAK
3.	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu	TAK
4.	Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku polskim	TAK
5.	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.	TAK
6.	Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych	TAK
7.	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych dedykowanych konektorów	TAK
8.	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych	TAK
9.	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.	TAK
10.	Dezynfekcja w temperaturze max: 40ºC	TAK
11.	Czas trwania dezynfekcji max: 5 min	TAK
12.	Dwa płukania końcowe wodą po procesie dezynfekcji	TAK
13.	Pełne spectrum bójcze: B, Tbc, F, V, S	TAK
14.	Suszenie endoskopu gorącym powietrzem	TAK
15.	Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów	TAK
16.	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV	TAK
17.	Automatyczna samodezynfekcja myjni	TAK
18.	Zasilanie prądem trójfazowym	TAK
19.	Zasilanie wodą demi z instalacji szpitalnej	TAK
20.	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej	TAK
21.	Współpraca z posiadanym systemem raportującym Endoskan	TAK
22.	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)	TAK
23.	Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne.	TAK
24.	Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883-1 i 4	TAK
25.	Gwarancja min 24 miesiące	TAK
26.	Termin dostawy: max 6 tygodni od daty podpisania umowy	TAK
27.	Wyposażenie w preparaty chemiczne dla 100 cykli myjąco – dezynfekujących	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 4

Aparaty do hemodializy – 5 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Aparaty fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2016 lub 2017	TAK
2.	Aparat do wykonywania zabiegów hemodializy metodą jedno i dwuigłową	TAK
3.	Automatyczne profilowanie sodu i wielkości ultrafiltracji	TAK
4.	Pomiar klirensu mocznika metodą „on-line”	TAK
5.	Akumulator zapewniający min. 15 minut pracy aparatu w przypadku utraty zasilania sieciowego	TAK
6.	Objętościowy, ciągły pomiar ultrafiltracji	TAK
7.	Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach	TAK
8.	Przepływ dializatu od 0-300 –500- 800 ml/ min.	TAK
9.	Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy	TAK
10.	Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15 – 600 ml / min	TAK
11.	Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą click-clack	TAK
12.	Pompa heparyny z możliwością podania dawki bolus	TAK
13.	Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) bez dializatu	TAK
14.	Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy	TAK
15.	Możliwość wykonania hemodializy z dializatorem wysokoprzepływowym (high-flux)	TAK
16.	Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego	TAK
17.	Programy gorącej dezynfekcji	TAK
18.	Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru	TAK
19.	Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia	TAK
20.	Centralny system blokowania kół	TAK
21.	Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg hemodializy	TAK
22.	Filtracja płynu dializacyjnego	TAK
23.	Możliwość współpracy z centralnym systemem komputerowym	TAK
24.	Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce	TAK
25.	Interfejs komunikacji i oprogramowanie w języku polskim	TAK
26.	Łatwość utrzymania aparatu w czystości	TAK
27.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK
28.	Termin dostawy: do 9 tygodni od daty podpisania umowy	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 5

Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – model, typ	TAK
2.	Czynnik zabiegowy - powietrze	TAK
3.	Generowane zimne powietrze zabiegowe o temperaturze poniżej -30 °C ( np.: do -32°C )	TAK
4.	Skokowa regulacja nadmuchu zimnego powietrza	TAK, podać
5.	Trzy głowice chłodzące o różnej średnicy	TAK
6.	Prosty i czytelny ekran zabiegowy panelu sterowania	TAK
7.	Urządzenie o zwartej konstrukcji, wyposażone w 4 kółka jezdne	TAK
8.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz	TAK
9.	Gwarancja min. 2 lata	TAK
10.	Serwis w miejscu pracy urządzenia	TAK
11.	Szkolenia pracowników obsługujących urządzenia	TAK
12.	Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną	TAK
13.	Termin dostawy: do 4 tygodni od daty podpisania umowy	TAK
14.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………