Sprawa nr P/21/05/2017/KRD	Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

1. Kardiowerter defibrylujący resynchronizujący wraz z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze )
………………………………………………………………………………
Lp	PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Rok produkcji 2016 lub póżniej	TAK
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.	TAK
3.	Porty DF1/DF4 do wyboru	TAK
4.	Waga poniżej 82 gramów	TAK
5.	Energia defibrylacji dostępna w pierwszej terapii 35 J	TAK
6.	Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT	TAK
7.	Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów	TAK/NIE	TAK 10 pkt Nie 0 pkt
8.	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału	TAK
9.	Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją	TAK/NIE	TAK 10 pkt NIE 0 pkt
10.	Możliwość programowania V – V delay	TAK
11.	System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny1,5 T oraz 3 T , bez obszarów wykluczenia.	TAK/NIE	TAK 10 pkt NIE 0 pkt
12.	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
13.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem ( odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG)	TAK
14.	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	TAK
15.	Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia oversensingu fali „T” bez ingerencji w programowalne parametry czułości urządzenia	TAK
16.	Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia zakłóceń na elektrodzie RV	TAK
17.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)	TAK/NIE	TAK 10 pkt NIE 0 pkt
18.	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)	TAK/NIE	TAK 10 pkt NIE 0 pkt
19.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	TAK
20.	Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny	TAK
21.	Polarność stymulacji LV : uni/bipolarna	TAK
22.	Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u	TAK
23.	Co najmniej trzy różne konfiguracje impulsu stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna	TAK
24.	Co najmniej dwa programowalne parametry czułości komorowej oprócz parametru max. czułości	TAK
25.	Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru różne długości	TAK
26.	Elektrody do defibrylacji podskórne	TAK/NIE	TAK 10 pkt NIE 0 pkt
27.	Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru	TAK
28.	Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości, aktywne i pasywne, unipolarne i bipolarne	TAK
29.	Elektrody do LV : / uni i bipolarne oraz elektrody czteropolowe.	TAK
30.	Elektrody do LV o aktywnej fiskacji	TAK
31.	Zestaw do cewnikowania	TAK

2. Pozostały sprzęt

Lp.	Wkłócia – 100 szt.	PARAMETR WYMAGANY	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Średnica 9 – 10 Fr ( zestaw wkłucia powinien składać się / z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki / z końcówką luer ) / w zależności od bieżącego zapotrzebowania	TAK

3. Stymulator trójjamowy resynchronizujący z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze )
……………………………………………………………………………

Lp	PARAMETRY GRANICZNE	PARAMETR WYMAGANY	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Rok produkcji 2016 lub póżniej	TAK
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.	TAK
3.	Waga do 27 gramów, objętość do 16 cm3	TAK
4.	Możliwość zaprogramowania parametru stymulacji w zakr. min. 0,5-8,0 V	TAK
5.	Automatyczny pomiar progu stymulacji na LV	TAK
6.	IEGM wewnątrzsercowy – minimum 14 min	TAK
7.	Obecne algorytmy niedopuszczające do zaprzestania stymulacji resynchronizującej – min. 2	TAK
8.	Obecny algorytm stabilizujący rytm komór w trakcie napadu migotania przedsionków	TAK
9.	Obecny algorytm zapobiegający napadowemu migotaniu przedsionków	TAK
10.	Program nocny	TAK/NIE	TAK 10 pkt NIE 0 pkt
11.	Histogramy rytmu przedsionkowego i komorowego	TAK
12.	Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości	TAK
13	Elektrody o pasywnej fiksacji A i V sterydowe unipolarne i biopolarne o dł od 52 cm do 58 cm	TAK
14	Elektrody o aktywnej fiksacji A i V sterydowe unipolarne i biopolarne o dł od 52 cm do 58 cm	TAK
15	Zestaw do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny	TAK
16	Sterowalny zestaw do wprowadzania do CS	TAK
17	Zestaw do cewnikowania poszczególnych ujść żył serca do zatoki wieńcowej	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Należy bezwzględnie podać stosowną informację w parametrach które są punktowane. Brak jednoznacznej informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty. Nie będzie możliwe w/w informacje uzupełnić po otwarciu ofert.

        ……………………….
        (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)