   Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 1

Respirator transportowy - 3 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr punktowany	Wymogi graniczne TAK/NIE	Potwierdzenie - parametr / oferowany
I.	Wymagania ogólne respiratora
	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci fabrycznie nowy i niepowystawowy, rok produkcji 2017,		Tak
	Waga respiratora do 4 kg		TAK / PODAĆ
	Respirator odporny na wstrząsy		TAK / PODAĆ
	Respirator o stopniu ochrony min IP34		TAK / PODAĆ
	respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym		Tak
	Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy		Tak
	Obsługa i komunikaty w języku polskim		Tak
	Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px.		Tak
	System testów sprawdzających działanie respiratora		Tak
	Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora		Tak
	Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci		Tak
	Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia		Tak
II.	Zasilanie Pneumatyczne
	Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny		Tak
	Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min		Tak
III.	Zasilanie Elektryczne
	Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz		Tak
	Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny.		TAK / PODAĆ
	Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny		Tak
III.	Tryby wentylacji
	Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym		Tak
	Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca		Tak
	SIMV z PS		Tak
	Wentylacja PSV		Tak
	CPAP		Tak
	Możliwość programowania westchnięć		Tak
	Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji,		Tak
	Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV		Tak
	Pauza wdechowa oraz wydechowa		Tak
	Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o / określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2	Regulacja przepływu powyżej 60 l/min – 5pkt.	TAK/NIE / PODAĆ
	Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels	TAK – 5pkt	TAK/NIE / PODAĆ
	Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową	TAK – 5pkt	TAK/NIE / PODAĆ
	Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. / Pomiar min. / - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator / - Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O)	TAK – 20pkt	TAK/NIE / PODAĆ
IV.	Parametry regulowane
	Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min		Tak, podać
	Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml		Tak, podać
	Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek.		Tak
	Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50%		Tak
	Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2		Tak
	Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O		Tak
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min		Tak
	Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego		Tak
	Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O		Tak
	Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O		Tak
V.	Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji		Tak
	Aktualnie prowadzony tryb wentylacji		Tak
	Rzeczywista całkowita częstość oddechowa		Tak
	Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa)		Tak
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa)
	Ciśnienie szczytowe		Tak
	Ciśnienie średnie		Tak
	Ciśnienie Plateau		Tak
	Ciśnienie PEEP		Tak
	% Przeciek		Tak
	Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot
	Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. / Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂, CO2		Tak
	Integralny pomiar stężenia tlenu		Tak
	Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji		Tak
VI.	Prezentacja graficzna
	Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych		Tak
	Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : / przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas		Tak
	Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji.		Tak
	Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych).		Tak
VII.	Alarmy
	Braku zasilania w energię elektryczną		Tak
	Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta		Tak
	Stężenia tlenu min/max		Tak
	Za wysokiej częstości oddechowej		Tak
	Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego		Tak
	Alarm bezdechu		Tak
	Awaria zasilania w tlen		Tak
	Zatkania gałęzi wydechowej		Tak
	Rozładowanie akumulatora		Tak
	Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem		Tak
VIII.	Inne wymagania
	Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora		Tak
	Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji.		Tak
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów		Tak
	Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. na urządzenie		Tak
	Uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka – 3 szt. / podstawa jezdna – 1 szt.		Tak
	Torba transportowa		Tak
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą		Tak
	Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji		Tak
	Gwarancja min. 24miesiące		Tak
	Autoryzowany serwis		Tak, podać
	Czas reakcji serwisu-podjęta naprawa w ciągu 96 godz.
	Szkolenie personelu.		Tak
	Termin dostawy do 8 tygodni 10 tygodni		Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 2

Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych - 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
	Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metoda inwazyjna i bezinwazyjną oraz saturacji żylnej
1	Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi - fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2017,	Tak
2	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: / - bez użycia cewnika Swan-Ganza, / - drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej,	Tak
3	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: / - bez użycia cewnika Swan-Ganza, / - drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy)	Tak
4	Ciągły pomiar saturacji żylnej: / - pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego / z modulem optycznym / - pomiar saturacji żylnej centralnej przy użyciu oksymetrycznego cewnika / Swan-Ganza	Tak
5	Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: / - rzut serca (CO); / - objętość wyrzutowa (SV); / - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); / - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); / - indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); / - indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); / - indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); / - całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); / - wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); / - indeks funkcji serca (CFI); / - wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); / - saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2));	Tak
6	Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: / - dla CCO co min. 20 sek / - dla SvO2 i ScvO2 co min 2 sek.	Tak
7	Wyświetlanie danych w postaci ekranów: / - kokpit; / - interwencyjny; / - fizjologiczny; / - drzewa decyzyjnego; / - graficzny; / - tabelaryczny; / - wartości cyfrowych; / - GPS;	Tak
8	Ekran typu „kokpit”: / - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów / terapii i alarmów; / - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; / - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; / - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale / czasowym; / - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie	Tak
9	Ekran interwencyjny: / - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, / wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz / stanu mierzonego parametru określonego kolorem.	Tak
10	Ekran fizjologiczny: / - możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu / całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), / pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego / oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); / - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2); / - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	Tak
11	Ekran zależności danych: / - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; / - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej / - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów	Tak
12	Ekran trendów graficznych: / - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych / parametrów; / - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; / - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy / kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych / z zakresami alarmów	Tak
13	Ekran trendów tabelarycznych: / - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości / cyfrowe) monitorowanych parametrów; / - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; / - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy / kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych / z zakresami alarmów	Tak
14	Ekran wartości cyfrowych: / - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; / - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale / czasowym; / - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie / - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy / kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych / z zakresami alarmów	Tak
15	Ekran GPS: / - pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma / wybranymi parametrami; / - możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych / parametrów w czasie; / - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; / - możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych / parametrów / - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy / kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych / z zakresami alarmów	Tak
16	Ekran dotykowy o przekątnej min 10 cali i rozdzielczości min 768x1024	Tak
17	Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej.	Tak
18	Pamięć trendów monitora min. 72 godz.	Tak
19	Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do dalszej obróbki) lub JPG	Tak
20	Menu w języku polskim	Tak
21	Waga aparatu nie więcej niż 3 kg	Tak
22	Możliwość rozbudowy poprzez moduł i pomiar rzutu serca metodą nieinwazyjną za pomocą mankietu ciśnieniowego zakładanego na palec	Tak
23	Moduł/kabel do pomiaru saturacji krwi żylnej	Tak
24	Stojak jezdny do zawieszenia monitora z uchytem do podwieszenia soli fizjologicznej	Tak
25	Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim
26	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
27	Do monitora należy dołączyć: / - zestaw jednorazowy do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem / termodylucji przezpłucnej – 1 szt / - zestaw jednorazowy do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem / metody analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi – 1 szt / - wkłucie centralne oksymetryczne – 1 szt	Tak
27	Okres gwarancji urządzenia (nie dotyczy części zużywalnych) – 24 miesiące	Tak
28	Dostępność części serwisowych – min. 7 lat od daty zakupu	Tak
29	Termin dostawy do 4 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 3

Materac zmiennociśnieniowy z możliwością przełączania trybu pracy na statyczny - 4 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Materace fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2017	Tak
2.	Profilaktyka i leczenie odleżyn , wskazany na wszystkich poziomach ryzyka	Tak
3.	Materac hybrydowy, może być wykorzystany w zależności od potrzeb i stanu klinicznego pacjenta jako -zmiennociśnieniowy z podłączoną pompą (zmiennociśnieniowy działający w systemie 1 w 2, to oznacza, że masa pacjenta rozłożona jest na 50% powierzchni), cykl pracy 8 min -> co 4 min zmieniają się komory które są napompowane - stałociśnieniowy bez pompy (statyczny materac piankowy)	Tak
4.	materac zmiennociśnieniowy pozwala na osiągnięcie maksymalnie 27mmHg i minimum 10mmHg, zmniejszając kompresje do 15mmHg	Tak
5.	klasa IIa wg Medical Device Classification	Tak
6.	wymiary 197x88x17 cm (+/- 1 cm)	Tak
7.	waga z zakresu 11,5 do 12,0 kg	Tak
8.	materac zbudowany z pianki FRAME, zmodyfikowanej pianki polieterowej RX33/120 umieszczonej po bokach materaca i pod strefą pięt oraz z pianki polieterowej RX39/120 wbudowanej w komory rurowe	Tak
9.	Materac składa się z 3 integralnych części -część głowy to gąbka, pianka o wysokiej wydajności z klinicznie udowodnionymi korzyściami -część tułowia to rury, wymienne komory rurowe (8-10 szt.) wypełnione pianką -część pięt to rury, wymienne komory rurowe (8 szt.) wypełnione pianką i ułożone na piance RX33/120, wyraźnie cieńsze niż w części tułowia ze względu na dodatkową ochronę pięt i niwelowanie sił ścinających	Tak
10.	materac dostosowany do pacjentów o masie ciała do 250kg	Tak
11.	posiada zawór CPR	Tak
12.	materac kładzie się bezpośrednio na ramie łóżka	Tak
13.	warunki pracy -temperatura +5°C do +40°C -wilgotność względna 15% do 93% bez kondensacji ciśnienie atmosferyczne 700hPa do 1060 HPa
14.	Poszycie materaca – pokrowiec / - bezszwowy, szwy zgrzewne / - pokrowiec ma rozciągliwość tkanek – redukuje ścinanie i tarcie podczas ruchu / - wodoodporny - paroprzepuszczalny - możliwość czyszczenia detergentami i środkami / dezynfekcyjnymi - antypoślizgowy – prześcieradło na materacu nie zwija się, / materac położony na ramie łóżka nie przesuwa się	Tak
15.	Pompa klasa IIa według Medical Device Classification: / - Wymiary 33,5x23,3x16,5 cm (+/- 1 cm) - waga w zakresie od 3,0 do 4,0 kg - zasilanie 230V - kabel zasilający min 5m / - cicha - prosta w obsłudze, obsługa intuicyjna - wyposażona w blokadę, po 2 min następuje blokada ustawień aby eliminować przypadkowe zmiany w ustawieniach - sygnał dźwiękowy informuje o zmianach pracy - możliwość ustawienia komfortu leżenia na 3 poziomach, domyślne ustawienie to „medium”, można zaprogramować materac „bardziej” twardy lub miękki - ”dziennik błędów” – „pamięć” zapisuje informacje o działaniu pompy i materaca. - nie wymaga używania filtrów	Tak
16.	Gwarancja min. 24miesiące	Tak
17.	Certyfikaty: / ISO9001 / ISO13485 norma EN 60601-1-2 (definiuje poziomy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń i określa max poziom emisji elektromagnetycznej)	Tak
18.	Termin dostawy do 4 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 4

Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
	Urządzenia fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2017	Tak
	Maksymalne wymiary zewnętrzne: (w;s;g): 210 cm x 65 cm x 80 cm. Zamawiający posiada ograniczoną przestrzeń.	Tak
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa.	Tak
	Drzwi uchylne do dołu, automatycznie blokowane podczas procesu.	Tak
	Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 10 kW +/- 10%. Wykorzystanie istniejącego zasilania elektrycznego.	Tak
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych.	Tak
	Pojemność komory: minimum 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1,	Tak
	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych mikrochirurgicznych , osprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego.	Tak
	Kondensator pary wodnej zmniejszającej zawilgocenie instalacji wentylacyjnej. / Wbudowany układ odzysku ciepła .	Tak
	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej.	Tak
	Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej dolnej części komory.	Tak
	Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej .	Tak
	Czujnik zapchania lub uszkodzenia systemu filtrującego suszarki .	Tak
	Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu .	Tak
	Wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów pracy, z wyraźnym wydrukiem (po stronie wyładowczej).	Tak
	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowaną).	Tak
	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego lub pompy spustowej.	Tak
	Pompy myjące w układzie mycia: / -wydajność pomp min 300 l/min 400 l/min / -wirniki pomp myjącej wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie środków chemicznych.	Tak
	Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.	Tak
	Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących.	Tak
	Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu .	Tak
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.	Tak
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.	Tak
	Sterownik wyposażony w złącze 485 lub RS 232. Możliwość współpracy z komputerem PC i systemem ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi .	Tak
	Programy dezynfekcji termicznej 93⁰C/10 min. i chemiczno-termicznej 55⁰C.
	Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.	Tak
	Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej oraz rozładowczej).	Tak
	Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury i czasem suszenia.	Tak
	Wszystkie Komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.	Tak
	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego.	Tak
	Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury lub panelu sterownika.	Tak
	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia .	Tak
	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji.	Tak
	Ramiona spryskujące zapewniające bezpośredni natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu.	Tak
	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.	Tak
	Przeszklone drzwi komory minimum 75%.	Tak
	Automatyczne elektryczne ryglowanie drzwi komory myjni.	Tak
	Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l. każdy.	Tak
	Certyfikat CE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).	Tak
	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1	Tak
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.	Tak
	Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz	Tak
	Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: / -wody zimnej / -wody zmiękczonej, / -wody demineralizowanej, / Prędkość poboru wody minimum 25l/minutę. / Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza.	Tak
	Komplet wyposażenia dla myjni:
	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności minimum 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm), minimum 4 poziomy mycia, możliwość demontażu wybranego poziomu w celu umycia większych elementów. / Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Materiał stal kwasoodporna. Ilość – 2 szt.	Tak
	Wózek transportowy dokowany do myjni – 2 szt. / W przypadku kompatybilności z posiadanymi przez Sterylizatornię wózkami załadowczymi możliwość rezygnacji z dostawy wózków.	Tak
46.	Gwarancja min. 24miesiące	Tak
47.	Termin dostawy do 8 tygodni 10 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 5

Zgrzewarka rotacyjna – 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1	Obudowa zgrzewarki wykonana ze stali nierdzewnej .	Tak
2	Temperatura zgrzewania z regulacją bezstopniową w zakresie 80 – 220 ⁰C / Cyfrowy wyświetlacz temperatury.	Tak
3	Tolerancja temperatury +/- 2% Temperatura zgrzewania kontrolowana przez mikroprocesor zgodnie z DIN 58953 - 7	Tak
4	Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz	Tak
5	Moc urządzenia 500 W +/- 10%	Tak
6	Prędkość zgrzewania 10 m / min.	Tak
7	Odległość zgrzewu od krawędzi / 0 – 35 mm	Tak
8	Automatyczne włączanie systemu.	Tak
9	Wbudowana skomputeryzowana drukarka igłowa z wydrukiem jednoliniowym, wzdłuż uszczelnienia obsługa przy użyciu klawiatury komputerowej, instrukcja obsługi zawarta w menu.	Tak
10	Interfejs szeregowy RS -232 do zewnętrznego komputera	Tak
11	Szerokość zgrzewu 12 mm.	Tak
12	Stała siła nacisku ( 100 N).	Tak
13	Blokada procesu zgrzewania przy 5⁰C odchylenia od wartości zadanej temperatury.
14	Zatrzymanie napędu rolek po 30 sekundach oczekiwania, wejście w stan oszczędzania energii w przerwie 10 – 120 min.	Tak
15	Prosta wymiana taśmy z łatwym dostępem od przodu.	Tak
16	Data i godzina sterylizacji, data przydatności z automatyczną aktualizacją funkcji zegara i kalendarza.	Tak
17	Funkcje drukarki: numer partii, numer użytkownika, numer procesu, oznakowanie CE, wydruk tekstowy alfanumeryczny z regulacją wielkości czcionki, możliwość stosowania piktogramów.	Tak
18	Wymiary max. 800 x 300 x 250 mm / (szerokość x głębokość x wysokość)	Tak
19	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2017	Tak
20	Gwarancja min. 24miesiące	Tak
21.	Termin dostawy do 8 tygodni 10 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 6

Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Sterowanie mikroprocesorowe	Tak
2.	Pojemność komory mycia ok.40l.	Tak
3.	Komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej , o grubości minimum 1,5 mm.	Tak
3.	Pokrywa komory mycia wykonana ze stali kwasoodpornej z izolacją termiczną i akustyczną .	Tak
4.	Stelaż na tacę z narzędziami.	Tak
5.	Rama, obudowa drzwi, pokrywa wykonana ze stali kwasoodpornej	Tak
6.	Czujnik minimalnego wymaganego poziomu wody w komorze mycia.	Tak
7.	Programowanie temperatury mycia w zakresie 20-80 ⁰C.	Tak
8.	Automatyczny układ odgazowywania kąpieli mycia.	Tak
9.	Programowanie czasu mycia od 1 do 30 min.	Tak
10.	Wyświetlacz temperatury rzeczywistej i zaprogramowanej, oraz wyświetlacz czasu pracy.	Tak
11.	Możliwość programowania trybu pracy generatora ultradźwięków – ciągły/impulsowy	Tak
12.	Częstotliwość ultradźwięków 35-40 kHz	Tak
13.	Moc układu grzania max. 1600 W +/- 10%	Tak
14.	Wymiary komory mycia: 600 x 400 x 250 mm (d x s x g ).Umożliwiająca umieszczenie kontenera o wymiarach min. 550mmx300mmx160mm.	Tak
15.	Wymiary zewnętrzne max. 1000mm x 650mmx 850 mm ( d x s x w ), montaż w miejsce istniejącej myjni.	Tak
16	Urządzenie fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2017	Tak
17	Gwarancja min. 24miesiące	Tak
18.	Termin dostawy do 8 tygodni 10 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

……………………
Zadanie nr 7

Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1.	Materace fabrycznie nowe i niepowystawowe – rok produkcji 2017	TAK
2.	Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca.	TAK
3.	Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca	TAK
4.	Maksymalna waga pacjenta do 210 kg	TAK, podać
5.	Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony we:	TAK
5.1	wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy,	TAK
5.2	tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły	TAK
5.3	tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta,	TAK
5.4	tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5 minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty,	TAK
5.5	wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta	TAK
5.6	wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej	TAK
5.7	wskaźnik konieczności wezwania serwisu	TAK
5.8	przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca	TAK
5.9	przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji	TAK
5.10	wskaźnik CPR	TAK
6.	Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa	TAK
7.	Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta	TAK
8.	Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym	TAK
9.	Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze)	TAK
10.	Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami	TAK
11.	Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca 13 cm. (+/-2cm)	TAK
12.	Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego	TAK
13.	Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze.	TAK
14.	Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka.	TAK
15.	Maksymalna waga materaca do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny	TAK
16.	Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zarówno producenta jak i wykonawcy jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia	TAK
17.	Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i wykonawcy jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia	TAK
18.	Termin dostawy: max 8 tygodni od daty podpisania umowy	TAK
19.	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 8

Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 3 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
Lp.	Opis parametrów wymaganych
1	Łóżka fabrycznie nowe i niepowystawowe rok produkcji 2017	TAK
2	Łóżko do intensywnej opieki medycznej posiadające stabilną i bezpieczną konstrukcję ze stali lakierowanej proszkowo opartą na trzech kolumnach cylindrycznych umożliwiającej łatwą dezynfekcję.	TAK
3	Leże łóżka 4-sekcyjne, segmenty leża wypełnione odejmowanymi, wygodnymi w dezynfekcji panelami z tworzywa ABS	TAK
4	Wymiar całkowity przy podniesionych barierkach: 2120 x 950 mm (±20mm)	TAK / Podać
5	Wymiary leża: 2000 x 850 mm (±20mm)	TAK / Podać
6	Zintegrowane przedłużenie leża o min. 200 mm	TAK / Podać
7	Leże wyposażone w ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca	TAK
8	Segment pleców z tworzywa HPL, przezierny dla promieni RTG, wyposażony w pozycjoner kasety RTG	TAK
9	Segment pleców z dźwignią nagłego zwolnienia CPR (dźwignia umieszczona po obu stronach łóżka)	TAK
10	Elektryczne sterowanie łóżkiem przy pomocy: / - panelu centralnego / - dwustronnych sterowników w barierkach bocznych / - sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem	TAK
11	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450-850 mm (±20mm)	TAK / Podać
12	Elektryczna regulacja części leża segmentu oparcia pleców 70º (±2°)	TAK / Podać
13	Automatyczne zatrzymanie segmentu oparcia pleców w pozycji nachylenia 30º	TAK
14	Elektryczna regulacja segmentu podparcia ud 32º (±2°)	TAK / Podać
15	Regulacja segmentu podudzi za pomocą mechanizmu zapadkowego	TAK
16	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga 16º (±2°)	TAK / Podać
17	Elektryczna regulacja przechyłów bocznych min. 20º dostępna przy ustawieniu wysokości leża łóżka 650mm (±20mm)	TAK / Podać
18	Funkcja autoregresji leża łóżka zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn	TAK
19	Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji min. 110 mm	TAK / Podać
20	Segment podparcia ud z funkcją auto-regresji min. 70 mm	TAK / Podać
21	Barierki boczne wykonane z tworzywa ABS, czteroczęściowe, o wysokości min. 42 cm, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową,	TAK / Podać
22	Barierki boczna od strony głowy wyposażona we wskaźnik kąta pochylenia oparcia pleców z podziałką z zaznaczeniem kąta 0° i 30°	TAK
23	Barierki boczna od strony nóg wyposażona we wskaźnik kąta pozycji TR/aTR z podziałką z zaznaczeniem kąta 0°	TAK
24	Dwustronne sterowniki wbudowane w barierki boczne dla pacjenta zabezpieczone przed nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność wciśnięcia przycisku „GO”.	TAK
25	Szczyty wykonane z tworzywa ABS, z możliwością szybkiego wyjęcia	TAK
26	Możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów i barierek łóżka	TAK
27	Panel sterowania funkcjami łóżka dla personelu umieszczony wysuwanej półce na pościel z możliwością umieszczenia na szczycie od strony nóg	TAK
28	Panel sterowania wyposażony w oznaczony na zielono przycisk aktywacji „GO”, konieczność aktywacji panelu po 3 min. bezczynności	TAK
29	Panel sterowania wyposażony w oznaczony na czerwono przycisk bezpieczeństwa „STOP”, blokujący wszystkie funkcje elektryczne łóżka	TAK
30	Możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji łóżka	TAK
31	Oddzielne, oznaczone wyraźnymi piktogramami przyciski natychmiastowej pozycji przeciwwstrząsowej oraz CPR.	TAK
32	Panel sterowania wyposażony we wskaźnik naładowania baterii oraz wskaźnik podłączenia łóżka do zasilania	TAK
33	Pozycja krzesła kardiologicznego uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego przycisku.	TAK
34	Pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców do 70° oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie za pomocą przycisków oznaczonych wyraźnymi piktogramami na panelu sterowania i sterownikach w barierkach.	TAK
35	Panel wyposażony w przycisk podświetlenia leża łóżka	TAK
36	Panel wyposażony w duży kolorowy wyświetlacz LCD pokazujący aktualnie wykonywaną funkcję sterowania leżem łóżka.	TAK
37	Wyświetlanie aktualnie wykonywanej funkcji leża łóżka w postaci obrazu graficznego wraz z podaniem wartości (aktualnej wysokości, kąta nachylenia leża) oraz blokady funkcji.	TAK
38	Koła podwójne o średnicy min. 150 mm wyposażone w centralny hamulec, z możliwością blokady oraz jazdy kierunkowej. Dodatkowe 5-te koło zwiększające mobilność łóżka.	TAK / Podać
39	Minimalne bezpieczne obciążenie robocze łóżka min. 250 kg	TAK / Podać
40	Łóżko zaopatrzone w akumulator żelowy uruchamiający się w przypadku odłączenia od sieci pozwalający na wykonanie min. 200 pełnych cykli	TAK / Podać
41	W narożnikach możliwość montażu statywów do kroplówki i wysięgnika na ręce	TAK
42	Wyposażenie łóżka: / 1. Materac szpitalny, Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. min. 12cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) / Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. / 2. Wieszak kroplówki z 4-ma haczykami – 2 szt. / 3. Uchwyt na worki na mocz / 4. Wózek – asystor oddziałowy wykonany ze stali nierdzewnej w połączeniu z tworzywem ABS. Lekka i mobilna konstrukcja, odporna na promienie UV, zarysowania i obicia. Wyposażony w 3 szuflady: 2 standard i 1 wysoką oraz półkę dolną. Teleskopowe prowadnice szuflad umożliwiające otwarcie 110%. Gładkie fronty szuflad z tworzywa ABS z wyprofilowanymi uchwytami i miejscem na etykietę. Kształt szuflad umożliwiający stosowanie koszy w systemie ISO o wymiarach 600x400x100 i 600x400x200 mm. Blat roboczy i półka dolna ze stali nierdzewnej z podniesionym rantem. Uchwyt boczny do prowadzenia wózka. 4 podwójne kółka ø 100 mm w tym min. 2 z hamulcem, krążki odbojowe. Wymiary całkowite: 730 x 420 x 1030 mm (±20mm). Wymiary blatu roboczego: 680 x 420 mm (±20mm). Szuflada standard: 560 x 370 x 120 mm (±20mm). Szuflada wysoka: 560 x 370 x 240 mm (±20mm)	TAK / Podać
43	Instrukcja obsługi w j. polskim – przy dostawie	TAK
44	Termin dostawy: do 5 tygodni od daty podpisania umowy	TAK
45	Gwarancja – min. 24 miesiące	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………