   Załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 4

Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
	Urządzenia fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2017	Tak
	Maksymalne wymiary zewnętrzne: (w;s;g): 210 cm x 65 cm x 80 cm. Zamawiający posiada ograniczoną przestrzeń.	Tak
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa.	Tak
	Drzwi uchylne do dołu, automatycznie blokowane podczas procesu.	Tak
	Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 10 kW +/- 10%. Wykorzystanie istniejącego zasilania elektrycznego.	Tak
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych.	Tak
	Pojemność komory: minimum 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1,	Tak
	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych mikrochirurgicznych , osprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego.	Tak
	Kondensator pary wodnej zmniejszającej zawilgocenie instalacji wentylacyjnej. / Wbudowany układ odzysku ciepła .	Tak
	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej.	Tak
	Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej dolnej części komory.	Tak
	Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej .	Tak
	Czujnik zapchania lub uszkodzenia systemu filtrującego suszarki .	Tak
	Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu .	Tak
	Wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów pracy, z wyraźnym wydrukiem (po stronie wyładowczej).	Tak
	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowaną).	Tak
	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego lub pompy spustowej.	Tak
	Pompy myjące w układzie mycia: / -wydajność pomp min 300 l/min 400 l/min / -wirniki pomp myjącej wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie środków chemicznych.	Tak
	Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.	Tak
	Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących.	Tak
	Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu .	Tak
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.	Tak
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.	Tak
	Sterownik wyposażony w złącze 485 lub RS 232. Możliwość współpracy z komputerem PC i systemem ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi .	Tak
	Programy dezynfekcji termicznej 93⁰C/10 min. i chemiczno-termicznej 55⁰C.
	Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.	Tak
	Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej oraz rozładowczej).	Tak
	Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury i czasem suszenia.	Tak
	Wszystkie Komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.	Tak
	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego.	Tak
	Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury lub panelu sterownika.	Tak
	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia .	Tak
	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji.	Tak
	Ramiona spryskujące zapewniające bezpośredni natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu.	Tak
	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.	Tak
	Przeszklone drzwi komory minimum 75%.	Tak
	Automatyczne elektryczne ryglowanie drzwi komory myjni.	Tak
	Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l. każdy.	Tak
	Certyfikat CE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).	Tak
	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1	Tak
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.	Tak
	Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz	Tak
	Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: / -wody zimnej / -wody zmiękczonej, / -wody demineralizowanej, / Prędkość poboru wody minimum 25l/minutę. / Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza.	Tak
	Komplet wyposażenia dla myjni:
	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności minimum 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm), minimum 4 poziomy mycia, możliwość demontażu wybranego poziomu w celu umycia większych elementów. / Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Materiał stal kwasoodporna. Ilość – 2 szt.	Tak
	Wózek transportowy dokowany do myjni – 2 szt. / W przypadku kompatybilności z posiadanymi przez Sterylizatornię wózkami załadowczymi możliwość rezygnacji z dostawy wózków.	Tak
46.	Gwarancja min. 24miesiące	Tak
47.	Termin dostawy do 8 tygodni 10 tygodniT	Tak
48.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta	Tak/podać

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………