Numer sprawy P/46/10/2017/STER                                                                   Starachowice dn. 2.11.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 606045-N-2017 z dnia 25.10.2017r./

na dostawę opakowań i testów sterylizacyjnych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 1 poz.14.

Czy można zaoferować w poz. nr 14 rękawy papierowo-foliowe z fałdą o wymiarach 380 x 80 x 100m ?

Ad.1: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr  1 poz. Nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 4 rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 120mm x 200m?

Ad.2: Tak. Zamawiający dopuści rękaw 120mm x 200m.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pakietu nr 1 poz nr 9.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 9 rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 350mm x 200m lub 400mm x 200m?

Ad.3: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pakietu nr  1 poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 11 rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 200x55x100m?

Ad.4: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu nr  1 poz. Nr 12.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 12 rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 250x60x100m?

Ad.5: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pakietu nr 1 poz. Nr 13.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 13 rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 300x70x100m?

Ad.6: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o temperaturze zgrzewania 180°C – 220°C?

Ad.7: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Ad.8: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pakietu nr  1.

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie tylko do obowiązujących norm tj. EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

Ad.9: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pakietu nr 1.Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Ad.10: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 11:

Dotyczące pakietu nr 1 poz.12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 250x60x100m?

Ad. 11: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 300x60x100m?

Ad. 12: Tak zamawiający wraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 14.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 380x80x100m?

Ad. 13: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14:

Dotyczące pakietu nr 2 poz. 10-14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Ad. 14: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Dotyczące projektu umowy.

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 15: Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16:

Dotyczące projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Ad. 16: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Dotyczące projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapewnienia ciągłości dostaw określonych w § 5 ust. 1 z 90 dni do 60 dni?

Ad. 17: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Dotyczące projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku opóźnienia w reklamacji naliczana była od części umowy niezrealizowanej?

Ad. 18: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Dotyczące pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające pięciowarstwową folię. Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Ad. 19: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczące pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 150-190°C?

Ad. 20: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 4.

Czy w miejsce rękawa 125mmx200mb Zamawiający dopuści rękaw 120mmx200mb?

Ad. 21: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 9.

Czy w miejsce rękawa 380mmx200mb Zamawiający dopuści rękaw 400mmx200mb lub 350mmx200mb?

Ad. 22: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Dotyczące pakiet nr 1 poz. 10.

Czy w miejsce rękawa 150mmx50mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 150mmx55mmx100mb?

Ad. 18: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 11.

Czy w miejsce rękawa 200mmx50mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 200mmx60mmx100mb?

Ad. 24: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 13.

Czy w miejsce rękawa 300mmx65mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 300mmx70mmx100mb?

Ad. 25: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Dotyczące pakietu nr 1 poz. 14.

Czy w miejsce rękawa 350mmx80mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 350mmx75mmx100mb?

Ad. 26: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Dotyczące pakietu nr 4 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści testy symulacyjne Bowie Dck, posiadający 4 żółte pola wskaźnikowe przebarwiające się po sterylizacji na kolor czarny?

Ad. 27: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Dotyczące pakietu nr 4 poz. 7.

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Ad. 28: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Dotyczące pakietu nr 4 poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą BLITZ posiadające sześć miejsc informacyjnych: w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu?

Ad. 29: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Dotyczące pakietu nr 4 i 5.

Asortyment ujęty w Pakiecie nr 4 i 5 nie jest wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie oraz dokumenty wydane przez producenta wyrobu.

Ad. 30: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1, punkt a.

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy…”

Ad. 31: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1, punkt c.

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „0,1% wartości brutto jednorazowej dostawy: …”.

Ad. 32: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

Dotyczące pakietu nr 2 poz. 10 – 12.

Czy Zamawiający dopuści włókninę zgodną z SIWZ, w kolorach niebieski / zielony?

Ad. 33: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34:

Dotyczące pakietu nr 6.

Czy Zamawiający wymaga naboi do sterylizatora gazowego Steri Vac zgodnego z instrukcja użytkowania

sterylizatora ?

Ad. 34: Tak. Zamawiający wymaga.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl