## Arkusz1
nr sprawy P/55/11/2017/RTG
Zadanie nr 1
UNIWERSALNY CYFROWY APARAT RTG DO ZDJĘĆ Z FUNKCJĄ DUAL ENERGY I TOMOSYNTEZĄ
informacje ogólne |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Typ/model, producent | podać
Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty | Bez punktacji
(tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania
Deklaracja zgodności na cały cyfrowy aparat i Certyfikat CE | TAK | Bez punktacji
Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2017 roku | TAK | Bez punktacji
Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
Wykonanie projektu usytuowania aparatu oraz obliczenia osłon stałych w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
Sufitowy statyw lampy RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK | Bez punktacji
Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | >= 400 [cm] | >= 450 [cm] – 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | >= 240 [cm] | >= 260 [cm] – 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Zakres pionowego ruchu lampy | >= 155 [cm] | >= 160 [cm] – 5 pkt.
Poniżej – 0 pkt.
Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | >= 360 [°] - kąt pełny | wyższa niż wymagana – 5 pkt.
wartość wymagana – 0 pkt
Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | >= 250 [°] | >= 260 [°] - 5 pkt.
Poniżej – 0 pkt
Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK | Bez punktacji
Wielkość dotykowego panela na kołpaku lampy | >= 6 [”] | Bez punktacji
Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs lub mA i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK | Bez punktacji
Wyświetlanie odległości SID oraz kąta lampy rtg na ekranie dotykowym | TAK | Bez punktacji
Automatyczny zmotoryzowany ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych oraz ruchem pionowym blatu stołu | TAK | Bez punktacji
Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 | Bez punktacji
Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,2 | Bez punktacji
Nominalna moc małego ogniska | >= 35 [kW] | >= 38 [kW]– 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Nominalna moc dużego ogniska | >= 85 [kW] | >= 90 [kW] – 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Pojemność cieplna anody | >= 350 [kHU] | >= 400 [kHU]– 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Szybkość chłodzenia anody | >= 130 [kHU/min] | >= 135 kHU/min – 5 pkt
poniżej – 0 pkt.
Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 1,6 [MHU] | Bez punktacji
Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 9500 [obr./min] | Bez punktacji
Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK | Bez punktacji
Kolimator ze świetlnym (LED) symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK | Bez punktacji
Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] | Bez punktacji
Automatyczny wybór min. 3 filtrów w kolimatorze | TAK, podać | Bez punktacji
Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Generator wysokiej częstotliwości | TAK | Bez punktacji
Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | >= 80 [kW] | Bez punktacji
Max prąd w radiografii | >= 1000 [mA] | Bez punktacji
Max wartość mAs | >= 600 [mAs] | >= 800 [mAs]– 10 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Zakres napięć w radiografii | >= (40–150)[[kV]] | Bez punktacji
Najkrótszy czas ekspozycji | =< 1 [ms] | Bez punktacji
Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Statyw mocowany do podłogi | TAK | Bez punktacji
Przechył płyty statywu z detektorem min. -20o/+90o | TAK | Bez punktacji
Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | =< 40 [cm] | Bez punktacji
Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | >= 185 [cm] | Bez punktacji
Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK | Bez punktacji
Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 170 [cm] | TAK, podać parametry | Bez punktacji
Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK | Bez punktacji
Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | =< 0,7 [mm Al.] | równe 0,6 [mm Al] – 5 pkt.
powyżej – 0 pkt.
Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | =< 4,0 [cm] | Bez punktacji
Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK | Bez punktacji
Detektor W STATYWIE |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza statywem | TAK | Bez punktacji
Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x42) [cm] | Bez punktacji
Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | >= 7 840 000 | wyższa niż wymagana – 5 pkt.
| [pikseli] | wartość wymagana – 0 pkt
Rozmiary piksela | =< 150 [µm] | Bez punktacji
Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] | >= 16 [bit] – 10 pkt.
poniżej – 0 pkt.
DQE dla 1 pl/mm | >= 50 [%] | >= 54 [%]– 5 pkt
poniżej – 0 pkt
Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK | Bez punktacji
Możliwość ładowania detektora w statywie | TAK | Bez punktacji
STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Stół z pływającym płaskim blatem | TAK | Bez punktacji
Długość blatu stołu | >= 220 [cm] | >= 230 [cm] – 5 pkt
poniżej – 0 pkt.
Szerokość blatu stołu | >= 75 [cm] | >= 80 [cm] – 5 pkt
poniżej – 0 pkt.
Zakres ruchu wzdłużnego blatu | >= 70 [cm] | >= 75 [cm] – 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Zakres ruchu poprzecznego blatu | >= 20 [cm] | >= 25 [cm] – 5 pkt
poniżej – 0 pkt.
Zakres ruchu wzdłużnego detektora | >= 80 [cm] | Bez punktacji
Max. obciążenie stołu | >= 250 [kg] | >= 290 [kg] – 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Odległość płyta stołu – detektor | =< 8 [cm] | Bez punktacji
Minimalna wysokość blatu od podłogi | =< 55 [cm] | Bez punktacji
Maksymalna wysokość blatu od podłogi | >= 85 [cm] | Bez punktacji
Pochłanialność blatu – ekwiwalnt Al | =< 1,2 [mmAl] | =< 0,7 [mmAl] – 5 pkt.
powyżej – 0 pkt.
Kratka przeciw rozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry | Bez punktacji
Układ AEC w stole, min. 3 komory | TAK | Bez punktacji
Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu zintegrowane ze stołem | Podać | tak- 5 pkt
nie – 0 pkt
Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK | Bez punktacji
DETEKTOR W STOLE RTG |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK | Bez punktacji
Wymiary pola aktywnego detektora | >= (42 x 42)[cm] | Bez punktacji
Rozdzielczość detektora (liczba pixeli) | >= 7 840 000 [pikseli] | wyższa niż wymagana – 5 pkt.
wartość wymagana – 0 pkt
Rozmiar pojedynczego pixela | =< 150 [µm] | Bez punktacji
Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] | >= 16 [bit] – 10 pkt.
poniżej– 0 pkt.
DQE dla 1 pl/mm | >= 50 [%] | >= 54 [%] – 5 pkt
poniżej – 0 pkt
Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK | Bez punktacji
Możliwość ładowania detektora w stole rtg | TAK | Bez punktacji
STACJA TECHNIKA |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Monitor o przekątnej | >= 19[”] | Bez punktacji
Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) >= 2000 | TAK | Bez punktacji
Czas akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | =< 5 [s] | Bez punktacji
Czas postprocesingu – automatycznego sklejania obrazów najdłuższego obszaru badania | =< 20 [s] | Bez punktacji
Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK | Bez punktacji
Ilość programów anatomicznych | >= 800 | Bez punktacji
Nagrywarka CD / DVD | TAK | Bez punktacji
Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK | Bez punktacji
Obsługa protokołów DICOM min: | TAK | Bez punktacji
• DICOM Send
• DICOM Print
• DICOM Storage Commitment
• DICOM Worklist
Funkcje obróbki obrazów, min: | TAK, opisać | Bez punktacji
• obrót obrazów - opisać
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom)
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu)
• wyświetlanie znaczników
• dodawanie komentarzy
UPS do podtrzymania zasilania stacji technika | TAK | Bez punktacji
DODATKOWE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Obrazowanie kości długich na statywie | >= 160 [cm] | Bez punktacji
Obrazowanie kości długich na stole | >= 100 [cm] | >= 120 [cm]– 10 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Pozycjoner pacjenta do obrazowania kości długich na statywie | TAK | Bez punktacji
Funkcja obrazowania dwuenergetycznego (Dual Energy) na stole oraz statywie - funkcja umożliwiająca uzyskiwanie podczas jednej akwizycji (2 ekspozycje z różnymi kVp) 3 obrazów – standardowy , tkanki miekkie, kości - dla zastosowań w badaniach płuc oraz jamy brzusznej | TAK, podać | Bez punktacji
Funkcja tomosyntezy wykonywanej na stole i statywie | TAK, podać kąty, czasy i ilość impulsów | Bez punktacji
Konsola dodatkowa z oprogramowaniem do analizy tomosyntezy | TAK, podać parametry techniczne PC oraz pojemność dysku obrazowego | Bez punktacji
Min. 1 monitor medyczny LCD o przekątnej >= 19” | TAK, podać | Bez punktacji
Cyfrowa obróbka obrazu min.: obrót obrazu, prawo/lewo, powiększanie, korekcja Gamma, wyświetlanie wielookienkowe, podwyższanie konturów, adnotacje, MPR | TAK, podać | Bez punktacji
POZOSTAŁE WYMAGANIA |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK | Bez punktacji
Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK | Bez punktacji
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK | Bez punktacji
Podlączenie do istniejącego systemu informatycznego firmy PIXEL Technology (ewentualny zakup niezbędnych licencji) | TAK | Bez punktacji
Pełna gwarancja na zaoferowany aparat na min. 24 mies. | TAK, podać | Bez punktacji
Deklaracje zgodności na ofertowany zestaw | TAK, załączyć | Bez punktacji
Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17 stycznia 2017 roku (Dz.U. poz.211 | TAK, załączyć | Bez punktacji
Demontaż,utylizacji aparatu, montaż, dostosowanie pracowni – malowanie ścian , wymiana wykładziny podlogowej, adaptacja istniejącego stelażu zawieszenia sufitowego lub wykonanie nowego, uzupełnienie paneli zawieszenia sufitowego wraz z oświetleniem . | Tak | Bez punktacji
Zadanie nr 2
UNIWERSALNY ZDALNIE STEROWANY APARAT RTG DO FLUOROSKOPII I RADIOGRAFII Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU
informacje ogólne |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Typ/model, producent | podać
Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, ścianka, wzmacniacz obrazu wyprodukowany przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty | Bez punktacji
(tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania
Deklaracja zgodności na cały aparat i Certyfikat CE | TAK | Bez punktacji
Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2017 roku | TAK | Bez punktacji
Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
Wykonanie projektu usytuowania aparatu oraz obliczenia osłon stałych w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Ścianka zdalnie sterowana | Tak | Bez punktacji
Elektrycznie opuszczany blat stołu | Tak | Bez punktacji
Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej dla aparatu zamontowanego na powierzchni podłogi | =< 70 [cm] | Wartość wymagana 0 pkt
< 70 [cm] – 10 pkt
Zakres zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej | >= 25 [cm] | Bez punktacji
Zakres pochyleń stołu | >= od + 90[°] do –20[°] | >= od + 90[°] do – 30 [°]- 20 pkt
poniżej – 0 pkt.
Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0[°] | Tak | Bez punktacji
Maksymalna szybkość pochylania stołu | >= 5[°/s] | Bez punktacji
Stosowany przesuw wzdłużny (stół, układ lampa – wzmacniacz obrazu lub kombinacja) | Podać | Bez punktacji
Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu lampa – wzmacniacz obrazu/kaseta | >= 5 [cm/s] | >= 7 [cm/s] – 10 pkt
poniżej – 0 pkt.
Silnikowy przesuw poprzeczny stołu | >= 20 [cm] | Wartość wymagana 0 pkt
> 20 [cm] – 10 pkt
Ekwiwalent Al. płyty dla 100 [kV] | =< 0,8 [mmAl] | Bez punktacji
Zdalnie sterowany tubus uciskowy | Tak | Bez punktacji
Odległość ognisko – film FFD | Min. od | Bez punktacji
110 [cm] do 150 [cm]
Akceptowane formaty kaset | Min. od | Bez punktacji
18[cm]x24[cm] do 35[cm]x43 [cm]
Automatyczny kolimator do wybranego formatu kaset lub pola wzmacniacza obrazu | Tak | Bez punktacji
Możliwość manualnej kolimacji | Tak | Bez punktacji
Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi | >= 40 [l/cm] | Wartość wymagana 0 pkt
> 40 [l/cm] – 5 pkt
Automatyka AEC min. 3 komorowa | Tak | Bez punktacji
Wzmacniacz obrazu | >= 30 [cm] | Bez punktacji
Ilość pól obrazowych | >= 3 | Bez punktacji
Rozmiary poszczególnych pól | Podać | Bez punktacji
Funkcja zatrzymania ostatniego obrazu z prześwietlenia (LIH) | Tak | Bez punktacji
Monitor obrazowy o przekątnej min. 19” LCD w sterowni | Tak | Bez punktacji
Monitor obrazowy o przekątnej min. 19” LCD w sali badań na zawieszeniu sufito- | Tak, podać | Bez punktacji
wym.
Kamera z przetwornikiem CCD | Tak | Bez punktacji
Ilość pikseli kamery | Min. 1024x1024 | Bez punktacji
Automatyczna stabilizacja jasności obrazu | Tak | Bez punktacji
Akwizycja i prezentacja obrazów w matrycy min. 1024x1024x12 bit | Tak | Bez punktacji
Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy 1024x1024x12bit | Min. 10 000 [obr.] | Bez punktacji
Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 5-15 obr/sek. | Tak, podać | Bez punktacji
Radiografia cyfrowa | Tak | Bez punktacji
Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy 1024x1024x12 bit | min. 6 [obr./sek] | >= 7 [obr./sek] – 10 pkt
poniżej – 0 pkt.
Rodzaj cyfrowej obróbki obrazu | Tak/ | Bez punktacji
Wymagane minimum: | Wymienić i opisać poszczególne funkcje
-wyostrzanie konturów w czasie rzeczywistym
-elektroniczna redukcja szumów
-regulacja okna kontrastu i jasności
-pionowe i poziome odwracanie
-powiększanie obrazów min. x 4
- wyświetlanie wieloobrazowe min. 12 obr/ekran
Funkcje tekstowe. | Tak/podać | Bez punktacji
Wymagane minimum:
-wprowadzanie bazy danych administracyjnych o pacjencie oraz badającym
-badany organ
-komentarze do badania
Oprogramowanie pomiarowe. | Tak/podać | Bez punktacji
Wymagane minimum:
-pomiary długości i kątów
Archiwizacja cyfrowa obrazów na CD-R, DVD-R | Tak | Bez punktacji
Interfejs DICOM 3,0 | Tak/podać | Bez punktacji
Min. funkcje: PRINT, STORAGE, WORKLIST
GENERATOR | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Moc | Min. 80 [kW] | Bez punktacji
Częstotliwość | Min. 50 [kHz] | Bez punktacji
Programy anatomiczne | Tak | Bez punktacji
Zakres napięć dla skopii | Min. od 50 do 120 [kV] | Bez punktacji
Zakres napięć dla grafii | min. od 40 do 150 [kV] | Bez punktacji
Zakres prądów dla grafii | Min. 10-1000 [mA] | Bez punktacji
Zakres mAs dla grafii | Min.0,5-800 [mAs] | Bez punktacji
Automatyka AEC, ABC | Tak | Bez punktacji
LAMPA RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 | Bez punktacji
Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,2 | Bez punktacji
Nominalna moc małego ogniska | >= 35 [kW] | >= 38 [kW]– 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Nominalna moc dużego ogniska | >= 85 [kW] | >= 90 [kW] – 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Pojemność cieplna anody | >= 350 [kHU] | >= 400 [kHU]– 5 pkt.
poniżej – 0 pkt.
Szybkość chłodzenia anody | >= 130 [kHU/min] | >= 135 kHU/min – 5 pkt
poniżej – 0 pkt.
Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 1,6 [MHU] | Bez punktacji
Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 9500 [obr./min] | Bez punktacji
Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK | Bez punktacji
Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK | Bez punktacji
Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] | Bez punktacji
POZOSTAŁE WYMAGANIA |  | Parametry oceniane | Parametry oferowane
Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK | Bez punktacji
Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK | Bez punktacji
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK | Bez punktacji
Podlączenie do istniejącego systemu informatycznego firmy PIXEL Technology oraz Endobazy firmy Olympus (ewentualny zakup niezbędnych licencji) | TAK | Bez punktacji
Demontaż, outylizacji aparatu, montaż, konieczne dostosowanie pracowni – malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej. | TAK | Bez punktacji
Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań | TAK | Bez punktacji
Nablatowa płyta z pleksiglasu | TAK | Bez punktacji
Pełna gwarancja na zaoferowany aparat na min. 24 miesiące | TAK, podać | Bez punktacji
Deklaracje zgodności na oferowany zestaw | TAK, załączyć | Bez punktacji
Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17 stycznia 2017 roku (Dz.U. poz.211 | TAK, załączyć | Bez punktacji
Dodatkowa osłona sufitowa PT 6262A o wym. 50X40cm. montowana na uchwycie istniejącej osłony Mavig | Tak | Bez punktacji