   Załącznik nr 6 do SIWZ

Aparat do fakoemulsyfikcji zaćmy - 1 szt.
wraz z akcesoriami

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Aparat do fakomelulsyfikacji zaćmy	Wymóg / graniczny	Potwierdzenie lub parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018	TAK
2	Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym	TAK
3	Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych	TAK
4	Podciśnienie przy Irygacji / aspiracji minimum do 650 mHg	TAK
5	Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst	TAK
6	W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej	TAK
7	Diatermia zintegrowana z aparatem	TAK
8	Refluks	TAK
9	Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli	TAK
10	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości	TAK
11	Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min. 650 mmHg	TAK
12	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty)	TAK
13	Komunikacja głosowa z użytkownikiem w języku polskim	TAK
14	Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim	TAK
15	Zasilanie 220-240 v / 50 – 60 Hz	TAK
16	Klasa ochronności I	TAK
17	Napęd pneumatyczny noża do witrektomii	TAK
18	Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością co najmniej 4000 cięć/min. – parametr opcjonalny do kryterium jakości	TAK/NIE / podać prędkość
19	Pompa perystaltyczna	TAK
20	Złącze USB	TAK
21	Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu video parametrów wykonywanego zabiegu	TAK
22	Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek / (automatyczny system do wszczepiania sztucznej soczewki sterowany z pedału nożnego) – parametr opcjonalny do kryterium jakości	TAK/NIE
23	Programowanie wartości roboczych dla nieograniczonej liczby operatorów	TAK
24	Wyposażenie: / - Konsola 1 szt / - Przełącznik nożny 1 szt / - Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt / - Pilot zdalnego sterowania 1 szt / - Pokrowiec 1 szt / - Pamięć USB 1 szt / - Głowica do fakoemulsyfikacji 10 szt / - Irygacja/Aspiracja 10 kpl. / - Pęseta do diatermii 2 szt. / - Przewód do diatermii 2 szt. / - Kluczyk do tipów 3 szt.	TAK

Aparat do witrektomii tylnej - 1 szt.
wraz z akcesoriami

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Aparat do witrektomii tylnej	Wymóg / graniczny	Potwierdzenie lub parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018	TAK
2	Pneumatyczny napęd noża	TAK
3	Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika	TAK
4	Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) Min.100 – 10 000	TAK
5	Nóż do witrektomii o możliwośći niezależnej regulacji czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego od ilości cięć	TAK
6	Zakres wytwarzanego podciśnienia(mmHg) Min.0-600	TAK
7	Możliwość pracy z nożem 20,23 i 25,27 G	TAK
8	Możliwość automatycznej kompensacji śródoperacyjnych zmian ciśnienia	TAK
9	Pompa robocza wytwarzająca podciśnienie typu Venturi	TAK
10	Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20 G	TAK
11	Źródło światła Ksenonowe	TAK
12	Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu	TAK
13	Min. 2 porty oświetlacza światłowodowego	TAK
14	Niezależne włączanie i regulacja natężenia oświetlenia	TAK
15	Możliwość chwilowego wyłączenia z przełącznika nożnego	TAK
16	Częstotliwość pracy głowicy do fakoemulsyfikacji (kH z) Min 32	TAK
17	Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością ustawienia ruchu poprzecznego tipa (oscylacji) regulowanego niezależnie od ruchu wzdłużnego, posiadająca możliwość całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych.	TAK
18	Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym co najmniej do 100 pulsów/sekundę	TAK
19	Możliwośc podłaczenia głowicy do fakoemulsyfikacji	TAK
20	Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji	TAK
21	Moduł pneumatycznego lub elektrycznego zasilania mikronarzędzi np. mikronożyczek	TAK
22	Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu	TAK
23	Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną	TAK
24	Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego	TAK
25	Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu	TAK
26	Diatermia bipolarna zintegrowana z aparatem	TAK
27	Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej)(mmHg) 0-120	TAK
28	Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego)	TAK
29	Reflux- możliwość liniowej kontroli	TAK
30	Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów	TAK
31	Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków	TAK
32	Sterowanie bezprzewodowe	TAK
33	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych	TAK
34	Komunikaty głosowe, pisemne i menu w języku polskim	TAK
35	Moduł umożliwiający automatyczne napełnianie strzykawek gazem	TAK
36	Wyposażenie: / - Konsola aparatu – 1szt. / - przełącznik nożny – 1szt. / - przewód sprężonego powietrza – 1 szt. / - sprężarka – 1 szt. / - głowica do fakofragmentacji – 1szt. / - pilot zdalnego sterowania – 1szt. / - karta pamięci - 1szt. / - instrukcja obsługi w języku polskim - 1szt. / - filtr do lasera firmy Zeiss kompatybilny z oferowanym urządzeniem / do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu firmy Moller-Wedel / -1szt. / -stolik - 1szt.	TAK

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji jeśli jest to możliwe: tabela „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny
   - opis w kolumnie „parametr graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Wymienione parametry i opisy są warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez wykonawcę wyższych parametrów należy wpisać ich wartości.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem nowym, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji,
a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne ze aparatem.

Podpis Wykonawcy:

 ………………………