        Załącznik nr 6 do SIWZ

Aparat echokardiograficzny
wraz z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Aparat echokardiograficzny
Lp.	Parametry techniczne	Wartość graniczna	Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne)	Potwierdzenie lub parametr oferowany
I.	Parametry ogólne
	Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej , przeznaczony do badań kardiologicznych	TAK
	Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz, max 650 Watt	TAK
	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach	TAK
	Technologia zapewniająca optymalną jasność monitora zapewniająca możliwość pracy w różnych warunkach oświetlenia.	TAK
	Monitor obsługujący technologię tzw flicker free’ redukującą efekt drgania obrazu i zabezpoieczającxą przed zmęczeniem wzroku podczas badania	TAK/NIE	NIE – 0 pkt, / TAK – 5 pkt
	Panel sterowania regulowany góra/dół, lewo/prawo	TAK
	Regulacja panlu sterowania w trzech płaszczyznach tzw „pływający stół”	TAK/NIE	NIE – 0 pkt, / TAK – 10 pkt
	Elektroniczna regulacja blokady panelu sterowania	TAK/NIE	NIE – 0 pkt, / TAK – 10 pkt
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych, z możliwością przesuwania ekranów dotykowo, jak tablet.	TAK
	Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD	TAK
	Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 70 % powierzchni ekranu	TAK
	Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych.	TAK
	Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 4 500 000	TAK
	Dynamika systemu min. 280 dB	TAK
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów	TAK
	Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory	TAK
	Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm	TAK
	Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 18 MHz	TAK
	Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda	TAK
	Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler	TAK
	Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych.	TAK
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 1600 obrazów/s	TAK	1600 – 0 pkt, / Pow. 1600 do 2600 – 3 pkt, / >=2600 – 10 pkt
	Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów	TAK
	Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat	TAK
	Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 30 minut i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 30s.	TAK/NIE	NIE – 0 pkt, / TAK – 20 pkt
	Współpraca aparatu z głowicami: / 1. phased array / sektorowe / liniowe / convex / przezprzełykowe / dopplerowskie typu ołówkowego	TAK
II.	Tryby obrazowania
1.	Tryby obrazowania: / 2D (B-mode) / M-mode / Kolor M-mode / Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF / Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej / Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice / Power (angio) Doppler / Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) / Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) / Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny	TAK
III.	Tryb 2D	TAK
1.	Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy	TAK
2.	Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC).	TAK
3.	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).	TAK
IV.	Tryb M	TAK
1.	Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s.	TAK
2.	Obrazowanie kolor Doppler w M –mode	TAK
3.	Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie	TAK
4.	Anatomiczny M-mode	TAK
V.	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	TAK
1.	Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20mm	TAK
2.	Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa)	TAK
VI.	Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD)	TAK
1.	Sterowany pod kontrolą obrazu 2D	TAK
2.	Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 16 m/s	TAK	16m/s – 0 pkt / Pow. 16 do 18m/s – 3 pkt / >=19m/s – 10 pkt
VII.	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	TAK
1.	Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów	TAK
2.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego	TAK
VIII.	Głowice ultradźwiękowe	TAK
	Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens / Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym. / Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz +/- 1 MHz / Ilość elementów min. 80 / Kąt pola skanowania min. 90°	TAK
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: / Głowica sektorowa przezprzełykowa wieloczęstotliwościowa do badań serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens / Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz +/- 1 MHz / Ilość elementów min. 2500. / Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler	TAK
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: / Głowica liniowa do badań naczyniowych Częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz +/- 1 MHz / Ilość elementów min. 160 / Długość płaszczyzny skanowania min 38 mm	TAK
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: / Głowica liniowa do badań ogólnych i naczyniowych / Częstotliwość pracy min. od 4 do 18 MHz / Ilość elementów min. 1600 / Długość płaszczyzny skanowania min 48 mm	TAK/NIE	TAK – 10 pkt, / NIE – 0 pkt
IX.	Oprogramowanie aparatu	TAK
1.	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: / kardiologia dorosłych	TAK
2.	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych	TAK
4.	Oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie	TAK
5.	Ocena globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. speckle	TAK
X.	Archiwizacja	TAK
1.	Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1TB.	TAK
2.	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
3.	Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np jpg, avi.	TAK
4.	Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne	TAK/NIE	TAK -10 pkt, / NIE - 0 pkt
5.	Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu.	TAK
6.	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.	TAK
8.	Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe	TAK
9	Gwaracja min. 24 miesiące	TAK
10.	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne	TAK
11	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny
   - opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP
Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparatem.

Podpis Wykonawcy:

 ………………………